Αυγερινος & Συνεργατες

Δικηγορικη Εταιρια                          Αλ. Σουτσου 26 & Λυκαβηττου, 10671 Αθηνα

Τηλ: 210 3600829, Fax: 210 3600138, e-mail: info@avglaw.gr

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ», που έχει την έδρα του στην Κηφισιά Αττικής, Γραφείο Προμηθειών, νομίμως εκπροσωπουμένου

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(κατά το αρθρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3886/2010)

Της εταιρίας με την επωνυμία «ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΝΤΑΪΝΑΜΙΚΣ (HOSPITAL DYNAMICS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.», που έχει την έδρα της στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 282 και εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΑΤΑ

Της υπ’ αριθμ. 1/2013 Διακήρυξης Διαγωνισμού (Συμφωνία Πλαίσιο) για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162200-5»

---------------------------------

ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ και προσφεύγουμε ενώπιόν σας κατά των τεχνικών προδιαγραφών της ως άνω υπ’ αριθμ. 1/2013 διακήρυξης (της οποίας λάβαμε γνώση μέσω διαδικτύου στις 08.03.2013) του Διαγωνισμού – Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια «Εργαλείων Χειρουργείου CPV 33162200-5», της 1ης ΥΠΕ Αττικής ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» και ΖΗΤΟΥΜΕ την ακύρωση, ανάκληση ή τροποποίησή της στα θιγόμενα σημεία, για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

- Διότι, στην παράγραφο α/α 1 ζητoύνται από τη διακήρυξη «Κυκλικοί αναστομωτήρες, κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής, με ανακλινόμενη κεφαλή, μία χειρολαβή και διάμετρο αναστόμωσης 21, 25, 28, 31 και 33mm (για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις)». Η συγκεκριμένη προδιαγραφή και συγκεκριμένα το χαρακτηριστικό της «ορθογώνιας διατομής και μίας χειρολαβής» φωτογραφίζει υλικά της εταιρίας Covidien που αντιπροσωπεύεται από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.-COLOPLAST και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Για τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να στηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Με αυτόν τον τρόπο το νοσοκομείο ουσιαστικά κάνει απευθείας ανάθεση των συγκεκριμένων ειδών στην εν λόγω εταιρία και δεν εξασφαλίζει τις χαμηλότερες δυνατές τιμές για το νοσοκομείο. Η εταιρία μας διαθέτει προϊόντα που καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, διαθέτουν πιστοποίηση FDA και CE Mark που υποστηρίζονται από κλινικές μελέτες και χρησιμοποιούνται επί σειρά ετών σε πολλά από τα νοσοκομεία της Α’ ΔΥΠΕ. Για το λόγο αυτό, καθώς επίσης και για το λόγο ότι το χαρακτηριστικό αυτό δεν προσφέρει στο χρήστη και στον ασθενή κανένα ουσιώδες όφελος, παρακαλούμε όπως επαναδιατυπώσετε τις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς το παραπάνω χαρακτηριστικό της ‘ορθογώνιας διατομής και μίας χειρολαβής’ ως εξής: «Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες, με αποσπώμενη και ανακλινόμενη κεφαλή με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου, με μία ή δύο χειρολαβές και εξωτερική διάμετρο αναστόμωσης 21, 25, 28, 31 και 33mm (κατάλληλοι για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις αντίστοιχα)»

- Διότι, στην παράγραφο α/α 4 ζητούνται από τη διακήρυξη «Εργαλεία ευθείας συρραφής ιστών επαναφορτιζόμενα με κλιπ τιτανίου με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής, εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ με μία σκανδάλη σύγκλισης πυροδότησης». Η συγκεκριμένη προδιαγραφή και συγκεκριμένα το χαρακτηριστικό της «ορθογώνιας διατομής» φωτογραφίζει και πάλι υλικά της εταιρίας Covidien που αντιπροσωπεύεται από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.-COLOPLAST και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Για τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να στηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για την χρήση την οποία προορίζονται. Με αυτόν τον τρόπο το νοσοκομείο ουσιαστικά κάνει απευθείας ανάθεση των συγκεκριμένων ειδών στην εν λόγω εταιρία και δεν εξασφαλίζει τις χαμηλότερες δυνατές τιμές για το νοσοκομείο. Η εταιρία μας διαθέτει προϊόντα που καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, διαθέτουν πιστοποίηση FDA και CE Mark, που υποστηρίζονται από κλινικές μελέτες και χρησιμοποιούνται επί σειρά ετών σε πολλά από τα νοσοκομεία της Α’ ΔΥΠΕ. Αυτό είναι εμφανές και από τη μέγιστη εκτιμώμενη τιμή μονάδος, η οποία ξεπερνάει κατά πολύ αυτήν (και σε αθροιστικό συνδυασμό εργαλείου – ανταλλακτικής κασέτας)  που ορίζει το παρατηρητήριο τιμών. Για το λόγο αυτό, καθώς επίσης και για το λόγο ότι το χαρακτηριστικό αυτό δεν προσφέρει στο χρήστη και στον ασθενή κανένα ουσιώδες όφελος, παρακαλούμε όπως επαναδιατυπώσετε τις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς το παραπάνω χαρακτηριστικό της «ορθογώνιας διατομής», ως εξής: «Εργαλεία ευθείας συρραφής ιστών επαναφορτιζόμενα με κλιπ τιτανίου με ισχυρούς αγκτήρες εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ με μία σκανδάλη σύγκλισης – πυροδότησης».

- Διότι, στην παράγραφο α/α 11 ζητούνται από τη διακήρυξη «Εργαλεία ευθείας συρραφής - διατομής ιστών επαναφορτιζόμενα με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής, εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης». Και πάλι η προδιαγραφή αυτή και συγκεκριμένα το χαρακτηριστικό της «ορθογώνιας διατομής» φωτογραφίζει υλικά της εταιρίας Covidien που αντιπροσωπεύεται από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. – COLOPLAST και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Για τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να στηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Με αυτόν τον τρόπο το νοσοκομείο ουσιαστικά κάνει απευθείας ανάθεση των συγκεκριμένων ειδών στην εν λόγω εταιρία και δεν εξασφαλίζει τις χαμηλότερες δυνατές τιμές για το νοσοκομείο. Η εταιρία μας διαθέτει, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, προϊόντα που καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, διαθέτουν πιστοποίηση FDA και CE Mark, που υποστηρίζονται από κλινικές μελέτες και χρησιμοποιούνται επί σειρά ετών σε πολλά από τα νοσοκομεία της Α’ ΔΥΠΕ.  Τα ανωτέρω είναι εμφανή και από τη μέγιστη εκτιμώμενη τιμή μονάδος η οποία ξεπερνάει κατά πολύ αυτήν (και σε αθροιστικό συνδυασμό εργαλείου – ανταλλακτικής κασέτας)  που ορίζει το παρατηρητήριο τιμών. Για το λόγο αυτό, καθώς επίσης και για το λόγο ότι το χαρακτηριστικό αυτό δεν προσφέρει στο χρήστη και στον ασθενή κανένα ουσιώδες όφελος, παρακαλούμε όπως επαναδιατυπώσετε τις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς το παραπάνω χαρακτηριστικό της «ορθογώνιας διατομής», ως εξής: «Εργαλεία ευθείας συρραφής - διατομής ιστών επαναφορτιζόμενα με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς), εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης».

- Διότι, στην κατηγορία Γ στον α/α 1 ζητούνται τροκάρ και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας, αδιαφανή κάνουλα και CO2 τριών δρόμων». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται, και φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien. Η εταιρεία μας διαθέτει προϊόντα που καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, διαθέτουν πιστοποίηση FDA και CE Mark, υποστηρίζονται από κλινικές μελέτες και χρησιμοποιούνται επί σειρά ετών σε πολλά από τα νοσοκομεία της Α’ ΔΥΠΕ. Για τον λόγο αυτό, ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε «τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος V 5mm, 5-11mm, 5-12mm. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας, ενσωματωμένο μετατροπέα, σύστημα σταθεροποίησης, διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής παρασκευάσματος, αδιαφανής ή διαφανής κάνουλα και βαλβιδα CO2», ώστε να μπορεί αναπτυχθεί ο μέγιστος δυνατός ανταγωνισμός και να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές.

- Διότι, στον α/α 2 ζητούνται τροκάρ και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που  συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων».  Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται, και φωτογραφίζει υλικά της εταιρείας Johnson&Johnson. Για το λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της  εν λόγω προδιαγραφής ως εξής: «τροκάρ με νυστεροειδές αιχμηρό άκρο διαμέτρου 5mm, 5/11mm, 5/12mm, διαφανές, διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας, με ή χωρίς σταθεροποιητή», ώστε να αναπτυχθεί ο μέγιστος δυνατός ανταγωνισμός και να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές.

- Διότι, στον α/α 4 ζητούνται τροκάρ και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας και πυραμοειδές αιχμηρό άκρο». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για την χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien. Για το λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της  εν λόγω προδιαγραφής σε «Τροκάρ με άκρο διαμέτρου 10-15mm. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο ή  να είναι ατραυματικό, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας», ώστε να αναπτυχθεί ο μέγιστος δυνατός υγιής ανταγωνισμός και να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές.

- Διότι, στον α/α 5 ζητούνται λαβίδες σύλληψης και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «μήκος 31cm». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζει υλικά της εταιρείας Covidien. Για το λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της  εν λόγω προδιαγραφής ως εξής: «Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης 5mm ισχυρή, με πλήρως μονωμένο περιστρεφόμενο στυλεό κατά 360°. Οι λαβίδες αυτές να φέρουν μηχανισμό κλειδώματος των σιαγόνων, μήκους 31cm έως 35cm», ώστε να αναπτυχθεί ο μέγιστος δυνατός ανταγωνισμός και να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές.

- Διότι, στον α/α 6 ζητούνται λαπαροσκοπικά ψαλίδια και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «μήκος 31cm». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για την χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζει υλικά της εταιρείας Covidien. Για το λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της  εν λόγω προδιαγραφής σε «Λαπαροσκοπικό κυρτό ψαλίδι 5 mm, με υποδοχή μονοπολικής διαθερμίας, με πλήρως μονωμένο και περιστρεφόμενο στυλεό κατά 360°, μήκους 31cm-35cm», ώστε να αναπτυχθεί ο μέγιστος δυνατός ανταγωνισμός και να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές.

- Διότι, στον α/α 7 ζητούνται λαπαροσκοπικά dissecter και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «μήκος 31cm». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για την χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζει υλικά της εταιρείας Covidien Για το λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της  εν λόγο προδιαγραφής σε «Λαπαροσκοπικό κυρτό dissecter 5 mm, με υποδοχή μονοπολικής διαθερμίας, με πλήρως μονωμένο περιστρεφόμενο στυλεό κατά 360°, μήκους 31cm-35cm», ώστε να αναπτυχθεί ο μέγιστος δυνατός ανταγωνισμός και να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές.

- Διότι, στον α/α 8 ζητούνται εργαλεία απολίνωσης αγγείων και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «κλιπ κυκλικής διατομής και παράθυρο ένδειξης των τελευταίων κλιπ». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Johnson & Johnson. Για το λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της  εν λόγο προδιαγραφής ως εξής: «Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων, εφοδιασμένα με 20 κλιπ τιτανίου, μεγέθους μεσαία/μεγάλα, με διάμετρο στειλεού 10mm, με ένα στάδιο πυροδότησης και αυτόματης φόρτωσης του κλιπ. Nα διαθέτει ένδειξη των τελευταίων κλιπ και να υπάρχει η δυνατότητα το εργαλείο να εξέρχεται από τα τροκάρ καθώς θα έχει τοποθετημένο κλιπ εντός των σιαγόνων του», ώστε να αναπτυχθεί ο μέγιστος δυνατός ανταγωνισμός και να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές.

- Διότι, στον α/α 10 ζητούνται εργαλεία απολίνωσης αγγείων και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «δυο στάδια λειτουργίας, μήκος κλειστού κλιπ 8mm και παράθυρο ένδειξης των τελευταίων κλιπ». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζουν και πάλι υλικά της εταιρείας Covidien. Για το λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε «Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων με περιστρεφόμενο στειλεό, εφοδιασμένα με τουλάχιστον 15 κλιπ τιτανίου μεγέθους μεσαία/μεγάλα, με διάμετρο στειλεού 5mm, με ένα ή δυο στάδια πυροδότησης και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης του κλιπ στις σιαγόνες του εργαλείου και επάνω στο αγγείο. Τέλος να διαθέτει ένδειξη των τελευταίων κλιπ», ώστε να αναπτυχθεί ο μέγιστος δυνατός ανταγωνισμός και να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές.

- Διότι, στον α/α 11 ζητούνται εργαλεία απολίνωσης αγγείων και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «κλιπ κυκλικής διατομής». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Johnson & Johnson. Συνεπώς, ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε «Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων, εφοδιασμένα με 20 κλιπ τιτανίου, μεγέθους ML με διάμετρο στειλεού 10mm», ώστε να αναπτυχθεί ο μέγιστος δυνατός ανταγωνισμός και να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές.

- Διότι, στον α/α 12 ζητείται σάκος περισυλλογής και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτει «χωρητικότητα τουλάχιστον 220ml». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για την χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζει  υλικά της εταιρείας Covidien. Για το λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε «Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής, διαμέτρου 10/11mm, με δύο στάδια λειτουργίας, ατραυματικό μηχανισμό κλεισίματος του σάκου, ανθεκτικού υλικού για αποφυγή διαρροών και χωρητικότητας περίπου 200ml».

- Διότι, στον α/α 16 που ζητούνται Σετ τοποθέτησης Γαστρικού Δακτυλίου που να περιλαμβάνει: «Ένα τροκάρ άμεσης όρασης, διαφανές, με μηχανισμό ασφάλισης της οπτικής με δυνατότητα διάνοιξης του ιστού με πλαστικά πτερύγια χωρίς κοπτική λάμα με ενσωματωμένο μειωτήρα διαμέτρου 5/15mm, σταθεροποιητή και σύστημα απορρόφησης κοιλιακών υγρών (απορροφητικός σπόγγος) κατά την εναλλαγή των εργαλείων». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, καθώς και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Johnson&Johnson και συνεπώς ζητάμε την ακύρωση του εν λόγω σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να προσφέρει μόνο η εταιρεία Johnson&Johnson που διαθέτει αυτήν την γκάμα.

- Διότι, στον α/α 18 ζητείται Σετ κάθετης γαστρεκτομής “sleeve” που να περιλαμβάνει: «Ένα τροκάρ διαμέτρου 5/12mm, άμεσης όρασης, διαφανές, χωρίς κοπτική λάμα, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που  συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων. Ένα ενδοσκοπικό εργαλείο διατομής/αναστόμωσης, εύκαμπτου στειλεού, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12mm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440 και άρθρωση κεφαλής 45ο εκατέρωθεν. Να δέχεται κασέτες με κλιπς τιτανίου για αγγειακούς με κλείσιμο του κλιπ στο 1mm, για λεπτούς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 1,5mm, για ενδιάμεσου πάχους ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 1,8mm για καλύτερη αιμόσταση και για παχύς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 2mm. Ο μηχανισμός πυροδότησης και επαναφοράς της λάμας να διαιρείται σε τέσσερα στάδια. Δύο ανταλλακτικές κασέτες πράσινου χρώματος και πέντε ανταλλακτικές κασέτες μπλε χρώματος. Ένα αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής επέμβασης, με στειλεό διαμέτρου 5mm, μήκους 36cm και δυνατότητα αιμόστασης αγγείων διαμέτρου έως 5mm. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου, δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα) & ενεργοποίηση από το χέρι (hand activation)». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Johnson&Johnson, επομένως ζητάμε την ακύρωση του εν λόγο σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να τα προσφέρει μόνο η εταιρεία Johnson&Johnson που διαθέτει αυτήν την γκάμα, με αποτέλεσμα να αποκλείονται οι υπόλοιπες συμμετέχουσες εταιρίες από το διαγωνισμό.

- Διότι, στον α/α 19 ζητείται Σετ γαστρικής παράκαμψης “by pass” που να περιλαμβάνει: «Ένα τροκάρ άμεσης όρασης χαμηλού προφίλ, διαφανή με μηχανισμό ασφάλισης της οπτικής, με δυνατότητα διάνοιξης του ιστού με πλαστικά πτερύγια, χωρίς κοπτική λάμα, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στυλεού στην κάνουλα, με στυλοειδή ή πιστολοειδή λαβή με ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος, διαμέτρου 5/12mm. Ένα ενδοσκοπικό εργαλείο διατομής/αναστόμωσης, εύκαμπτου στυλεού, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12mm, για όλες τις κασέτες, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440 και άρθρωση κεφαλής 45ο εκατέρωθεν. Να δέχεται κασέτες με κλιπ τιτανίου για αγγειακούς με κλείσιμο του κλιπ στο 1mm, για λεπτούς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 1,5mm, για ενδιάμεσου πάχους ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 1,8mm για καλύτερη αιμόσταση και για παχείς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 2mm. Εργονομικό σχεδιασμό της λαβής και της άρθρωσης για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό αυτόματης και χειροκίνητης επαναφοράς της κοπτικής λάμας. Ο μηχανισμός πυροδότησης και επαναφοράς της λάμας να διαιρείται σε τέσσερα στάδια. Πέντε ανταλλακτικές κασέτες, χρώματος χρυσού χωρίς ενσωματωμένη κοπτική λάμα, μεγέθους 60mm, για ενδιάμεσους & παχείς ιστούς, δύο ανταλλακτικές κασέτες χρώματος λευκού. Ένα αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής επέμβασης, με στειλεό διαμέτρου 5mm, μήκους 36cm και δυνατότητα αιμόστασης αγγείων διαμέτρου, έως 5mm. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου, δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα) & ενεργοποίηση από το χέρι (hand activation)». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν για μία ακόμη φορά υλικά της εταιρείας Johnson&Johnson. Για το λόγο αυτό ζητάμε την ακύρωση του εν λόγο σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να τα προσφέρει μόνο η εταιρεία Johnson&Johnson που διαθέτει αυτήν τη γκάμα.

- Διότι, στον α/α 23 ζητείται Σετ προχωρημένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής SILS μιας τομής που να διαθέτει «μία αφρώδη εύκαμπτη πύλη εισόδου επιδεχόμενη 3 τροκάρ 5mm και 1 τροκάρ 12mm. Να συμπεριλαμβάνει 1 ενδοσκοπικό κλιπ 5mm λειτουργίας 2 φάσεων (φόρτισης-πυροδότησης), 1 ενδοσκοπικό ψαλίδι αρθρούμενο, 1 ενδοσκοπικό ντισεκτέρ αρθρούμενο , 1 λαβίδα σύλληψης αρθρούμενη, και ένα σάκκο σύλληψης παρασκευάσματος». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien. Για το λόγο αυτό ζητάμε την ακύρωση του εν λόγο σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να τα προσφέρει μόνο η εταιρεία Covidien που διαθέτει αυτήν τη γκάμα.

- Διότι, στον α/α 24 ζητείται Σύστημα προχωρημένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής SILS μιας τομής που να διαθέτει «μία αφρώδη εύκαμπτη πύλη εισόδου επιδεχόμενη 3 τροκάρ 5mm, 1 τροκάρ 12mm και ενσωματωμένο εισαγωγέα αερίου». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για την χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της  εν λόγο προδιαγραφής σε «Σύστημα προχωρημένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής SILS μιας τομής, που να διαθέτει μία πύλη εισόδου επιδεχόμενη 4 τροκάρ και ενσωματωμένη εισαγωγέα βαλβίδα CO2», ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός και να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές.

- Διότι, στον α/α 25 ζητείται Σετ λαπαροσκοπικής σιγμοειδεκτομής αποτελούμενο από: «ένα τροκάρ 12mm με μηχανισμό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών, ένα ψαλίδι υπερήχων 5mm με κυρτή λεπίδα, έναν ενδοσκοπικό κοπτορράπτη 12mm με δύο χειρολαβές, μια κασέτα για αγγεία, δύο κασέτες για λεπτούς ιστούς και ένας κυκλικός αναστομωτήρας 29mm με μαύρο στυλεό και ύψος ανοιχτού κλιπ 5.5mm». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Johnson&Johnson και συνεπώς ζητάμε την ακύρωση του εν λόγο σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να τα προσφέρει μόνο η εταιρεία Johnson&Johnson που διαθέτει αυτήν τη γκάμα.

- Διότι, στον α/α 26 ζητείται Σετ Λαπαροσκοπικής σιγμοειδεκτομής αποτελούμενο από: «ένα τροκάρ 12mm με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα, μία λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων 10mm μίας χρήσεως με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, ένα ενδοσκοπικό κοπτοράπτη 12mm με μία χειρολαβή, μία αγγειακή κασέτα, δύο κασέτες για κανονικούς ιστούς και ένα κυκλικό αναστομωτήρα 31mm με ανακλινόμενη κεφαλή, μία χειρολαβή και κλιπς ορθογώνιας διατομής». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την ακύρωση του εν λόγο σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να τα προσφέρει μόνο η εταιρεία Covidien που διαθέτει αυτήν την γκάμα.

- Διότι, στον α/α 27 όπου ζητείται ενδοσκοπικό εργαλείο τοποθέτησης κλιπ και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «δυο στάδια λειτουργίας». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζει υλικά της εταιρείας Covidien και επομένως ζητάμε την τροποποίηση της  εν λόγω προδιαγραφής σε «Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο 10mm μίας χρήσεως για τοποθέτηση κλιπ απολινώσεων τιτανίου, με ένα ή δύο στάδια λειτουργίας, με δυνατότητα καθήλωσης καθετήρα χολαγγειογραφίας, με σχεδιασμό ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ και μηχανισμού μπλοκαρίσματος όταν αυτό αδειάσει, μεσαίο».

- Διότι, στον α/α 28 όπου ζητείται ενδοσκοπικό εργαλείο τοποθέτησης κλιπ και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «δυο στάδια λειτουργίας». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζει υλικά της εταιρείας Covidien. Για το λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής: «Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο 10mm μίας χρήσεως για τοποθέτηση κλιπ απολινώσεων τιτανίου, με ένα ή δύο στάδια λειτουργίας, με δυνατότητα καθήλωσης καθετήρα χολαγγειογραφίας, με σχεδιασμό ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ και μηχανισμού μπλοκαρίσματος όταν αυτό αδειάσει, μεσαίο-μεγάλο».

- Διότι, στον α/α 29 όπου ζητείται ενδοσκοπικό εργαλείο τοποθέτησης κλιπ και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «δυο στάδια λειτουργίας». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζει υλικά της εταιρείας Covidien. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε «Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο 10mm μίας χρήσεως για τοποθέτηση κλιπ απολινώσεων τιτανίου, με ένα ή δύο στάδια λειτουργίας, με δυνατότητα καθήλωσης καθετήρα χολαγγειογραφίας, με σχεδιασμό ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ και μηχανισμού μπλοκαρίσματος όταν αυτό αδειάσει, μεγάλο».

- Διότι, στον α/α 34 ζητείται Ενδοσκοπικός σάκος συλλήψεως παρασκευασμάτων με «ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακά, ράμμα περίπαρσης με δακτύλιο κοπής, πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης, χωρητικότητας 190cc με στυλεό εφαρμογής διαμέτρου 10mm και χωρητικότητας 1500cc και στυλεό εφαρμογής διαμέτρου 15mm». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien, οπότε ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε «Ενδοσκοπικός σάκος συλλήψεως παρασκευασμάτων, με ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου, ατραυματικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης, χωρητικότητας 200cc περίπου, με στυλεό εφαρμογής διαμέτρου 10mm και χωρητικότητας 1500cc περίπου και στυλεό εφαρμογής διαμέτρου 12mm ή 15mm».

- Διότι, στον α/α 41 ζητούνται «Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής μίας χρήσεως, με trocar με κόπτον άκρο μεταλλικό ή πλαστικό άκρο σχήματος V δύο όψεων, αδιαφανές, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης και βαλβίδα αερίων 3 θέσεων που να αποτελείται από α) 1 verres, β) 2 trocar 5mm, γ) 2 trocar 11mm, δ) 1 εργαλείο απολίνωσης 10mm μεσαίου-μεγάλου μεγέθους με δύο στάδια λειτουργίας (φόρτισης και πυροδότησης του κλιπ), ε) 1 ντισεκτερ, στ) 1 ψαλίδι, ζ) 2 λαβίδες συλλήψεως». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien. Για το λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής: «Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής μίας χρήσεως, με trocar με κόπτον άκρο μεταλλικό ή πλαστικό άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, σύστημα σταθεροποίησης και βαλβίδα αερίων που να αποτελείται από α) 1 verres, β) 2 trocar 5mm, γ) 2 trocar 11mm, δ) 1 εργαλείο απολίνωσης 10mm μεσαίου-μεγάλου μεγέθους με ενα ή δύο στάδια λειτουργίας, ε) 1 ντισεκτερ, στ) 1 ψαλίδι, ζ) 2 λαβίδες συλλήψεως».

- Διότι, στον α/α 42 ζητούνται «Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής αποτελούμενο από: δύο τροκάρ διαμέτρου 5mm, δύο τροκάρ 11mm, ένα κλιπ απολίνωσης αγγείων μεσαίο/μεγάλο και μία βελόνα verres, δύο λαβίδες σύλληψης, ένα ψαλίδι και ένα dissecteur. Τα τροκάρ να έχουν άκρο σχήματος νυστεριού και να διαθέτουν σύστημα απορρόφησης των κοιλιακών υγρών κατά την εναλλαγή των εργαλείων-οπτικής για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας (αποφυγή red spot)». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Johnson&Johnson. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της  εν λόγω προδιαγραφής σε «Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής αποτελούμενο από: δύο τροκάρ διαμέτρου 5mm, δύο τροκάρ 11mm, ένα κλιπ απολίνωσης αγγείων μεσαίο/μεγάλο και μία βελόνα verres, δύο λαβίδες σύλληψης, ένα ψαλίδι και ένα dissecteur. Τα τροκάρ να έχουν άκρο σχήματος νυστεριο, σταθεροποιητή και ενσωματωμένο μειωτήρα».

- Διότι, στον α/α 43 ζητούνται «Σετ λαπαροσκοπικής Sleeve Gastrectomy. Να περιλαμβάνει: 1 trocar Hasson 12mm με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα, και trocar με αιχμηρό άκρο σχήματος V δύο όψεων, αδιαφανές, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης και βαλβίδα αερίων 3 θέσεων στις παρακάτω διαμέτρους: 1 trocar 15mm, 2 trocar 5mm, 2 trocar 11mm, 2 λαβίδες σύλληψης, 1 πλύση-αναρρόφηση με διαθερμία (Ηοοκ), 1 άγκιστρο ήπατος, 1 λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα μίας χρήσεως 10mm για απολίνωση αγγείων έως 7mm με κλείδωμα χειρολαβής και αυτόματη ολοκλήρωση κύκλου απολίνωσης, 1 ενδοσκοπικό κοπτοράπτη, 6 κεφαλές 60mm για κανονικούς ιστούς και 2 κεφαλές 60mm για παχείς ιστούς». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την ακύρωση του εν λόγω σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να τα προσφέρει μόνο η εταιρεία Covidien που διαθέτει αυτήν τη γκάμα.

- Διότι, στον α/α 44 ζητούνται «Σετ λαπαροσκοπικής Gastric Bypass, που να περιλαμβάνει: 1 trocar Hasson 12mm με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα, 1 άγκιστρο ήπατος, 1 λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα μίας χρήσεως 10mm για απολίνωση αγγείων έως 7mm με κλείδωμα χειρολαβής και αυτόματη ολοκλήρωση κύκλου απολίνωσης, 1 ενδοσκοπικό κοπτοράπτη, 6 αρθρούμενες κεφαλές 60mm για κανονικούς ιστούς με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την ακύρωση του εν λόγο σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να προσφέρει μόνο η εταιρεία Covidien που διαθέτει αυτήν τη γκάμα.

- Διότι, στον α/α 49 όπου ζητείται σύστημα τροκάρ μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «ακτινωτά διατασσόμενο κανάλι εισαγωγής». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζει υλικά της εταιρείας Covidien και συνεπώς ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε «Σύστημα trocar, μίας χρήσεως, κάνουλα και διαστολέας τυφλού άκρου με ακτινωτά διατασσόμενο κανάλι εισαγωγής, εντελώς ατραυματικό με ενσωματωμένο αυτόματο μειωτήρα ή τροκάρ διύνησης με ενσωματωμένο μειωτήρα και σταθεροποιητή διαμέτρου 5mm, 5-11mm, 5-12mm, 5-15mm».

- Διότι, στον α/α 52 ζητούνται λαβίδες σύλληψης και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να διαθέτουν «μήκος 31cm». Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δεν προσφέρει κάποιο ουσιαστικό όφελος και φωτογραφίζει υλικά της εταιρείας Covidien. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε «Λαπαροσκοπική λαβίδα συλληψης 5mm ατραυματική, με πλήρως μονωμένο περιστρεφόμενο στυλεό κατά 360°. Οι λαβίδες αυτές να φέρουν μηχανισμό κλειδώματος των σιαγόνων, μήκους 31cm-35cm», ώστε να αναπτυχθεί ο μέγιστος δυνατός ανταγωνισμός και να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές.

- Διότι, στον α/α 55 ζητούνται «Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής μίας χρήσεως που να αποτελείται από: α) 1 verres, β) 2 τροκάρ 5mm, γ) 2 τροκάρ 11mm, δ) 1 εργαλείο απολίνωσης 10mm μεσαίου-μεγάλου μεγέθους με δύο στάδια λειτουργίας (φόρτισης και πυροδότησης του κλιπ), ε) 1 ντισεκτέρ, στ) 1 ψαλίδι, ζ) 2 λαβίδες συλλήψεως, η) 1 πλύση-αναρρόφηση απλή». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien και συνεπώς ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής: «Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής μίας χρήσεως που να αποτελείται από: α) 1 verres, β) 2 τροκάρ 5mm, γ) 2 τροκάρ 11mm, δ) 1 εργαλείο απολίνωσης 10mm μεσαίου-μεγάλου μεγέθους με ενα ή δύο στάδια λειτουργίας, ε) 1 ντισεκτέρ, στ) 1 ψαλίδι, ζ) 2 λαβίδες συλλήψεως, η) 1 πλύση- αναρρόφηση απλή».

- Διότι, στον α/α 56 ζητούνται «Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής μίας χρήσεως που να αποτελείται από: α) 1 verres, β) 2 τροκάρ 5mm, γ) 2 τροκάρ 11mm με ειδικό μηχανισμό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών, δ) 1 εργαλείο απολίνωσης 5mm μεσαίου-μεγάλου μεγέθους με 15κλιπ τιτανίου, ε) 1 ντισεκτέρ, στ) 1 ψαλίδι, ζ) 2 λαβίδες συλλήψεως, η) 1 πιστολοειδές σύστημα πλύσης-έκπλυσης». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, καθώς και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Johnson&Johnson. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της  εν λόγω προδιαγραφής σε «Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής μίας χρήσεως που να αποτελείται από: α) 1 verres, β) 2 τροκάρ 5mm, γ) 2 τροκάρ 11mm, δ) 1 εργαλείο απολίνωσης 5mm μεσαίου-μεγάλου μεγέθους με 15κλιπ τιτανίου, ε) 1 ντισεκτέρ, στ) 1 ψαλίδι, ζ) 2 λαβίδες συλλήψεως, η) 1 σύστημα πλύσης-έκπλυσης».

- Διότι, στον α/α 59 ζητούνται τροκάρ και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να έχουν «πλαστικό άκρο σχήματος V. Να διαθέτει ατραυματική κινητή ασπίδα ασφαλείας, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής παρασκευάσματος». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien και μόνο. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε «Τροκάρ με πλαστικό άκρο που να διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα, σύστημα σταθεροποίησης, διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας σε μεγέθη: 5mm, 5-11mm, 5-12mm, 15mm».

- Διότι, στον α/α 60 ζητούνται τροκάρ και μεταξύ των χαρακτηριστικών ζητείται να έχουν «διάμετρο 10mm και αιμοστατικό σπόγγο». Για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν ότι προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χρήση για την οποία προορίζονται και φωτογραφίζει υλικά της εταιρείας Covidien. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε «Σύστημα τροκάρ 10mm ή 12mm τυφλού ατραυματικού άκρου για ανοιχτές λαπαροσκοπήσεις τύπου Hasson με ατραυματικό σύστημα σταθεροποίησης αποτελούμενο από αιμοστατικό σπόγγο ή gel και μπαλόνι (να συνοδεύεται από σύριγγα πλήρωσης)».

- Διότι, στον α/α 67 ζητούνται «σετ ενδοσκοπικών λαβίδων, όπου τα χαρακτηριστικά των λαβίδων να είναι ίδια με εκείνα των μεμονωμένων εργαλείων, δηλαδή να διαθέτουν μήκος 31cm». Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δεν προσφέρει κάποιο ουσιαστικό όφελος και φωτογραφίζει υλικά της εταιρείας Covidien, καθώς η πλειοψηφία των εταιρειών διαθέτει μήκος 33-35cm, με αποτέλεσμα αυτές να αποκλείονται αυτόματα και παράνομα από το διαγωνισμό.

- Διότι, στον α/α 68 ζητούνται «Σετ τροκάρ που να περιλαμβάνουν: Ένα τροκάρ 5-11mm, Μία κάνουλα 5-11mm, Ένα τροκάρ 5mm, Μία κάνουλα 5mm, Μία βελόνα Verres 120mm, 4 ακτινωτά επεκτεινόμενους εισαγωγής». Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien και ΜΟΝΟ. Συνεπώς, ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε «Σετ τροκάρ που να περιλαμβάνει: Ένα τροκάρ 5-11mm, Μία κάνουλα 5-11mm, Ένα τροκάρ 5mm, Μία κάνουλα 5mm, Μία βελόνα Verres 120mm», ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότερες εταιρίες ισότιμα στο διαγωνισμό.

- Διότι, στον α/α 69 ζητούνται σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής.  Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien. Για το λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής: «Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής που περιλαμβάνει: Ένα τροκάρ 5-11mm, Μία κάνουλα 5-11mm, Ένα τροκάρ 5mm, Μία κάνουλα 5mm, Μία βελόνα Verres 120mm, Δύο λαβίδες σύλληψης (μία ισχυρή, μία ατραυματική), Ένα ντισεκτέρ, Ένα κυρτό ψαλίδι, Μία συσκευή πλύσης-αναρρόφησης, Ένα εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10mm με ενα ή δύο σταδία λειτουργίας , Ένα σάκκο περισυλλογής παρασκευασμάτων διαμέτρου 10mm».

- Διότι, στον α/α 70 ζητούνται σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής.  Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien. Για το λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε «Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής που περιλαμβάνει: Ένα τροκάρ Hasson 12mm, Ένα τροκάρ 5-11mm, Ένα τροκάρ 5mm, Μία κάνουλα 5mm, Μία βελόνα Verres 120mm, Δύο λαβίδες σύλληψης (μία ισχυρή, μία ατραυματική), Ένα ντισεκτέρ, Ένα κυρτό ψαλίδι, Μία συσκευή πλύσης-αναρρόφησης, Ένα εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10mm με ένα ή δύο σταδία λειτουργίας, Ένα σάκκο περισυλλογής παρασκευασμάτων διαμέτρου 10mm».

- Διότι, στον α/α 75 ζητούνται «Σετ λαπαροσκοπικής χειρουργικής μίας τομής που περιλαμβάνουν: Τρία τροκάρ 5mm, Ένα ψαλίδι 5mm αρθρούμενο και περιστρεφόμενο κατά 180 μοίρες, Μία λαβίδα συλλήψεως 5mm αρθρούμενη και περιστρεφόμενη κατά 180 μοίρες, Ένα ντισεκτέρ 5mm αρθρούμενο και περιστρεφόμενο κατά 180 μοίρες, Ένα εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 5mm με δύο στάδια λειτουργίας (φόρτισης και πυροδότησης του κλιπ). Τα χαρακτηριστικά των εργαλείων να είναι ίδια με εκείνα των μεμονωμένων». Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien. Για το λόγο αυτό ζητάμε την ακύρωση του εν λόγω σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να τα προσφέρει μόνο η εταιρεία Covidien που διαθέτει αυτήν τη γκάμα.

- Διότι, στον α/α 105 ζητούνται «Σετ λαπαροσκοπικής σπληνεκτομής αποτελούμενα από: ένα τροκάρ 15mm, μία λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων 5mm μίας χρήσεως με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, ένα ενδοσκοπικό κοπτοράπτη 12mm με μία χειρολαβή με μία αγγειακή κασέτα 45mm με νέα κοπτική λάμα και διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και ένα ενδοσκοπικό σάκο συλλήψεως παρασκευασμάτων, με ένδειξη ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακά, ράμμα περίπαρσης με δακτύλιο κοπής, πλήρες περιμετρικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης χωρητικότητας 1500cc και στυλεό εφαρμογής διαμέτρου 15mm». Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien και επομένως ζητάμε την ακύρωση του εν λόγω σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να προσφέρει μόνο η εταιρεία Covidien που διαθέτει αυτήν τη γκάμα.

- Διότι, στον α/α 106 ζητούνται «Σετ λαπαροσκοπικής σπληνεκτομής αποτελούμενο από: ένα τροκάρ 12mm με μηχανισμό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών, ένα ψαλίδι υπερήχων 5mm με κυρτή λεπίδα, έναν ενδοσκοπικό κοπτοράπτη 12mm με δύο χειρολαβές με μία κασέτα για αγγεία 45mm». Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Johnson&Johnson. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την ακύρωση του εν λόγω σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να προσφέρει μόνο η εταιρεία Johnson&Johnson που διαθέτει αυτήν τη γκάμα, αποκλείοντας συνάμα όλες τις υπόλοιπες συμμετέχουσες εταιρίες.

- Διότι, στον α/α 107 ζητούνται «Σετ λαπαροσκοπικής επινεφριδεκτομής αποτελούμενο από: Ένα τροκάρ άμεσης όρασης χαμηλού προφίλ, διαφανή με μηχανισμό ασφάλισης της οπτικής, με δυνατότητα διάνοιξης του ιστού με πλαστικά πτερύγια, χωρίς κοπτική λάμα, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με στειλοειδή ή πιστολοειδή λαβή με ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος, διαμέτρου 5/12mm, ένα ψαλίδι υπερήχων 5mm με κυρτή λεπίδα μίας χρήσης και ένα ενδοσκοπικός σάκο περισυλλογής, διαμέτρου 10/11mm, με δύο στάδια λειτουργίας, ατραυματικό μηχανισμό κλεισίματος του σάκου, ανθεκτικού υλικού για αποφυγή διαρροών και χωρητικότητας τουλάχιστον 220ml». Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Johnson&Johnson. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την ακύρωση του εν λόγω σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να προσφέρει μόνο η εταιρεία Johnson&Johnson που διαθέτει αυτήν τη γκάμα.

- Διότι, στον α/α 108 ζητούνται «Σετ λαπαροσκοπικής επινεφριδεκτομής αποτελούμενο από: Ένα τροκάρ άμεσης όρασης με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα 12mm, μία λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων 5mm μίας χρήσεως με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και ένα ενδοσκοπικό σάκο συλλήψεως παρασκευασμάτων, με ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακά, ράμμα περίπαρσης με δακτύλιο κοπής, πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης, χωρητικότητας 190cc με στυλεό εφαρμογής διαμέτρου 10mm». Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien. Για το λόγο αυτό ζητάμε την ακύρωση του εν λόγω σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να προσφέρει μόνο η εταιρεία Covidien που διαθέτει αυτήν τη γκάμα.

- Διότι, στον α/α 109 ζητούνται «Σετ λαπαροσκοπικής Nissen αποτελούμενα από: Ένα τροκάρ άμεσης όρασης χαμηλού προφίλ, διαφανή με μηχανισμό ασφάλισης της οπτικής, με δυνατότητα διάνοιξης του ιστού με πλαστικά πτερύγια, χωρίς κοπτική λάμα, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στην κάνουλα, με στειλοειδή ή πιστολοειδή λαβή με ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος, διαμέτρου 5/12mm, ένα ψαλίδι υπερήχων 5mm με κυρτή λεπίδα μίας χρήσης». Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Johnson&Johnson. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την ακύρωση του εν λόγω σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να προσφέρει μόνο η εταιρεία Johnson&Johnson που διαθέτει αυτήν τη γκάμα, αποκλείοντας ουσιαστικά όλες τις υπόλοιπες.

- Διότι τέλος, στον α/α 110 ζητούνται «Σετ λαπαροσκοπικής Nissen αποτελούμενα από: Ένα τροκάρ άμεσης όρασης με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα 12mm, μία λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων 5mm μίας χρήσεως με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης». Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και η γκάμα των προϊόντων φωτογραφίζουν υλικά της εταιρείας Covidien, οπότε ζητάμε την ακύρωση του εν λόγω σετ και την κατανομή των ειδών στα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα, διότι με την τοποθέτηση των προϊόντων αυτών σε σετ μπορεί να προσφέρει μόνο η εταιρεία Covidien που διαθέτει αυτήν τη γκάμα και καμία άλλη.

Επειδή οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένες, ώστε να επιτρέπουν τη συμμετοχή στους περισσότερους α/α του διαγωνισμού μόνο σε δύο (2) συγκεκριμένες εταιρίες και με τρόπο ώστε οι προσφορές τους να μη διέπονται από την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού για ισάξια εργαλεία, εξυπηρετώντας έτσι μόνο υψηλή ολιγοπωλιακή πολιτική εις βάρος του Νοσοκομείου σας.

Επειδή με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά γίνεται απευθείας ανάθεση των συγκεκριμένων εργαλείων σε δύο (2) και μόνο εταιρίες ,οι οποίες μόνο πληρούν τις τεθείσες «φωτογραφικές» τεχνικές προδιαγραφές, γεγονός που υποβαθμίζει στο έπακρο την έννοια του δημοσίου διαγωνισμού και φυσικά αντίκειται στο Νόμο.

Επειδή με τη συγκεκριμένη διακήρυξη δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού κάτι το οποίο φαίνεται και στις υψηλές τιμές προϋπολογισμού που υπερβαίνουν κατά πολύ το παρατηρητήριο τιμών.

Επειδή η παραπάνω διακήρυξη με το συγκεκριμένο περιεχόμενο  τεχνικών περιγραφών αντίκειται στο νόμο, υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πρέπει δε να ακυρωθεί, ανακληθεί ή τροποποιηθεί.

Επειδή οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν - φωτογραφίζουν επακριβώς τα προϊόντα συγκεκριμένων εταιριών, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 3 και 4 του ΠΔ 118/2007, 2 του Ν. 2955/01 και 4 παρ.2 του Ν. 2286/95.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, ως τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται από τον φορέα.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007 «οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό» και σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου «οι τεχνικές προδιαγραφές και διακηρύξεις δεν επιτρέπεται να αναγράφουν όρους που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας,  οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα».

Επειδή η εταιρία μας διαθέτει ισάξια προϊόντα που καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, διαθέτουν πιστοποίηση FDA και CE Mark που υποστηρίζονται από κλινικές μελέτες και χρησιμοποιούνται επί σειρά ετών σε πολλά από τα νοσοκομεία της Α’ ΔΥΠΕ.

Επειδή θεωρούμε ότι η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού είναι προς όφελος όλων.

Επειδή τέτοια γεγονότα θίγουν εμφανώς τα συμφέροντα της εταιρίας μας.

Επειδή η παρούσα προσφυγή ασκείται νόμιμα και εντός της ορισμένης προθεσμίας που ορίζει ο νόμος.

Επειδή επιφυλασσόμεθα για οποιοδήποτε νόμιμο περαιτέρω δικαίωμά μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας και

Να ακυρωθεί, ανακληθεί ή τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ. 1/2013 Διακήρυξη-Συμφωνία Πλαίσιο του Νοσοκομείου σας στα ως άνω σημεία, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Αθήνα, 15.03.2013

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος