ΠΡΟΣ

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΑ <<ΚΑΤ-ΕΚΑ>>

ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ

Τ.Κ. 145-61

Αθήνα,  22 Μαρτίου 2013

Αρ.πρωτ: 2013-2126/ΓΚ/εχ

ΠΡΟΣ:	   ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ:  213-2086657

FAX: 213-2086757

KOIN.:	   ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗ  1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

# ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(άρθρο 4 του Ν.3886/2010)

της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης  με την επωνυμία SURGILIFE  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και με  διακριτικό τίτλο SURGILIFE Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα,  ΔΡΟΣΙΝΗ 2 Νόμιμα εκπροσωπούμενης

ΚΑΤΑ

Των τεχνικών προδιαγραφών  του διαγωνισμού Συμφωνία Πλαισιο για την προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162200-5 με αριθμό διαγωνισμού 1/2013 καθώς και κατά της υπ’ αριθμ’ Νο 39/15-11-2012 (θέμα 8ο) απόφασης  Δ.Σ. του ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ αναφορικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατά  της υπ’ αριθμ’ 232/16-01-2013 απόφασης έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών από την ΕΠΥ.

Ειδικώτερα:

- Για την κατηγορία Α των ζητούμενων ειδών:

Στον Α/Α 20 β. ζητούνται εργαλεία καθήλωσης πλέγματος για ανοικτή επέμβαση κήλης με κλιπς τιτανίου σε σχήμα ελικοειδές. Επειδή η προδιαγραφή <<κλιπς τιτανίου>> είναι απολύτως δεσμευτική ή και ελλιπής ως προς την χημική σύσταση του μετάλλου με συνέπεια την αδυναμία προσφοράς ή και την δυσκολία απόλυτης χημικής ταυτοποίησης, ζητούμε την τροποποίηση της προδιαγραφής με την προσθήκη του όρου << κράματος τιτανίου>> η οποία παρέχει την δυνατότητα μεγαλυτέρας συμμετοχής και ανάπτυξης ανταγωνισμού αλλά και που ανταποκρίνεται περισσότερο τόσο σε πιθανούς εργαστηριακούς ελέγχους όσο και σε νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον η απαίτηση για ύπαρξη  πιστοποίησης FDA για τα προϊόντα αντίκειται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεδομένου ότι τα κατασκευαζόμενα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να φέρουν σήμανση CE που σημαίνει ότι αυτά έχουν ήδη εξεταστεί από Κοινοποιημένο Οργανισμό και έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας.

- Για την κατηγορία Γ των ζητούμενων ειδών:

Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδόν στο σύνολο των ζητουμένων ειδών είναι απολύτως φωτογραφικές δύο συγκεκριμένων εταιρειών, τα δε ζητούμενα εργαλεία αιτούνται επαναλαμβανόμενα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα μοναδικά ιδιόμορφα τεχνικά χαρακτηριστικά πότε της μίας εταιρείας και πότε της άλλης έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι θα αποκλειστούν όλοι οι λοιποί συμμετέχοντες και θα κατακυρωθούν και μάλιστα σε διαφορετικούς αύξοντες αριθμούς τα προϊόντα  των  δύο συγκεκριμένων εταιρειών και στο σύνολο τους.

Ειδικότερα:

- Στον Α/Α 1 ζητούνται τροκάρ όλων των διαμετρημάτων με αδιαφανή κάνουλα και CO2 τριών δρόμων. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αποτελεί μοναδικό και φωτογραφικό χαρακτηριστικό μίας και μόνον εταιρείας, της πρώτης εκ των παραπάνω αναφερομένων, και αποκλείει οποιαδήποτε άλλη συμμετέχουσα εταιρεία.

- Στον Α/Α 2 ζητούνται τροκάρ όλων των διαμετρημάτων με απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή των εργαλείων. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αποτελεί μοναδικό και φωτογραφικό χαρακτηριστικό μίας και μόνον εταιρείας, της δεύτερης εκ των παραπάνω αναφερομένων, και αποκλείει οποιαδήποτε άλλη συμμετέχουσα εταιρεία.

Είναι προφανές ότι τόσο στον Α/Α 1 όσο και στον Α/Α 2 ζητούνται τα ίδια εργαλεία (τροκάρ όλων των διαμετρημάτων). Παρ’ όλα αυτά είναι έτσι διαχωρισμένα ώστε τελικά να κατακυρωθούν τα προϊόντα των δύο εταιρειών σε διαφορετικούς αύξοντες αριθμούς χωρίς καμμία ανάπτυξη ανταγωνισμού ούτε με συμμετοχή άλλων εταιρειών αλλά ούτε και μεταξύ των διασφαλίζοντας  ταυτόχρονα την κατακύρωση τους. Επιπλέον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στον Α/Α 3  ζητούνται τα ίδια εργαλεία (τροκάρ όλων των διαμετρημάτων) με γενικές όμως  προδιαγραφές αλλά οι αιτούμενες ποσότητες αποτελούν μόλις το 18% του συνόλου των ζητουμένων ποσοτήτων στους Α/Α 1,2 και 3.

Είναι προφανές λοιπόν ότι απαιτείται η ενοποίηση στους Α/Α1,2 και 3 με την γενική προδιαγραφή του Α/Α 3.

- Στον Α/Α 5,6.7 και 52 ζητούνται εργαλεία με μήκος 31 cm. Επειδή το μήκος των εργαλείων διαφέρει ανά χώρα κατασκευής ζητούμε να τροποποιηθεί η προδιαγραφή με εύρος μήκους 31-33 cm.

- Στον Α/Α 14 ζητούνται εργαλεία πλύσης-αναρρόφησης-διαθερμίας με χαρακτηριστικό να διαθέτουν δεξί κομβίο αναρρόφησης. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι φωτογραφικό τεχνικό στοιχείο της δεύτερης εκ των παραπάνω αναφερομένων εταιρειών και ο όρος αυτός (δεξί) πρέπει να αφαιρεθεί.

- Στον Α/Α 20 ζητούνται τροκάρ τύπου HASSON υπό άμεση όραση με μεταλλικό κόπτον άκρο. Ο όρος μεταλλικό κόπτον άκρο είναι λανθασμένος επειδή αφού είναι τύπου HASSON δεν μπορεί να έχει κόπτον άκρο και επιπλέον αν είναι μεταλλικός δεν θα δύναται να είναι άμεσης όρασης παρέχοντας διαφάνεια για όραση μέσω του ενδοσκοπίου. Συνεπώς θα πρέπει ο όρος μεταλλικό κόπτον άκρο να απαλειφθεί

- Στον Α/Α 20 όπου ζητείται ενδοσκοπικός σάκος, η χωρητικότητα του σάκου όπως απόλυτα προσδιορίζεται σε 190cc ή 1500cc αποτελεί μοναδικό και φωτογραφικό χαρακτηριστικό μίας και μόνον εταιρείας, της δεύτερης εκ των παραπάνω αναφερομένων, και αποκλείει οποιαδήποτε άλλη συμμετέχουσα εταιρεία. Απαιτείται η προσθήκη του όρου –τουλάχιστον- στην χωρητικότητα των σάκων έτσι να καταστεί δυνατή και η συμμετοχή και άλλων πλην της μίας εταιρειών.

7.  Στον Α/Α  41 και 42  ζητούνται σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής με την ίδια σύνθεση εργαλείων με τεχνικές προδιαγραφές τέτοιες ώστε όπως στην περίπτωση των Α/Α 1 και 2 είναι απολύτως φωτογραφικές των δύο συγκεκριμένων εταιρειών (επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές των τροκαρ των σετ είναι αυτές των τροκαρ των Α/Α 1 και 2), τα δε ζητούμενα εργαλεία αιτούνται επαναλαμβανόμενα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα μοναδικά ιδιόμορφα τεχνικά χαρακτηριστικά πότε της μίας εταιρείας και πότε της άλλης έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι θα αποκλειστούν όλοι οι λοιποί συμμετέχοντες και θα κατακυρωθούν και μάλιστα σε διαφορετικούς αύξοντες αριθμούς τα προϊόντα  των  δύο συγκεκριμένων εταιρειών και στο σύνολο τους. Είναι προφανές λοιπόν ότι απαιτείται η ενοποίηση στους Α/Α 41 και 42 και η τροποποίηση αναφορικά με τα τροκαρ με την γενική προδιαγραφή των τροκαρ του Α/Α 3 καθώς και της απαλοιφής του όρου των σταδίων πυροδότησης του εργαλείου απολίνωσης .

8. Στον Α/Α  55 και 56  ζητούνται σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής και παρατηρείται το ίδιο όπως στους Α/Α 41 και 42 ορίζοντας για λογαριασμό της πρώτης εκ των αναφερομένων στον Α/Α 55 το εργαλείο απολίνωσης να διαθέτει δύο στάδια πυροδότησης, για δε την δεύτερη στον Α/Α 56 τα τροκαρ να διαθέτουν όπως στον Α/Α 2 σπόγγο για την απορρόφηση υγρών καθώς και το σύστημα πλύσης έκπλυσης με πιστολοειδή λαβή. Είναι προφανές λοιπόν ότι απαιτείται η ενοποίηση στους Α/Α 55 και 56 με την γενική προδιαγραφή των τροκαρ του Α/Α 3 καθώς και της απαλοιφής του όρου των σταδίων πυροδότησης του εργαλείου απολίνωσης και του όρου της πιστολοειδής λαβής στο σύστημα πλύσης έκπλυσης.

Σημειώνουμε εδώ δε ότι στον Α/Α57 όπως και στην περίπτωση του Α/Α 3 ζητείται σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής με την ίδια σύνθεση εργαλείων, όπως και στους Α/Α 55 και 56 με γενικές προδιαγραφές αλλά σε ελάχιστες ποσότητες σε σχέση με τους Α/Α 55 και 56 (περίπου 10% του συνόλου) .

Συνεπώς θα πρέπει να ενσωματωθούν οι Α/Α 55,56 και 57 με τις τεχνικές προδιαγραφές του Α/Α 57 με μόνη ίσως προσθήκη τον καθορισμό του αριθμού των κλιπς απολίνωσης.

9. Στον Α/Α  59 ζητούνται τροκαρ με πλαστικό άκρο σχήματος –V- δηλαδή διήνυσης, με τεχνικό χαρακτηριστικό την κινητή ασπίδα ασφαλείας ,αν και το ζητούμενο είδος είναι τροκαρ διήνυσης και δεν απαιτείται. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι φωτογραφική προδιαγραφή συγκεκριμένης εταιρείας –της πρώτης ως παραπάνω αναφέρουμε-και ο όρος κινητή ασπίδα ασφαλείας πρέπει να απαλειφθεί.

10. Στον Α/Α  69 και 70 ζητούνται εκ νέου σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής με τεχνικό χαρακτηριστικό την επιλογή για το εργαλείο απολίνωσης ενός ή δύο σταδίων πυροδότησης. Εάν δηλαδή αυτό πυροδοτεί αυτόματα σε μία φάση ή προοπλίζει και κατόπιν πυροδοτεί και συνεπώς θεωρείται δύο φάσεων. Με δεδομένο ότι στο εργαλείο των δύο φάσεων ο χρόνος ακριβώς αυτών των δύο φάσεων μπορεί να γίνει πρακτικά αμελητέος ή και μη αντιληπτός ανάλογα με την ταχύτητα κλεισίματος της λαβής από τον χρήστη, είναι απαραίτητο να απαλειφθεί η φράση –με επιλογή ενός ή δύο σταδίων πυροδότησης και φόρτωσης του κλιπ- δεδομένου ότι ή σύγχυση θα επιφέρει ή θα εξασφαλίζει τα προσφερόμενα εκ της πρώτης εκ των αναφερομένων εταιρειών ότι θα κατακυρωθούν ελλείψει οποιουδήποτε ανταγωνισμού.

- Για την κατηγορία Δ των ζητούμενων ειδών:

Στον Α/Α 1 σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής πολλαπλών χρήσεων ζητούνται  εργαλεία από τα οποία θα αποτελείται το σετ, με τεχνικά χαρακτηριστικά μοναδικά και απολύτως φωτογραφικά σε 8 από τα 12 εργαλεία που ζητούνται στο σετ. Συγκεκριμένα τα τροκάρ που ζητούνται στο σετ πρέπει να έχουν μήκος 80 mm, σειρά η οποία διατίθεται παγκοσμίως από μόνον μία εταιρεία, όταν όλα ανεξαιρέτως τα τροκαρ μίας χρήσεως που ζητούνται στη διακήρυξη είτε μεμονωμένα είτε σε σετ έχουν μήκος 100mm, αλλά και όταν όλοι οι κατασκευαστές Οίκοι παράγουν τροκαρ πολλαπλών χρήσεων μήκους 100mm. Σαφώς υπάρχουν κοντύτερα ή μακρύτερα τροκάρ αλλά οι διαστάσεις τους ακολουθούν διεθνή standards για το μήκος που είναι 75mm, 100mm και 150mm. Μόνο μία εταιρεία όμως διαθέτει τροκαρ 80mm. Επιπλέον στους Α/Α 6,7,8 και 9 των αιτουμένων εργαλείων του σετ πολλαπλών χρήσεων ζητούνται εργαλεία με τεχνικά χαρακτηριστικά της λαβής και του τρόπου συναρμολόγησης των εργαλείων τα οποία είναι μοναδικά, φωτογραφικά της συγκεκριμένης εταιρείας και δεν επιτρέπουν καμία δυνατότητα για συμμετοχή καμίας απολύτως εταιρείας καθιστώντας έτσι το σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής πολλαπλών χρήσεων μονοπωλιακό είδος. Για τους λόγους αυτούς και για στοιχειώδη ανάπτυξη ανταγωνισμού θα πρέπει οι προδιαγραφές του είδους 1 στην κατηγορία Δ να τροποποιηθούν πλήρως ώστε να καταστεί δυνατόν η συμμετοχή και άλλων εταιρειών.

Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της κατηγορίας Γ της διακήρυξης αποτελούν φωτογραφικές προδιαγραφές βασιζόμενες σε αποκλειστικά και ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά δύο συγκεκριμένων εταιρειών μη επιτρέποντας την συμμετοχή της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία.

Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της κατηγορίας Γ της διακήρυξης είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένες και κατηγοριοποιημένες ώστε για τα ίδια ζητούμενα είδη να διασφαλίζεται η τεχνική αποδοχή των προϊόντων των  δύο συγκεκριμένων εταιρειών σε διαφορετικούς αύξοντες αριθμούς ώστε να μην αναπτύσσεται ανταγωνισμός ούτε μεταξύ των προσφερομένων ειδών των  δύο συγκεκριμένων εταιρειών.

Επειδή αν και για τα ίδια ζητούμενα είδη και ενώ υπάρχει γενική τεχνική προδιαγραφή επιχειρείται με την προσθήκη ειδικών μοναδικών και φωτογραφικών τεχνικών χαρακτηριστικών σε ξεχωριστούς αύξοντες αριθμούς  να εξασφαλιστεί η  τεχνική αποδοχή των προϊόντων των  δύο συγκεκριμένων εταιρειών και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες ανά εταιρεία, ενώ αυτή των γενικών προδιαγραφών για τα ίδια ζητούμενα είδη αιτείται ελάχιστες ποσότητες.

Επειδή παρατηρούνται λάθη ή και παραλήψεις σε αρκετές  τεχνικές προδιαγραφές με συνέπεια να μην υπάρχει σαφήνεια στα ζητούμενα είδη.

Επειδή απαιτούνται πιστοποιητικά από Οργανισμούς και με ποινή απόρριψης τα οποία δεν αναγνωρίζονται ως προϋπόθεση κυκλοφορίας των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (πιστοποιητικά FDA).

Επειδή στην κατηγορία Δ των ζητούμενων ειδών και στον Α/Α 1 σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής πολλαπλών χρήσεων η τεχνική προδιαγραφή είναι φωτογραφική και αποκλειστικά για μία και μόνο εταιρεία.

Επειδή με τις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές δεν αναπτύσσεται κανένας ανταγωνισμός με συνέπεια να μην υπάρχει δυνατότητα μείωσης τιμών και μάλιστα σε περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας.

Επειδή με τις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές επιχειρείται η διαφοροποίηση και η μη υπαγωγή των προσφερομένων ειδών στο υπάρχον σήμερα Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου.

Επειδή με τις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές καταστρατηγείται όλη η φιλοσοφία του διαγωνισμού με Συμφωνία Πλαίσιο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την ακύρωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξή του με γενικές   τεχνικές προδιαγραφές.

Άλλως επιφυλασσόμεθα για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Για την SurgiLife Ε.Π.Ε.

Γεώργιος Καραλής

Διαχειριστής SurgiLife ΕΠΕ