## TELIKOS 2os
Καταχώρηση Αιτημάτων Π.Π.Υ.Φ.Υ. |  |  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Π.Υ.Υ 2014
Έτος Προγραμματισμού: |  | 2014
Κωδικός Φορέα Προγραμμ.: |  | 01040
Ονομασία Φορέα Προγραμμ.: |  | Γ.Ν.Α. ΚΑΤ
CPV |  | 33696300-8
KAE |  | 1359
Α/Α | ΤΜΗΜΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Κωδ.Εργαστηρ.Εξέτ.ΚΕΟΚΕΕ | ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | 15.01.01.14.001 | IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ CHLAMYDIA PNEUMONIAE | 12.0745
2 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Ο αναλυτής να είναι πλήρως αυτόματος, σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής, επεκτάσιμος και διαμορφώσιμος. | 15.01.01.15.001 | IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ CHLAMYDIA PNEUMONIAE | 12.0745
3 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να είναι τυχαίας (random), συνεχούς (continuous) και αμέσου (immediate) προσπελάσεως και φορτώσεως (για τα επείγοντα δείγματα). Να διαθέτει STAT function. | 15.01.01.16.001 | IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ CHLAMYDIA PNEUMONIAE | 12.0745
4 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα επιτρέποντας την ολοκλήρωση των πρωτοκόλλων των εξετάσεων χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του χρήστη. | 15.01.04.01.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ H. PYLORI | 50
5 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Η μέθοδος που εφαρμόζεται στον αναλυτή (ανοσοενζυμική μέθοδος ή/και χημειοφωταύγεια) να παρέχει αξιοπιστία, γραμμικότητα και ευαισθησία. | 15.01.04.03.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ H. PYLORI | 50
6 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση διαφορετικών τύπων σωληναρίων. Να διαθέτει διαφορετικούς υποδοχείς για την τοποθέτηση των δειγμάτων και των αντιδραστηρίων. | 15.01.04.03.003 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ H. PYLORI | 50
7 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Οι μετρήσεις να είναι καθαρά ποσοτικές. | 15.01.90.01.004 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ BRUCELLA | 100
8 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Τα πρωτόκολλα να ολοκληρώνονται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. | 15.01.90.01.005 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ BRUCELLA | 100
9 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να είναι συνεχούς φόρτωσης αναλωσίμων και αντιδραστηρίων και να διαθέτει ανιχνευτή πήγματος και φυσαλίδος και ανιχνευτή στάθμης υγρών (δειγμάτων, αντιδραστηρίων, controls, standards, διαλυμάτων έκπλυσης, αποβλήτων). Να ενημερώνει για τις απαιτούμενες ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων ανάλογα με τις προγραμματιζόμενες εξετάσεις. Επίσης να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης και διόρθωσης σφαλμάτων ενημερώνοντας το χρήστη με κατάλληλο μήνυμα. Να ενημερώνει το χρήστη για την πορεία ανάλυσης των δειγμάτων. | 15.04.02.05.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ (CMV) | 90
10 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να διαθέτει εξελιγμένο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QUALITY CONTROL) και στατιστικών στοιχείων. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να διατηρεί τα δεδομένα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών. | 15.04.02.06.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ (CMV) | 90
11 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η καμπύλη βαθμονόμησης για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον ενός μήνα. | 15.04.03.08.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG ΕΝΑΝΤΙ HSV 1 | 47.5661
12 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 100 δειγμάτων. Ο αριθμός των θέσεων υποδοχής να μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση κατάλληλων racks. | 15.04.03.09.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM ΕΝΑΝΤΙ HSV 1 | 47.5661
13 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση δειγμάτων και αντιδραστηρίων χωρίς την ανάγκη προγραμματισμού προκαθορισμένων θέσεων. | 15.04.03.11.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG ΕΝΑΝΤΙ HSV 2 | 47.5661
14 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να χρησιμοποιεί σύστημα δειγματοληψίας που εξασφαλίζει μηδενική επιμόλυνση για τις αραιώσεις και τη διανομή δειγμάτων και αντιδραστηρίων κατά προτίμηση με ρύγχη μιας χρήσεως ή με εξελιγμένο σύστημα έκπλυσης βελονών. Να επιτρέπει τη διαχείριση πολύ μικρού όγκου δείγματος. | 15.04.03.12.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM ΕΝΑΝΤΙ HSV 2 | 47.5661
15 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (BAR CODE) σε δείγματα και αντιδραστήρια και αμφίδρομης σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο διαχείρισης και ανταλλαγής δεδομένων του Νοσοκομείου (LIS). | 15.04.04.05.001 | ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG ΕΝΑΝΤΙ EBV | 70
16 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να διαθέτει εξελιγμένο Η/Υ, οθόνη και εκτυπωτή. Να έχει φιλικό πρόγραμμα χρήσης και λειτουργικό σύστημα Windows με δυνατότητα επεξεργασίας αρχειοθέτησης και αποθήκευσης των αποτελεσμάτων. | 15.04.04.06.001 | ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM ΕΝΑΝΤΙ EBV | 70
17 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματες αραιώσεις χωρίς την παρέμβαση του χρήστη και να δίνει τη δυνατότητα μεγάλων αραιώσεων σε περίπτωση ανάλυσης ειδικών βιολογικών υγρών. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση και να μη χρειάζονται ανασύσταση ή ομογενοποίηση πριν από την εισαγωγή στον αναλυτή. | 15.04.04.07.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM ΕΝΑΝΤΙ EBV-VCA | 70
18 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Τα αντιδραστήρια να έχουν τη δυνατότητα παραμονής στον αναλυτή σε χώρο κατάλληλης θερμοκρασίας (ψυχόμενο ή κατάλληλα θερμοστατούμενο) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και να μην είναι απαραίτητη η φύλαξη τους στο ψυγείο μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων της ημέρας. | 15.04.04.08.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG ΕΝΑΝΤΙ EBV-VCA | 70
19 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Η τάση λειτουργίας του να είναι 220 VOLT. Να συνοδεύεται με σταθεροποιητή τάσεως (UPS) για λειτουργία σε διακοπές ρεύματος | 15.04.07.05.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΙΟΥ VZV | 47.5661
20 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να υπάρχει εκτεταμένη εμπειρία και εγκαταστάσεις του αναλυτή στην Ελλάδα και αξιόπιστη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη. Να δοθεί ένας πίνακας των Δημοσίων νοσοκομείων όπου λειτουργεί ο αναλυτής. | 15.04.07.06.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM ΕΝΑΝΤΙ ΙΟΥ VZV | 47.5661
21 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να είναι σύστημα τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα συνεχών αναβαθμίσεων και να αναφέρεται η τελευταία αναβάθμιση του. | 15.04.80.27.001 | COXSACKIE B1-6 IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | 47.5661
22 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Το service και τα αναλώσιμα να βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος θα έχει και την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του αναλυτή χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση δωρεάν στο χώρο του εργαστηρίου του Νοσοκομείου. | 15.04.80.27.002 | COXSACKIE B1-6 IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | 47.5661
23 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να διαθέτει μενού και εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. | 18.10.90.90.900 | ΑΛΛΕΣ = ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ (IgΑ) | 150
24 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να είναι σύμφωνος καθώς και τα αντίστοιχα αντιδραστήρια με διεθνή πρότυπα και πιστοποιήσεις (CE Mark του Οίκου Κατασκευής, ISO, IVD, FDA). Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι σε πλήρεις συσκευασίες, να μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στον αναλυτή φέροντας ετικέτες BARCODE, να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τον προσφερόμενο αναλυτή και να παρέχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία έτοιμα πρωτόκολλα εφαρμογής των αντιδραστηρίων στον αναλυτή για την καλύτερη δυνατή ποιότητα των αποτελεσμάτων . Οι τεχνικές προδιαγραφές να τεκμηριώνονται με παραπομπές σε έγγραφο υλικό, (prospectus, δημοσιευμένη βιβλιογραφία) και κατάλληλα πιστοποιητικά. Η συμφωνία των χαρακτηριστικών του αναλυτή με καθεμία από τις παραπάνω προδιαγραφές να τεκμηριώνεται σε κατάλληλο Φύλλο Συμμόρφωσης. | 18.10.90.01.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ (IgG, IgM) | 150
25 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να είναι ανοικτού τύπου σύστημα επιτρέποντας τον προγραμματισμό επιπλέον εξετάσεων αν το θελήσει το Εργαστήριο. Να δοθεί λεπτομερής πίνακας με τις υπόλοιπες εξετάσεις που εκτελούνται από τον αναλυτή. | 18.10.90.90.900 | ΑΛΛΕΣ = ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗΣ (IgΑ) | 150
26 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να εκτελεί τις ζητούμενες εξετάσεις του ακόλουθου πίνακα. Οι εξετάσεις αφορούν αυτοάνοσα και λοιμώδη νοσήματα. | 18.10.90.03.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗΣ (IgG, IgM) | 150
27 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ |  | 18.10.90.90.900 | ΑΛΛΕΣ = ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ β2- ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ I (IgΑ) | 150
28 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ |  | 18.10.90.04.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ β2- ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ I (IgG, IgM) | 150
29 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ |  | 18.11.01.11.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΙΤΡΙΛΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ | 380.5285
31 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟΥ Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής πρωτεϊνών προηγμένης τεχνολογίας, τυχαίας προσπέλασης με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης, χωρίς διακοπή της λειτουργίας του που να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Νεφελομετρίας και να εκτελεί εξετάσεις fixed time κινητικές, τελικού σημείου Vlin Integral. | 18.11.01.05.001 | ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ O (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) | 900
32 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | Να είναι αναλυτής συνεχούς ροής και άμεσης εκκίνησης. | 18.11.01.09.001 | C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ | 9500
33 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | Η ταχύτητα ανάλυσης να ανέρχεται τουλάχιστον στα 200 test/ώρα και να υπάρχει η δυνατότητα επείγουσας μέτρησης δειγμάτων (Stat), χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του αναλυτή. Να κάνει αυτόματες αραιώσεις δειγμάτων. | 18.11.01.10.001 | ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ | 1500
34 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | Να χρησιμοποιεί πολλούς τύπους cups ώστε να μη χάνεται χρόνος κατά το χειρισμό δειγμάτων. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και ελέγχου της στάθμης αντιδραστηρίων δειγμάτων και προτύπων αντιδραστηρίων και να προειδοποιεί για τυχόν έλλειψη αυτών με αυτόματη διαχείριση. | 18.02.01.02.001 | ΟΛΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε | 1200
35 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης βαθμωτού κώδικα (barcode reader) για τα δείγματα, αντιδραστήρια, standards και controls ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να βελτιώνεται η ασφάλεια του Εργαστηρίου. | 18.01.02.03.001 | ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C3 | 1300
36 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | Να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία δειγμάτων από την περίσσεια αντιγόνου. | 18.01.02.05.001 | ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C4 | 1300
37 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | Να διαθέτει δύο διανεμητές υγρών για τις αραιώσεις των δειγμάτων αλλά και για την καλύτερη διανομή των αντιδραστηρίων αποφεύγοντας έτσι το ενδεχόμενο επιμόλυνσης (Carry Over). | 18.01.01.01.001 | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α | 1500
38 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | Να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης σε ορό, ούρα, πλάσμα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ανάλογα με το είδος της εξέτασης και να δέχεται διαφορετικά είδη πρωτογενών σωληναρίων, καψακια, καθώς και κωνικά μικροσωληνάρια . Να πραγματοποιεί καμπύλες αναφοράς πολλών σημείων , ώστε να επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία της καμπύλης και η ακρίβειά της σε όλο το φάσμα των τιμών των ασθενών. | 18.01.01.05.001 | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ G | 1500
39 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | Να καλύπτει ευρύ φάσμα διάγνωσης και παρακολούθησης κλινικών καταστάσεων, όπως καρδιολογικές, ρευματοτολογικές – χρόνιας και οξείας φάσης-παθήσεις, ανοσολογικές και διατροφικές καταστάσεις, νεφρική λειτουργία και μεταβολισμό του σιδήρου. Να διαθέτει πλέον των 60 πρωτοκόλλων εξετάσεων. | 18.01.01.07.001 | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Μ | 1500
40 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι τριών (3) διαφορετικών παρτίδων, (lot no.) του ιδίου αντιδραστηρίου, καθώς και πολλών φιαλιδίων με το ίδιο lot no, με αποτέλεσμα το calibration να γίνεται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα, διατηρώντας σταθερές τις καμπύλες των εξετάσεων. | 18.01.01.20.001 | ΚΑΠΑ, ΛΑΜΔΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ | 100
41 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | Να δέχεται τουλάχιστον 100 δείγματα ασθενών on board και να εκτελεί τουλάχιστον 50 διαφορετικά είδη εξετάσεων στον ίδιο ασθενή, ώστε να μην χρειάζεται η επαναλαμβανόμενη τροφοδοσία του αναλυτή με αντιδραστήρια. | 12.01.90.01.001 | α1 ΟΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗ | 100
Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα εντοπισμού βλαβών του αναλυτή.
Να έχει μεγάλο αρχικό εύρος μέτρησης, ώστε να καλύπτει φυσιολογικές και παθολογικές τιμές με ελάχιστη ανάγκη επαναμέτρησης, μειώνοντας το κόστος ανά εξέταση. Να διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης βαθμονόμησης (calibration) και επεξεργασίας δειγμάτων (routine run). Να έχει αυτόματο σύστημα προαραίωσης δειγμάτων ( pre - dilution ) και να εκτελεί αυτόματα, όλες τις απαραίτητες αραιώσεις των δειγμάτων που βρίσκονται εκτός γραμμικότητας. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με ειδικό πρόγραμμα, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, ώστε να δίνονται οι πληροφορίες για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που γίνονται σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ορό αλλά και ούρα με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
Το πρόγραμμα του αναλυτή να ενημερώνεται αυτόματα με τα νέα στοιχεία των ορών ελέγχου και των βαθμονομητών εκμηδενίζοντας χειριστικά σφάλματα. Nα περιγραφεί ο τρόπος.
Να δέχεται τουλάχιστον 30 διαφορετικά αντιδραστήρια ταυτόχρονα.
Να διαθέτει κυβέττες αντίδρασης-μέτρησης, οι οποίες να αυτοκαθαρίζονται και να επαναχρησιμοποιούνται, ώστε να μειώνεται το κόστος των αναλωσίμων του αναλυτή.
Η θερμοκρασία στο χώρο μέτρησης να είναι στους 37 +/-1,5oC .
Να αποκλείει πιθανές επιμολύνσεις και εξατμίσεις αντιδραστηρίων ώστε να μειώνεται το κόστος χρήσης επειδή δεν υπάρχουν απώλειες αυτών των υλικών αλλά και να αυξάνεται ιδιαίτερα η αξιοπιστία από την έλλειψη οποιασδήποτε επιμόλυνσης.
Να διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC), με δυνατότητα παρουσίασης μηνιαίων πινάκων των αποτελεσμάτων μέτρησης.
Να συνοδεύεται από τερματικό και εκτυπωτή, και τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά και να έχει σύστημα διαχείρισης δεδομένων.
Να έχει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας Η/Υ και να μπορεί να συνδεθεί με το LIS σύστημα του νοσοκομείου.
Να διαθέτει ένα πρωτοποριακό και εύχρηστο λειτουργικό πρόγραμμα.
Να μην χρειάζεται συχνή συντήρηση.
Να έχει χαμηλό κόστος λειτουργίας.
Να προσφερθεί δεύτερος νεφελομετρικός αναλυτής μικρότερης παραγωγικότητας ως back up και εφεδρικός που να χρησιμοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια, Callibrators και Controls με τον κυρίως αναλυτή.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση Εργαστηρίων και κέντρων πού χρησιμοποιούν αντίστοιχα αντιδραστήρια και αναλυτές με τα προσφερόμενα, ώστε να τεκμηριώνεται η ευρεία εμπειρία του προμηθευτή.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για Σύστημα Συνοδού εξοπλισμού ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
42 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | Να ανιχνεύονται αερόβια, αναερόβια, μικροαερόφιλα μικρόβια, όπως επίσης μυκοβακτηρίδια της φυματίωσης και μύκητες σε κατάλληλα αντίστοιχα φιαλίδια. | 14.01.11.11.001 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | 6500
Να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης των ανωτέρω μικροβίων στο αίμα και σε βιολογικά υγρά.
Η αρχή λειτουργίας του αυτόματου συστήματος να βασίζεται σε ευαίσθητη φυσικοχημική μέθοδο.
Να διατίθενται φιαλίδια για μικρές ποσότητες αίματος ή βιολογικών υγρών από 0,5 ml.
Να περιέχονται ειδικές αδρανοποιητικές ουσίες αντιβιοτικών στα φιαλίδια που να καλύπτουν ευρύ φάσμα αντιβιοτικών.
Να είναι δυνατή τυχόν καθυστερημένη εισαγωγή φιαλιδίων χωρίς υστέρηση στην ευαισθησία του συστήματος.
Να επωάζει, ανιχνεύει, ελέγχει τις φιάλες των αιμοκαλλιεργειών σε τακτά χρονικά διαστήματα μικρής διάρκειας.
Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά και οπτικά σήματα.
Να είναι εύκολη η ανάγνωση των παρασκευασμάτων θετικών καλλιεργειών με χρώση Gram και η περεταίρω διερεύνηση με μοριακή ή άλλη μέθοδο.
Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και ανάλυσης φιαλιδίων με καθυστερημένη εισαγωγή χωρίς απώλεια της ευαισθησίας.
Να διαθέτει αυτόματη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των θέσεων της καλλιέργειας και της συνολικής κατάστασης του κλιβάνου.
Να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό με κωδικοποιημένες εντολές (barcode).
Να υπάρχει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, στατιστικό και δημογραφικό πρόγραμμα κατά προτίμηση στα Ελληνικά.
Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης.
Να συνδέεται με Η/Υ και με το σύστημα LIS του νοσοκομείου.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Συνοδού εξοπλισμού ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ)
43 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ |  | 14.02.01.01.001 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ | 4500
44 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ | Να γίνεται ταυτοποίηση Gram (+), Gram(-) μικροβίων, μυκήτων, αναεροβίων και απαιτητικών μικροβίων με αυτοματοποιημένη μέθοδο. | 14.02.01.03.001 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM ΘΕΤΙΚΩΝ | 3500
45 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ | Ο έλεγχος ευαισθησίας των μικροβίων στα αντιβιοτικά (αντιβιόγραμμα και αντιμυκητόγραμμα) να γίνεται με αυτοματοποιημένη μέθοδο με αραιώσεις σε ζωμό και προσδιορισμό MIC. | 14.02.01.05.001 | ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ | 100
46 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ | Οι αραιώσεις των αντιμικροβιακών να είναι σύμφωνες με τις προτεινόμενες από διεθνείς οργανισμούς. | 14.02.01.07.001 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ | 5000
47 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ | Να ελέγχονται όσο δυνατόν περισσότερα και νεότερα αντιμικροβιακά, σε όσο δυνατόν περισσότερες αραιώσεις. | 14.02.01.08.001 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ GRAM ΘΕΤΙΚΩΝ | 3500
48 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ | Να διαθέτει θολοσίμετρο για τον προσδιορισμό μικροβιακού εναιωρήματος. | 14.02.01.11.001 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ | 100
49 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ | Να εκτελεί αυτόματα τις αραιώσεις, τον εμβολιασμό, την επώαση και την ανάγνωση των αναλύσεων. | 14.03.04.03.002 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ | 200
50 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ | Να διαθέτει σύστημα αυτόματης απόρριψης των τεστ χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. | 14.03.04.03.003 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΥΚΗΤΩΝ | 200
Να διαθέτει πρόγραμμα διαχείρισης αρχείου ασθενών, στατιστικών.
Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου με πρότυπα στελέχη.
Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής.
Να συνδέεται με Η/Υ και με το σύστημα LIS του νοσοκομείου και να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης.
Τα αναλώσιμα αντιδραστήρια να έχουν μικρό όγκο για καλύτερη και οικονομικότερη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων
51 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕΘΟΔΟΣ IFA | 18.10.01.01.001 | ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | 1200
52 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕΘΟΔΟΣ IFA | 18.10.01.05.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΤΟΥ DNA | 500
53 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕΘΟΔΟΣ IFA | 18.10.90.02.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ | 500
54 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕΘΟΔΟΣ IFA | 18.10.90.11.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ | 500
55 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕΘΟΔΟΣ IFA | 18.10.01.03.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ | 500
56 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗΣ | 18.10.01.10.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ 70 | 300
57 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗΣ | 18.10.01.02.001 | ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ | 500
58 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗΣ | 18.10.01.11.001 | ΑΝΤΙ-SM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | 300
59 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗΣ | 18.10.01.12.001 | ΑΝΤΙ-SS-A ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | 300
60 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗΣ | 18.10.01.13.001 | ΑΝΤI-SS-B ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | 300
61 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗΣ | 18.10.01.14.001 | ΑΝΤΙ-U1-snRNP | 300
62 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΑΦΙΑ | 15.01.05.01.002 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ LEGIONELLA ΣΤΑ ΟΥΡΑ | 100
63 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΑΦΙΑ | 15.01.11.01.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ | 100
64 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΑΦΙΑ | 15.70.01.03.001 | STREP A- ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ | 300
65 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΑΦΙΑ | 15.01.90.02.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ CLOSTRIDIUM DIFFICILE | 300
66 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΑΦΙΑ | 15.01.90.02.003 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE ΤΟΞΙΝΗ Α+Β | 300
67 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΑΦΙΑ | 15.70.90.03.001 | ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ | 100
68 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΑΦΙΑ | 15.70.90.04.001 | ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ INFLUENZA A ΚΑΙ /Η B | 40
69 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΑΦΙΑ | 12.70.05.02.001 | ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ HCG (TEST ΚΥΗΣΗΣ) | 250
70 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 15.01.90.01.003 | BRUCELLA ROSE-BENGAL AGGLUTNATION TEST | 250
71 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 15.05.10.08.002 | ΓΙΑΡΔΙΑ ΛΑΜΒΛΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ | 23.783
72 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 15.05.10.10.002 | ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΕ ΚΟΛΠΙΚΟ | 23.783
73 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 15.06.01.01.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ | 10
74 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 15.70.01.07.002 | ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΣ LATEX TEST ΓΙΑ 7 ΜΙΚΡΟΓΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ | 50
75 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 15.70.01.09.001 | STREP ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ- ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ | 100
76 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.001 | ΠΛΗΡΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ (ΕΝΥ, ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ, ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ, ΑΣΚΙΤΙΚΟ, ΑΡΘΡΙΚΟ ΚΛΠ) | 550
77 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.002 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ (ΕΝΥ, ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ, ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ, ΑΣΚΙΤΙΚΟ, ΑΡΘΡΙΚΟ ΚΛΠ) | 500
78 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.005 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ EHEC O157:H7 | 18.2946
79 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.006 | ΠΛΗΡΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) | 550
80 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.007 | ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟ | 4000
81 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.008 | ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ | 36.5893
82 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.009 | ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, ΠΥΩΔΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ | 6050
83 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.010 | ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | 500
84 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.011 | ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΤΥΕΛΩΝ | 100
85 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.012 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ | 200
86 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.014 | ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΛΥΜΑΤΟΣΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (BAL, PSB) | 1100
87 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.018 | ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ, ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑ) | 100
88 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.019 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ MYCOPLASMA HOMINIS ΚΑΙ UREAPLASMA UREALYTICUM | 18.2946
89 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.021 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ, ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ, ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ CHLAMYDIA TRACHOMATIS | 18.2946
90 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.022 | ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΑΕΡΟΒΙΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΟΥΣ | 1500
91 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.023 | ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΑΕΡΟΒΙΩΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΟΥΣ | 2000
91 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.024 | ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΟΥΣ | 1000
92 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.025 | ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΣ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΟΥΣ | 200
93 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.026 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (SCREENING TEST) | 200
94 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.027 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ | 18.2946
95 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.028 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ | 18.2946
96 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.030 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ | 240
97 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.031 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΥΠΕΡΗΧΗΣΗΣ ΕΞΑΧΘΕΝΤΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ | 139.0393
98 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.04.90.032 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (LOWENSTEIN-JENSEN, MIDDLEBROOK7H11/ 7H10) | 139.0393
99 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.08.01.001 | ΧΡΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ GRAM | 3000
100 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.08.01.002 | ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ | 146.3571
101 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.08.01.004 | ΤΕΣΤ ΑΜΙΝΩΝ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ | 100
102 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.08.01.008 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΥΤΡΟΥ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΟΥ | 18.2946
103 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.08.01.009 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΣΕ ΝΩΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΠΙΠΟΛΗΣ Η ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΙΣΤΩΝ (LACTOPHENOL COTTON BLUE) | 100
104 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.01.13.11.001 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ | 100
105 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.02.01.001 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ | 250
106 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.02.03.001 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM ΘΕΤΙΚΩΝ | 200
107 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.02.06.001 | ΑΛΛΑ KIT ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ, ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ | 100
108 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.02.07.001 | MYCOPLASMA/UREAPLASMA – (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ) | 25.6125
109 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.03.02.001 | ΣΥΓΚΟΛΙΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ | 60
110 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.03.03.001 | ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ | 676.9017
111 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.03.04.001 | ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΝΑΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ | 54.8839
112 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.03.90.001 | ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΟΡΟΥΣ (E.COLI, SALMONELL, SHIGELLA, ΚΛΠ) | 18.2946
113 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.05.01.001 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (MIC) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΑ Η ΜΕ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΓΑΡ Η ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΑΡ ΑΝΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ | 2000
114 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.05.02.001 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΣ ΚIRBY-BAUER) | 1463.5712
115 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.05.03.001 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΜΕ ΓΑΛΑΡΙΕΣ,ΤΑΙΝΙΕΣ, ΚΑΣΕΤΕΣ | 100
116 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.05.05.001 | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Η ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ | 1200
117 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.05.10.001 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ MYCOPLASMA HOMINIS ΚΑΙ UREΑPLASMA UREALYTICUM | 18.2946
118 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.02.05.13.001 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | 200
119 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.001 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ ΣΤΙΒΑΔΑΣ | 36.5893
120 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.002 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΞΕΣΜΑΤΑ | 18.2946
121 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.003 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΝΥΧΙΑ | 18.2946
122 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.004 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΤΡΙΧΕΣ | 18.2946
123 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.005 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ | 347.5982
124 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.013 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 100
125 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.014 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ | 100
126 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.018 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ / ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ | 54.8839
127 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.020 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ | 29.2714
128 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.022 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ | 18.2946
129 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.023 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ | 18.2946
130 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.024 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ) | 50
131 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.026 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ (ΠΟΣΟΤΙΚΗ) | 1000
132 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.01.01.027 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΡΘΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ/ΚΟΠΡΑΝΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΙΑΣ) | 365.8928
133 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.04.01.001 | ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ (ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ) | 36.5893
134 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.04.01.002 | ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΕΥΔΟΥΦΩΝ (ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ) | 36.5893
135 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.04.01.008 | ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΟΜΥΚΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΥΦΟΜΥΚΗΤΕΣ) | 18.2946
136 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.04.03.001 | ΑΥΞΑΝΟΓΡΑΜΜΑ-ΖΥΜΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ | 73.1786
137 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.04.41.001 | ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ (ΜΕ Φ.Ο., ΚΟΗ, ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ, LACTOPHENOL BLUE Κ.Α.) | 36.5893
138 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.04.42.001 | ΑΜΕΣΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΙΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ, ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ Η ΑΚΑΡΕΑ | 73.1786
139 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 14.03.06.01.003 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ MIC ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟΥ (ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ) | 60
140 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 15.01.01.01.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ CHLAMYDIA TRACHOMATIS | 36.5893
141 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι καινούριος, τελευταίας γενιάς. Η αρχή λειτουργίας του να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης. Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι καινούριος και αμεταχείριστος και να αναλύει τα έμμορφα στοιχεία του αίματος σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και απαιτήσεις οι οποίες εναρμονίζονται με τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική. | 13.01.01.01.004 | ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 5 ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ | 55000
Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει την δυνατότητα ανάλυσης ολικού αίματος, όγκου όχι μεγαλύτερης ποσότητας των 300μl. Όλες οι παράμετροι που δίνονται να ανιχνεύονται απευθείας από το φιαλίδιο της γενικής αίματος, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες από τον χειριστή. Τα δείγματα να μπορούν να επεξεργαστούν μέχρι 24 ώρες από την αιμοληψία.
Να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα στις παρακάτω παραμέτρους τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα παθολογικά δείγματα:
Αριθμός Λευκών αιμοσφαιρίων
Αριθμός Ερυθρών αιμοσφαιρίων
Απόλυτος αριθμός και ποσοστό % των εμπύρηνων ερυθρών
Αιματοκρίτης, Αιμοσφαιρίνη
MCH, MCHC,MCV, RDW, PLTP,DW,MPV, PCT
Απόλυτος αριθμός και ποσοστό % των υποπληθυσμών του λευκοκυτταρικού διαφορικού τύπου δηλαδή των ουδετεροφίλων, των λεμφοκυττάρων, των μονοκυττάρων, των ηωσινοφίλων και των βασεοφίλων.
142 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΡΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ | 13.01.01.01.004 | ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 5 ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ | 45000
Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, τελευταίας τεχνολογίας .
Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης κυττάρων. Να περιγραφεί η αρχή λειτουργίας και ο τρόπος μέτρησης των κυττάρων αναλυτικά προκειμένου να αξιολογηθούν.
Να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος και ο απαιτούμενος όγκος δείγματος να μην υπερβαίνει τα 200 μL σε όλα τα συστήματα δειγματοληψίας.
Να μετρά ή να υπολογίζει αυτόματα, χωρίς τη παρέμβαση του χειριστή, τις παρακάτω παραμέτρους διαγνωστικής σημασίας σε κάθε γενική αίματος:
Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (WBC)
Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC)
Αιματοκρίτη (HCT)
Αιμοσφαιρίνη (HB)
Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης (MCH)
Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW)
Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης κατά ερυθροκύτταρο (MCHC)
Μέσο όγκο ερυθρών (MCV)
Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT)
Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων (PDW)
Αιμοπεταλιοκρίτη (PCT)
Απόλυτο αριθμό και ποσοστό εμπύρηνων ερυθρών
Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV)
Απόλυτο αριθμός μονοπύρηνων
Απόλυτο αριθμός λεμφοκυττάρων
Απόλυτο αριθμός ηωσινοφίλων
Απόλυτο αριθμός βασεοφίλων
Απόλυτο αριθμός ουδετεροφίλων
Ποσοστό % λεμφοκυττάρων
Ποσοστό % μονοπύρηνων
Ποσοστό % ηωσινοφίλων
Ποσοστό % βασεοφίλων
Ποσοστό % ουδετεροφίλων
Να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας πλήρη μορφολογία κυττάρων στα λευκά, ερυθρά και αιμοπετάλια. Να αναφερθούν οι επισημάνσεις που δίνει ο αναλυτής σε παθολογικά δείγματα. Nα δίνει πλήρη μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων κατ’ όγκο και αιμοσφαιρινικό περιεχόμενο. Η μορφολογία πρέπει να προκύπτει από μέτρηση των αντίστοιχων μεγεθών απ’ ευθείας και όχι από στατιστικούς δείκτες που προκύπτουν υπολογιστικά. Να περιγραφεί αναλυτικά πώς προκύπτει η μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων προκειμένου να αξιολογηθεί. Η μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων να γίνεται με δύο συνεργαζόμενες μεθόδους για μεγαλύτερη ακρίβεια. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος μέτρησης των WBC καθώς και η γραμμικότητα του στα λευκά αιμοσφαίρια προκειμένου να αξιολογηθεί.
1. Να έχει δυνατότητα μέτρησης δίκτυοερυθροκυττάρων και συγκεκριμένα :
· Ποσοστό % δίκτυοερυθροκυττάρων
· Απόλυτος αριθμός δίκτυοερυθροκυττάρων
Η μέτρηση των ΔΕΚ και των παραμέτρων τους να γίνεται αυτόματα από το δείγμα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια χειροκίνητη επεξεργασία. Η ταχύτητα μέτρησης των Δεκ να είναι τουλάχιστο 60 δείγματα την ώρα.
Η μέτρηση των αιμοπεταλίων να πραγματοποιείται με Laser ώστε να εξασφαλίζεται ιδιαίτερα ακριβή μέτρηση, αποφεύγοντας παρεμβολές από μικρά ερυθρά κατεστραμμένα κύτταρα.
Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να γίνεται άμεσα φωτομετρικά με τη διεθνώς αποδεκτή μέθοδο της κυανομεθαιμοσφαιρίνης με τη χρήση αντιδραστηρίων χωρίς κυάνιο.
Να εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή τα πλήρη αποτελέσματα κάθε δείγματος καθώς και τα ιστογράμματα των λευκών, ερυθρών και αιμοπεταλίων
Η ταχύτητα μέτρησης για τη γενική αίματος να είναι τουλάχιστον 120 δείγματα την ώρα σε όλα τα συστήματα δειγματοληψίας.
Tο λογισμικό του πρόγραμμα να είναι σύγχρονο με δυνατότητα αρχείου αποτελεσμάτων τουλάχιστο 10.000 εξετάσεων. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με το Lis του εργαστηρίου. Η σύνδεση θα γίνει με δαπάνη του μειοδότη.
To λογισμικό του οργάνου να διαθέτει πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων.
Να συνοδεύεται από εκτυπωτή (χωρίς χρέωση) που να έχει τη δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης των αποτελεσμάτων και των ιστογραμμάτων σε χαρτί Α4.
Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής με χώρο φόρτωσης δειγμάτων (120 θέσεων) ή και μεγαλύτερο για να καλύπτει τις ανάγκες του ιδρύματος. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανάδευσης και αναγνώρισης του δείγματος (bar code). Να διαθέτει και κλασσικό σύστημα ανοικτού τύπου. Και στις δύο περιπτώσεις (ανοιχτό και κλειστό σύστημα) τα ρύγχος δειγματοληψίας να αυτοκαθαρίζεται χωρίς την παρέμβαση του χειριστή.
Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των αντιδραστηρίων και αποβλήτων με σκοπό την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών. Να προστατεύεται από την αναρρόφηση πηγμάτων με φίλτρο για να μη διακόπτεται η ομαλή λειτουργία της ρουτίνας ή με άλλο τρόπο ο οποίος να περιγραφεί προκειμένου να αξιολογηθεί
Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης μετάπτωσης σε κατάσταση stand-by και άμεσης επαναφοράς σε χρήση σε χρόνο μικρότερο των 10 λεπτών. Ο χειριστής να μπορεί να καθορίσει τον χρόνο που απαιτείται για την μετάπτωση του αναλυτή σε κατάσταση stand by. Επίσης ο απαιτούμενος χρόνος τόσο για την εκκίνηση όσο και τον τερματισμό του αναλυτή να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά
Να προσφερθεί πρότυπο αίμα ελέγχου (control) και πρότυπο αίμα ρύθμισης (calibrator) για το ποιοτικό έλεγχο και βαθμονόμηση του αναλυτή.
Ο αναλυτής να είναι τυχαίας προσπέλασης (Random access) και να δίνει Α. Εξετάσεις με λευκοκυτταρικό τύπο, Β. Εξετάσεις χωρίς λευκοκυτταρικό τύπο, Γ. Εξετάσεις με λευκοκυτταρικό τύπο και ΔΕΚ, Δ. Εξετάσεις μόνο ΔΕΚ προκειμένου να επιτυγχάνεται οικονομία αντιδραστηρίων.
Να συνοδεύεται από σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS) για συνέχιση της λειτουργίας του αναλυτή σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος και αυξομειώσεων της τάσης του δικτύου.
Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης με πολυετή εμπειρία στο χώρο των αιματολογικών αναλυτών. Να κατατεθεί πελατολόγιο της εταιρείας με αιματολογικούς αναλυτές όμοιους με τους προσφερόμενους που συντηρεί η εταιρεία σε Δημόσια Νοσοκομεία.
Να περέχεται 24ωρη εξυπηρέτηση και υποστήριξη από τον ανάδοχο.
143 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να γίνεται χρήση ακτινών laser, για την ανίχνευση των λευκών αιμοσφαιρίων και τον ποσοτικό προσδιορισμό των κυττάρων του διαφορικού λευκοκυτταρικού τύπου. |  | ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΔΕΚ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΒΛΑΣΤΩΝ (NRBC) | 1000
Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων (φυσιολογικά ή μη) πρέπει να είναι 100 και το άθροισμα του απόλυτου αριθμού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων να ισούται με τον απόλυτο αριθμό των λευκών.
Για την μέτρηση των αιμοπεταλίων: Σε ιδιαίτερα παθολογικές περιπτώσεις δειγμάτων (παρεμβολή μικρών ερυθροκυττάρων (μικροκυτταρώσεις μεσογειακών συνδρόμων, σχιστοκυττάρων κλπ), ανίχνευση γιγάντιων αιμοπεταλίων (αιματολογικές κακοήθειες, θρομβασθένειες κλπ) και στις περιπτώσεις πολύ χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων όπως σε θρομβοπενίες άνοσης αρχής κλπ.) απαιτείται αξιόπιστη μέτρηση των αιμοπεταλίων. Σε αυτές τις παθολογικές περιπτώσεις πρέπει η μέτρηση (των αιμοπεταλίων) από τον προσφερόμενο αναλυτή να γίνεται άμεσα, ταχύτατα και αυτόματα από το ίδιο δείγμα της γενικής αίματος με μεθοδολογίες οι οποίες να διασφαλίζουν την ορθότητα του αποτελέσματος.
Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να γίνεται με διεθνώς αποδεκτή και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη μέθοδο.
Ο προσφερόμενος αναλυτής πρέπει να παρέχει δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στα δείγματα που περιέχουν παθολογικά κύτταρα καθώς επίσης και ελαττωμένο ή αυξημένο αριθμό κυττάρων. Δηλαδή:
· Στην μορφολογία των λευκών αιμοσφαιρίων
Να επισημαίνει: τα άτυπα λεμφοκύτταρα, τους βλάστες, την λευκοπενία, την λευκοκυττάρωση, την λεμφοπενία, την ουδετεροπενία, την ουδετεροφιλία, την μονοκυττάρωση, την ηωσινοφιλία, την βασεοφιλία.
· Στην μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων
Να επισημαίνει: την ανισοκυττάρωση, την μικροκυττάρωση, και τη μακροκυττάρωση, όπως και την ύπαρξη αναιμίας, ερυθροκυττάρωσης, θραυσμάτων και συγκολλήσεων ερυθρών.
Ο προσφερόμενος αναλυτής να μετρά τα δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό %. Επιπλέον να μετρά:
i. Τον δείκτη ωρίμανσης, των ΔΕΚ, ο οποίος αφορά το κλάσμα των αώρων ΔΕΚ.
ii Τον δείκτη αιμοσφαιρινοποίησης των δικτυοερυθροκυττάρων.
Η μέτρηση των ΔΕΚ και των παραμέτρων τους να γίνεται άμεσα και αυτόματα από το φιαλίδιο της γενικής αίματος χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη επεξεργασία από το χειριστή. Να επισυνάπτεται βιβλιογραφία αξιολόγησης των ΔΕΚ.
Να εμφανίζει σε οθόνη και να εκτυπώνει με ιστογράμματα ή νεφελογράμματα τις κατανομές των λευκών, ερυθρών αιμοπεταλίων και ΔΕΚ με τρόπο που να παρέχουν ασφαλείς κλινικές πληροφορίες.
Να έχει δυο συστήματα δειγματοληψίας, όπου το ένα σύστημα να λειτουργεί χειροκίνητα και το άλλο σύστημα δειγματοληψίας να λειτουργεί αυτόματα, με δειγματολήπτη 50 περίπου θέσεων με σύστημα αυτόματης ανάδευσης.
Το αυτόματο σύστημα, να χρησιμοποιεί κλειστά σωληνάρια, όλων των εταιρειών και να έχει την δυνατότητα να διαβάζει τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ασθενή από το φιαλίδιο (barcode).Και στις δύο περιπτώσεις δειγματοληψίας, τα ακροφύσια να καθαρίζονται αυτόματα. Πριν την αναρρόφηση από τον αυτόματο δειγματολήπτη να προηγείται ανάδευση που να βασίζεται στην παλινδρομική ανακίνηση των σωληναρίων (κίνηση του χεριού), προκειμένου να αποφευχθούν αλλοιώσεις των κυττάρων.
Η ταχύτητα ανάλυσης των δειγμάτων να είναι κατ’ ελάχιστον 90 δείγματα την ώρα στο κλειστό αυτόματο σύστημα για όλες τις ζητούμενες αιματολογικές παραμέτρους (χωρίς ΔΕΚ), συμπεριλαμβανομένων των εμπύρηνων ερυθρών.
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ακρίβεια στις αραιώσεις του δείγματος, ο αναλυτής πρέπει να διαθέτει σύστημα αναρρόφησης αίματος που κλασματώνει το δείγμα, ανάλογα με το θάλαμο μέτρησης για τον οποίο προορίζεται, μέσω περιστροφικής βαλβίδας ή άλλου αξιόπιστου συστήματος
Ο προσφερόμενος αναλυτής να μεταπίπτει αυτόματα σε κατάσταση standby και να επανέρχεται εύκολα και άμεσα σε κανονική χρήση.
Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει σύστημα προειδοποίησης του χειριστή για τις στάθμες των αντιδραστηρίων. Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των αντιδραστηρίων.
Στον υπό προμήθεια αναλυτή το λογισμικό να είναι σύγχρονο και τα μηνύματα για την ορθή λειτουργία ή τα σφάλματα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Εάν είναι στην ελληνική θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την προσφορά και επίσημη μετάφραση του εγχειριδίου του οργάνου στην ελληνική γλώσσα.
Να διαθέτει επιπλέον ο προσφερόμενος αναλυτής έγχρωμη οθόνη προβολής των αποτελεσμάτων τουλάχιστον 15’’. Να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε Α4 χαρτί με δυνατότητα και έγχρωμης εκτύπωσης.
Η προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει πλήρες τμήμα service και αποδεδειγμένη εμπειρία στους αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές. Προς απόδειξη του ισχυρισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση εγκατεστημένων αναλυτών σε δημόσια νοσοκομεία στα οποία έχει αναλάβει τη συντήρησή τους.
Επιπλέον, θα πρέπει από την προμηθεύτρια εταιρεία να κατατεθεί πρόταση κάλυψης του service για το εργαστήριο. Στην εν λόγω πρόταση η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της πορείας του προσφερόμενου οργάνου, σε καθημερινή βάση και αυτοματοποιημένα.
Η κατασκευάστρια εταιρεία του προμηθευόμενου αναλυτή, να παρέχει πρότυπο παρασκεύασμα ελέγχου (control) για όλες ανεξαιρέτως τις παραμέτρους, για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο του αναλυτή και πρότυπο αίμα ρύθμισης του (calibrator) για όλες τις βασικές παραμέτρους).
Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου. Επιπροσθέτως να διαθέτει και σύστημα αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης όλων των άμεσα μετρούμενων παραμέτρων (calibration).
Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει την δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας όλων των σχετιζόμενων με το δείγμα πληροφοριών (αιματολογικές παράμετροι, δημογραφικά στοιχεία, κλινικές πληροφορίες) για την αξιολόγηση τους.
Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου, τα οποία αποτελούν μέρος του βασικού προγραμματισμού του οργάνου, όπου με την χρήση των δειγμάτων ρουτίνας των ασθενών και με την χρήση των παρασκευασμάτων ελέγχου (controls) της κατασκευάστριας εταιρίας, με σκοπό τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του αναλυτή σε πραγματικό χρόνο. Οι παραδόσεις να είναι 4 - 6 ετησίως. Η εταιρία να διαθέτει απαραίτητα και ανεξάρτητα controls για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο του εργαστηρίου, ώστε σε περίπτωση αποκλίσεων από τις αναμενόμενες τιμές στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας, το εργαστήριο να μπορεί να δώσει λύση σε τυχόν σφάλμα, με ολοκληρωμένο τρόπο. Να προτιμηθεί εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου, με πείρα σε πολλά διαφορετικά εργαστήρια (αιμοδοσίες, αιματολογικά, βιοχημικά κτλ).
Οι προμηθευτές υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να προβαίνουν σε επίδειξη των δυνατοτήτων του προσφερόμενου αναλυτή με σκοπό την εκτίμηση (evaluation) στην πράξη της μετρικής αξιοπιστίας του, της απόδοσης του, της λειτουργικότητας του, της φιλικότητας του ως προς τον χειριστή και εν γένει της ευχρηστίας του, καθώς επίσης και την διακρίβωση της πραγματικής ανταπόκρισης του προσφερόμενου οργάνου σε σχέση με τις τεθείσες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, μία προς μία.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει εφεδρικό αναλυτή ίδιου τύπου για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εφημερίας σε περίπτωση βλάβης. Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και να χρησιμοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα με τον κύριο αναλυτή.
Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό Η/Υ, δυνατότητα σύνδεσης με το υπάρχον στο Εργαστήριο LIS και Ηοst Computer. Είναι υποχρέωση της Εταιρείας που προσφέρει τον αναλυτή να πραγματοποιήσει τη σύνδεση του αναλυτή με το υπάρχον σύστημα LIS
144 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 13.01.01.10.001 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΔΕΚ) ΣΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟ | 500
145 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 13.01.02.01.001 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ | 3000
146 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 13.01.03.02.001 | ΧΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ MAY GRÜNWALD-GIEMSA | 10000
147 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 13.01.03.02.002 | ΧΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ MAY GRÜNWALD-GIEMSA | 24
148 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Ο αναλυτής πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρως αυτόματος τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (Random Access), συνεχούς φόρτωσης (Continuous Loading), πολλαπλών επιλογών (Μultitasking). | 13.02.01.01.001 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, INR, (%) | 80000
Να εκτελεί ταυτόχρονα πηκτικολογικούς, χρωμογονικούς και Ανοσολογικούς προσδιορισμούς για όλα τα δείγματα.
Να μπορεί να πραγματοποιεί όλους τους ελέγχους πήξης -αιμόστασης, δηλαδή :
Χρόνος προθρομβίνης (ΡΤ), χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT), Ινωδογόνο, Παράγοντες Πήξεως (ΙΙ, V, VII, VIII, VIIIchr, IX, X, XI, XII, XIII), Ηπαρίνη, α2-αντιπλασμίνη, Πλασμινογόνο, Πρωτεΐνη-C, Πρωτεΐνη S, Aντιθρομβίνη ΙΙΙ, APC-FVL και screening, APC Resistance, Διμερή Ινώδους, Von Willebrand Factor (Restocetin Cofactor), Von Willebrand Ag, Θρομβίνη, Ρεπτιλάση, Αντιπηκτικά Λύκου,(RVVT), C1-Inhibitor, Ολικό Συμπλήρωμα, Αναστολέα Ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου (P.A.I.).
Nα διαθέτει πάνω από 35 θέσεις αντιδραστηρίων εκ των οποίων αρκετές να είναι ψυχόμενες για καλύτερη διατήρηση των αντιδραστηρίων.
Να δύναται να πραγματοποιεί, αυτόματα κατά την εισαγωγή και χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, θετική αναγνώριση δειγμάτων αντιδραστηρίων Standards και Controls με χρήση γραμμικού κώδικα (barcode reader).
Να κάνει Αυτόματο έλεγχο και διαχείριση όλων των χρησιμοποιούμενων κυβεττών, αναλωσίμων, δειγμάτων , υγρών αντιδραστηρίων με τη βοήθεια αισθητήρων στάθμης και να προειδοποιεί τον χρήστη για τυχούσα έλλειψη.
Να κάνει αυτόματη βαθμονόμηση των παραμέτρων εξετάσεων ακόμη και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού καμπυλών βαθμονόμησης ανά παράμετρο, αναφερόμενες σε διαφορετικό αριθμό παρτίδας αντιδραστηρίου. Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η δυνατότητα εξασφάλισης εγκυρότητας της βαθμονόμησης (π.χ. ύπαρξη πρότυπης καμπύλης βαθμονόμησης στο λογισμικό από τον κατασκευαστή, προς σύγκριση με την πειραματική).
Να κάνει μέτρηση επείγοντος STAT ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας και να τα μετρά αμέσως χωρίς να διακόπτεται η συνεχής λειτουργία και ροή ανάλυσης των δειγμάτων ρουτίνας του αναλυτή.
149 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να έχει φιλικό λειτουργικό Σύστημα με εικονίδια περιγραφής εντολών εύκολης χρήσης, δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων και δεδομένων λειτουργίας δυνατότητα μεγάλης ποικιλίας εκτυπώσεων αποτελεσμάτων και στατιστικών δεδομένων λειτουργίας. | 13.02.01.02.001 | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ | 50000
Να είναι ανοικτό Σύστημα δηλαδή να έχει ελεύθερα πρωτόκολλα προγραμματισμού και άλλων εξετάσεων.
150 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να γίνεται αυτόματη ενημέρωση του συστήματος των στοιχείων των αντιδραστηρίων, Standards και Controls για ομάδα Lot Numbers μέσω δισκέττας. | 13.02.06.02.002 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΙΙΙ | 700
Να δύναται να δεχθεί και να διατηρεί στην μνήμη του καμπύλες αναφοράς πάνω από έξι (6) διαφορετικών Lot Numbers του ιδίου αντιδραστηρίου. Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης στον αναλυτή περισσοτέρων του ενός φιαλιδίων του ιδίου αντιδραστηρίου ώστε όταν αδειάσει το πρώτο ο αναλυτής να χρησιμοποιεί αυτόματα το δεύτερο χωρίς να σταματά η λειτουργία του και καθυστερούν οι εξετάσεις.
| ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | Να δέχεται τουλάχιστον 90 δείγματα σε αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας κάθε είδους και διαστάσεων προγραμματιζόμενα ένα –ένα ή καθ’ ομάδες και να έχει τη δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή. Επίσης να δέχεται δείγματα μικρού όγκου π.χ. παιδιατρικά, σε ειδικούς υποδοχείς όπως eppendorf κλπ. ταυτόχρονα με τα αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας. | 13.02.02.01.001 | ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ | 20000
Να διαθέτει Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου Εξετάσεων και Αποτελεσμάτων αυτόματες αραιώσεις και επανάληψη μετρήσεων. Αυτόματος Προγραμματισμός συνέχισης ανάλυσης, με σύγκριση αποτελεσμάτων (reflex testing).
Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό Η/Υ, δυνατότητα σύνδεσης με το υπάρχον στο Εργαστήριο LIS και Ηοst Computer. Είναι υποχρέωση της Εταιρείας που προσφέρει τον αναλυτή να πραγματοποιήσει τη σύνδεση του αναλυτή μα το υπάρχον σύστημα LIS
Να διαθέτει δύο διανεμητές (pipetors), ο ένας για τα δείγματα, standards, controls και ο άλλος για τα αντιδραστήρια. Η θέρμανση των υγρών και αντιδραστηρίων στους 37 °C επιτυγχάνεται στο ρύγχος των δυο διανομέων κατά τη διάρκεια της διανομής. Ανάμιξη αντιδρώντων και ταυτόχρονη μέτρηση δειγμάτων από τον αναλυτή με την βοήθεια φυγοκέντρησης.
Να διαθέτει ελάχιστη επάρκεια κυβεττών επί του αναλυτή για 380 εξετάσεις χωρίς παρέμβαση του χρήστη (φόρτωση τουλάχιστον 380 κυβεττών επί του αναλυτή κατά την έναρξη της λειτουργίας του, ελάχιστο walk away time 380 κυβέττες).
Η εξέλιξη των μετρήσεων να παρακολουθείται από την οθόνη του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και να δύναται να εκτυπωθεί.
Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου και εντοπισμού τεχνικών βλαβών.
Να εκπλένεται αυτόματα χωρίς την επέμβαση του χειριστή, κατά το ξεκίνημα και μετά το πέρας της ρουτίνας του εργαστηρίου.
Να έχει Ταχύτητα πάνω από 300 t/h και να είναι επιτραπέζιος αναλυτής για καλύτερη εξοικονόμηση χώρου. Να λειτουργεί σε τάση 220 V+ 10%.
151 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | Για την απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου και την διεκπεραίωση του αναλυτικού έργου αλλά και την αντιμετώπιση της κατάστασης σε περίπτωση βλάβης του κυρίως αναλυτού ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει και δεύτερο ίδιο αναλυτή ως αναλυτή εφημερίας και εφεδρικό ο οποίος θα χρησιμοποιεί τα ίδια ακριβώς αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά. | 13.02.05.03.002 | D-ΔΙΜΕΡΗ (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) | 10000
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση Εργαστηρίων και Κέντρων που χρησιμοποιούν αντίστοιχα αντιδραστήρια και Αναλυτές με τα προσφερόμενα.
Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με σαφείς παραπομπές σε prospectus και συνοδευτικά έγγραφα τεχνικών περιγραφών.
Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου, τα οποία αποτελούν μέρος του βασικού προγραμματισμού του οργάνου, όπου με την χρήση των δειγμάτων ρουτίνας των ασθενών και με την χρήση των παρασκευασμάτων ελέγχου (controls) της κατασκευάστριας εταιρίας, με σκοπό τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του αναλυτή σε πραγματικό χρόνο. . Οι παραδόσεις να είναι τουλάχιστον 4 ετησίως. Ο Οργανισμός που θα πραγματοποιεί την εξωτερική ποιοτική αξιολόγηση να είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός. Να προτιμηθεί οργανισμός που μπορεί να προσφέρει πλήρη γκάμα ποιοτικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων και Πρωτεΐνης C και Αντιθρομβίνης III. Η εταιρία να διαθέτει απαραίτητα και ανεξάρτητα controls για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο του εργαστηρίου, ώστε σε περίπτωση αποκλίσεων από τις αναμενόμενες τιμές στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας, το εργαστήριο να μπορεί να δώσει λύση σε τυχόν σφάλμα, με ολοκληρωμένο τρόπο. Να προτιμηθεί εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου, με πείρα σε πολλά διαφορετικά εργαστήρια (αιμοδοσίες, αιματολογικά, βιοχημικά κτλ).
Σημείωση: Όλα τα ζητούμενα αντιδραστήρια για PT, APTT, ινωδογόνο, D-Dimers, Πρωτεΐνη C και Αντιθρομβίνη III, αποτελούν ενιαία ομάδα και οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν αντιδραστήρια για όλο τον έλεγχο της πήξης. Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν barcode και να είναι πλήρως αυτοματοποιημένα με υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα και αξιοπιστία και να υπάρχουν οι μεθοδολογίες και τα πρωτόκολλα.
152 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ |  | 13.02.06.12.001 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ C | 600
153 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 13.01.01.10.001 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΔΕΚ) ΣΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟ | 500
154 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 13.01.03.02.001 | ΧΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ MAY GRÜNWALD-GIEMSA | 10000
155 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 13.01.03.02.002 | ΧΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ MAY GRÜNWALD-GIEMSA | 24
156 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 2400100801 | ΛΑΔΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ | 3
157 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ | 24001026 | ΤΑΧΕΙΑ ΧΡΩΣΗ DIFF QUICK | 8
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 22 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
158 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι τελευταίας τεχνολογίας | 13.01.01.01.002 | ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 5 ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ | 2000
· Να μετρά την αιμοσφαιρίνη με διεθνώς αποδεκτή και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη μέθοδο. Να περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος μέτρησης της
· Να περιγράφεται αναλυτικά η αρχή λειτουργίας του καθώς και τα όρια γραμμικότητας του στις μετρούμενες παραμέτρους.
· Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι 60 δείγματα την ώρα
· Να μετρά ή να υπολογίζει τις παρακάτω διαγνωστικής σημασίας παραμέτρους:
· WBC (Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων)
· RBC (Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων)
· HCT (Αιματοκρίτη)
· HGB (Αιμοσφαιρίνη)
· MCV (Μέσο όγκο ερυθρών)
· RDW (Εύρος κατανομής ερυθρών)
· MCH (Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης)
· MCHC (Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης)
· PLT (Αιμοπετάλια)
· PDW (Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων)
· PCT (Αιμοπεταλιοκρίτης)
· MPV (Μέσο όγκο αιμοπεταλίων)
· Απόλυτο αριθμό λεμφοκυττάρων
· Απόλυτο αριθμό μονοπύρηνων
· Απόλυτο αριθμό ηωσινοφίλων
· Απόλυτο αριθμό βασεοφίλων
· Απόλυτο αριθμό ουδετεροφίλων
· Ποσοστό % λεμφοκυττάρων
· Ποσοστό % μονοπύρηνων
· Ποσοστό % ηωσινοφίλων
· Ποσοστό % βασεοφίλων
· Ποσοστό % ουδετεροφίλων
· Να αναφερθούν οι επισημάνσεις που δίνει ο αναλυτής στις περιπτώσεις μη φυσιολογικών δειγμάτων.
· Να εμφανίζει σε οθόνη τα αποτελέσματα, τα ιστογράμματα, τα νεφελογράμματα και τις κατ' όγκο κατανομές των λευκών, ερυθρών και αιμοπεταλίων.
· Να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου και πρόγραμμα κινητού μέσου όρου (MOVING AVERAGE) τα οποία εξασφαλίζουν συνεχή έλεγχο των αποτελεσμάτων. Να περιγραφούν αναλυτικά τα προγράμματα.
· Να διατίθεται από τη εταιρεία πρότυπο αίμα ελέγχου (Control) και πρότυπο αίμα βαθμονόμησης (Calibrator) για τον ποιοτικό έλεγχο και τη βαθμονόμηση του αναλυτή.
· Το service και τα αναλώσιμα πέραν των αναφερομένων στην προσφορά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα βαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία.
· Το προσφερόμενο μηχάνημα να συνδέεται απαραίτητα με on line σύστημα διαχείρισης δεδομένων. Η σύνδεση του αναλυτή με το υπάρχον σύστημα LIS του Εργαστηρίου (Infomed) θα γίνει με ευθύνη του μειοδότη, ο οποίος θα επιβαρυνθεί και το κόστος σύνδεσης.
· Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα πλήρως οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης με πολυετή εμπειρία στο χώρο των αιματολογικών αναλυτών. Να κατατεθεί η λίστα με όλους τους αιματολογικούς αναλυτές που είναι εγκατεστημένοι και συντηρούνται από την εταιρία σε Δημόσια νοσοκομεία και άλλες υγειονομικές μονάδες.
· Να συνοδεύεται από εξωτερικό εκτυπωτή.
· Να προσφερθεί σύστημα ups για προστασία του αναλυτή από διακοπές και αυξομειώσεις της τάσης του δικτύου
· Να κατατεθούν δηλώσεις συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων αντιδραστηρίων, βαθμονομητών και υλικών ελέγχου ποιότητας
· Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει αυτόματα δείγματα στην μνήμη του, με σκοπό την ανάκληση τους και περαιτέρω επεξεργασία ή και επανέλεγχο τους.
· Να έχει τη δυνατότητα για σύνδεσή με εξωτερικό υπολογιστή κατά προτίμηση μέσω θύρας USB η οποία και εξασφαλίζει ταχύτατη μεταφορά δεδομένων.
· Να απαιτούνται μόνο 3 αντιδραστήρια λειτουργίας για οικονομικότερη λειτουργία
· Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα πλήρως οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης με πολυετή εμπειρία στο χώρο των αιματολογικών αναλυτών.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
159 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Το προσφερόμενο αιμοσφαιρινόμετρο θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους, φορητό (βάρος μικρότερο του 1 kg). | 13.01.02.01.001 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ | 10000
Να λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρίες (αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον 90 ωρών)
Να χρησιμοποιεί μηχανισμό φωτομέτρησης με δύο μήκη κύματος για την αντιμετώπιση της θολερότητας των δειγμάτων.
Να διαθέτει μνήμη αποτελεσμάτων (ν’ αναφερθεί η χωρητικότητα της μνήμης ώστε ν’ αξιολογηθεί).
Να δέχεται το ID του δείγματος και να μπορεί να συνδεθεί με Bar Code scanner και εκτυπωτή.
Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό υπολογιστή και το σύστημα LIS του εργαστηρίου.
Να εκτελεί αυτοέλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Να φέρει σήμανση CE και να κατατεθεί βιβλιογραφία.
Η προτεινόμενη μεθοδολογία να είναι απλή και εύκολη στην χρήση. Το απαιτούμενο αντιδραστήριο να είναι σε στερεά μορφή και να περιέχεται σε ειδικό πρακτικό φορέα (κυβέττα) η οποία να παίζει τον ρόλο πιπέτας αναρρόφησης, δοχείου αντίδρασης και μέτρησης της αιμοσφαιρίνης.
Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να εκτελείται με την μεθοδολογία αναφοράς του αζιδίου της μεθαιμοσφαιρίνης ( παρακολούθησης της χημικής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα μέσα στο φωτόμετρο - μέτρηση του τελικού σημείου της αντίδρασης).
Η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος να μην υπερβαίνει τα 10 μl αίματος.
Η προσφερόμενη μεθοδολογία θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα τρία εναλλακτικά είδη βιολογικού δείγματος (αρτηριακό, φλεβικό, τριχοειδικό αίμα)
Το απαιτούμενο εύρος μετρήσεων είναι 0 – 25 gr/dl αιμοσφαιρίνης.
Η τυπική απόκλιση των μετρήσεων να είναι μικρότερη του 2% (CV<2%) σε σχέση με την Διεθνή μεθοδολογία αναφοράς για την αιμοσφαιρίνη ((ICSH).
Να είναι διαθέσιμα αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου της μεθοδολογίας.
Ο χρόνος έκδοσης του αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 60 sec.
ΜΕΤΡΗΣΗ Hb ΜΕ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟ
Να μετρά την αιμοσφαιρίνη του αίματος χωρίς τρύπημα του δακτύλου προκειμένου να μην υπάρχει καθόλου πόνος, να εξαλείφεται πλήρως ο κίνδυνος μόλυνσης, καθώς και η διασπορά βιολογικού υλικού.
Να εφαρμόζει άριστα σε κάθε είδους δάκτυλο ανεξάρτητα από το πάχος αυτού.
Το εύρος μέτρησης της αιμοσφαιρίνης να είναι 6-18 g/dl με απόκλιση +/- 1,2 g/dl, ενώ στο εύρος μέτρησης 10-16 g/dl η απόκλιση να μην υπερβαίνει το 1 g/dl .
Η μέτρηση να επιτυγχάνεται με αισθητήρα ροής αίματος, σε μήκη κύματος 600-940 nm και να βασίζεται στη μέθοδο occlusion spectroscopy.
Να διαθέτει πιστοποίηση IEC/EN 60601-1-2, Class B και να είναι συμμορφούμενος με τις οδηγίες CSA601.1, UL2601-1, IEC/EN 60601-4, MDD 93/42/EEC και 2007/47/EC.
Να δίνει 3.000 ή 5.000 αξιόπιστες μετρήσεις σε θερμοκρασίες 0-40 οC.
Να αποθηκεύεται σε συνθήκες θερμοκρασίας -40 οC έως +70 οC.
Να συνεργάζεται άριστα με αναλυτή αναίμακτης μεθόδου προσδιορισμού αιμοσφαιρίνης, ο οποίος εκτός από την αιμοσφαιρίνη αίματος να μετρά και τους καρδιακούς παλμούς του αιμοδότη.
Ο αναλυτή να διαθέτει μνήμη των 100 τελευταίων αποτελεσμάτων.
Το σύστημα να μην έχει βιολογικά απόβλητα.
H αξιοπιστία του να αποδεικνύεται με μελέτες σε Ελληνικά Τμήματα Αιμοδοσίας.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
160 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  |  | 13.02.01.01.001 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, INR, (%) | 3000
161 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | διαθέτει touch-screen οθόνη, απλό λογισμικό, εξωτερικό εκτυπωτή κοινού χαρτιού καθώς και ενσωματωμένο σύστημα barcode για την αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων προς αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση. | 13.02.01.02.001 | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ | 1000
162 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Να διαθέτει διαφορετικό ρύγχος αναρρόφησης για τα δείγματα και για τα αντιδραστήρια , ώστε να αποκλείεται με τον καλύτερο τρόπο κάθε επιμόλυνση δείγματος από αντιδραστήριο και αντιδραστηρίου από αντιδραστήριο. | 13.02.01.03.001 | ΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ | 10
163 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Ο προσδιορισμός των πηκτικολογικών εξετάσεων να μην επηρεάζεται από την παρουσία χολερυθρίνης, αιμοσφαιρίνης και λιπιδίων στο πλάσμα. | 13.02.02.02.001 | ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ | 300
164 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Nα έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης σε δείγματα χωρίς καθυστέρηση της λειτουργίας του και συνεχή δυνατότητα προσθήκης επειγόντων δειγμάτων (stat). Να μπορεί να οριστεί ως επείγον, δείγμα που έχει ήδη φορτωθεί στον αναλυτή. Να είναι δυνατός ο επανέλεγχος ενός δείγματος (rerun) καθώς και η προσθήκη εξετάσεων σε δείγματα που ήδη έχουν φορτωθεί στον αναλυτή. Να είναι επίσης δυνατή η απομάκρυνση (ξεφόρτωμα) επιλεγμένων δειγμάτων οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση της λειτουργίας του αναλυτή. | 13.02.02.06.001 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIΙ | 4.7566
165 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Να έχει μεγάλη χωρητικότητα δειγμάτων, ώστε να είναι δυνατό να παραμένουν όλα τα δείγματα της ημέρας φορτωμένα στον αναλυτή για τυχόν επανελέγχους ή προσθήκη εξετάσεων αναλόγως των αποτελεσμάτων | 13.02.02.07.001 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII | 4.7566
166 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Να έχει επίσης τη δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δειγμάτων σε καψάκια και σωληνάρια αιμοληψίας με ή χωρίς barcode. Στην περίπτωση τα δείγματα εισάγονται στον αναλυτή με barcode, να είναι εφικτή η εισαγωγή με το χέρι των στοιχείων του δείγματος αν δε διαβαστεί το barcode.. | 13.02.02.08.001 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IX | 4.7566
167 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Να διαθέτει πραγματική ταχύτητα (παραγωγικότητα) τουλάχιστον 250 test/ώρα. | 13.02.02.09.001 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ X | 4.7566
168 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Να διαθέτει περισσότερες των 45 θέσεις αντιδραστηρίων – βαθμονομητών – υλικών ποιοτικού ελέγχου και προστατευμένη περιοχή του αναλυτή με σταθερή θερμοκρασία χαμηλότερη του περιβάλλοντος για λόγους διατήρησης της σταθερότητάς τους και εξασφάλισης της 24ωρης λειτουργίας του αναλυτή. | 13.02.02.10.001 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΤΗΣ ΑΝΤΙ-Χα ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ LWMH | 200
169 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Να υπάρχουν θέσεις αντιδραστηρίων με δυνατότητα ανάδευσης. | 13.02.02.11.001 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XI | 4.7566
170 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης στον αναλυτή περισσοτέρων του ενός φιαλιδίων του ιδίου αντιδραστηρίου ώστε όταν αδειάσει το πρώτο φιαλίδιο, ο αναλυτής αυτόματα να χρησιμοποιεί το επόμενο, χωρίς να σταματά τη λειτουργία του και καθυστερεί η διενέργεια των εξετάσεων. | 13.02.02.12.001 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XII | 4.7566
171 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Ο αναλυτής να αραιώνει αυτόματα τα δείγματα, standards και controls στις απαιτούμενες από την κάθε μεθοδολογία αραιώσεις και να έχει δυνατότητα αυτόματης επαναραίωσης για δείγματα εκτός των προκαθορισμένων ορίων γραμμικότητας χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να εκτελεί αυτόματα επανέλεγχο των δειγμάτων όταν το αποτέλεσμα είναι εκτός εύρους μέτρησης. | 13.02.02.21.001 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON WILLEBRAND ΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΡΙΣΤΟΣΕΤΙΝΗ (RICOF) | 12.0745
172 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων, κυβεττών και πλυστικών υγρών και να ειδοποιεί αυτόματα εάν οι υπάρχουσες ποσότητες δεν επαρκούν για τις εξετάσεις που έχουν προγραμματισθεί. Η φόρτωση των κυβεττών και πλυστικών υγρών να είναι συνεχής, χωρίς να απαιτείται διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή. Η διαχείριση των αποβλήτων του να γίνεται επίσης μέσω του λογισμικού του αναλυτή και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. | 13.02.04.01.001 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ (ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ) | 237.8303
173 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Να εκτελεί τουλάχιστον τις παρακάτω εξετάσεις : PT, APTT, Ινωδογόνο, Αντιπηκτικά Τύπου Λύκου, Χρόνο Θρομβίνης, Χρόνο Ρεπτιλάσης, D-DIMERS, Μονομερή του Ινώδους (ποσοτικός προσδιορισμός), Αντιθρομβίνη ΙΙΙ, Πρωτεΐνη C, Πρωτεΐνη S (δραστικότητα), Ελεύθερη Πρωτεΐνη S (αντιγονικός προσδιορισμός), ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (vWF:Ag, II,V,VII,X,VIII,IX,XI,XII), Πλασμινογόνο, a-2 Αντιπλασμίνη, PAI, Επίπεδα Ηπαρινών (κλασική, μη κλασματοποιημένη, χαμηλού μοριακού βάρους, Fondaparinux),APC-Resistance,Anti-II δραστικότητα των αναστολέων θρομβίνης . Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες για το βασικό έλεγχο αιμορραγικών ή θρομβοφιλικών διαθέσεων. Να αναφερθούν επιπρόσθετες εξετάσεις που εκτελεί ο αναλυτής. Να αναφερθεί επίσης αν υπάρχουν προβαθμονομημένες εξετάσεις που δεν απαιτούν καμπύλη από τον χειριστή. | 13.02.06.02.001 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΙΙΙ | 100
174 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Να είναι ανοικτό σύστημα με δυνατότητα προγραμματισμού διαφόρων πρωτοκόλλων εξετάσεων. | 13.02.06.12.001 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ C | 100
175 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης διαφορετικών καμπυλών ανά παράμετρο αιμόστασης, αναφερόμενες σε διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας αντιδραστηρίων, με δυνατότητα ορθής διαχείρισης των διαφορετικών παρτίδων αντιδραστηρίων κατά την εκτέλεση των εξετάσεων αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να είναι εφικτή η ταυτόχρονη συνύπαρξη των δύο διαφορετικών παρτίδων στον αναλυτή με αυτόματη (χωρίς την παρέμβαση του χειριστή) ορθή χρήση της αντίστοιχης καμπύλης. Για λόγους ασφαλείας, ο αναλυτής να μην αποδέχεται δεύτερη καμπύλη της ίδιας παρτίδας αντιδραστηρίου. | 13.02.05.03.002 | D-ΔΙΜΕΡΗ (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) | 100
176 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου με διαφορετικά επίπεδα controls και διαγράμματα (Levey-Jennings), με δυνατότητα εκτύπωσης των διαγραμμάτων αυτών. | 13.02.06.90.001 | ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΚΤΗΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ | 12.0745
O αναλυτής να έχει δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων μεγάλου αριθμού φακέλων ασθενών και να μπορεί να συνδεθεί αμφίδρομα με το μηχανογραφικό σύστημα του Νοσοκομείου. Για λόγους ιχνηλασιμότητας ο αναλυτής να αποθηκεύει στοιχεία που σχετίζονται με τις μετρήσεις των δειγμάτων (πχ παρτίδες αντιδραστηρίων, ποιοτικός έλεγχος που αντιστοιχούν στις μετρήσεις των ασθενών κλπ).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Για την προφύλαξη και ορθή λειτουργία των αναλυτών τα αντιδραστήρια αιμόστασης για χρήση στους αυτόματους αναλυτές θα πρέπει να διατίθενται στα ειδικά φιαλίδια – έτοιμα για χρήση ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εφαρμογή στον χώρο των αντιδραστηρίων και η απ’ ευθείας τοποθέτηση χωρίς μεταγγίσεις. Τα φιαλίδια των αντιδραστηρίων να διαθέτουν barcode για την αυτόματη αναγνώρισή τους από τους αναλυτές, για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση.
Θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά πλήρη τυποποιημένα πρωτόκολλα εφαρμογής των προσφερόμενων αντιδραστηρίων στους αναλυτές όπου και θα περιέχονται όλες οι απαιτούμενες παράμετροι (μέθοδοι, όγκοι, χρόνοι επώασης κλπ.) καθώς και τα πιστοποιητικά CE, IVD (σύμφωνα με την οδηγία 98/79) των προσφερομένων ειδών (υλικά, αναλυτές)
Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από controls&calibrators με αναμενόμενες τιμές στους αναλυτές.
Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν υψηλή σταθερότητα μετά την ανασύσταση, για το αντιδραστήριο και τη μεθοδολογία του χρόνου προθρομβίνης:
Σε ασθενείς υπό ηπαρίνη να μην επηρεάζεται το αποτέλεσμα. Να αναφερθούν τα επίπεδα ηπαρίνης που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα.
Για το αντιδραστήριο και τη μεθοδολογία του ινωδογόνου: να ακολουθείται η μέθοδος αναφοράς (Clauss), να αναφερθούν τα όρια ανίχνευσης και το εύρος μέτρησης.
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
177 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · To αιτούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που θα τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή, ή άλλα επίσημα έγγραφα | 13.02.90.20.001 | ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ | 1000
· Δυνατότητα συνολικής εκτίμησης του αιμοστατικού μηχανισμού
· Εύκολο στη χρήση με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή
· Δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων
· Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό
178 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Η συσκευή να είναι καινούρια, να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης και να λειτουργεί υπό τάση 220V 50/60 Hz. | 13.02.90.21.001 | ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ | 100
· Να είναι μικρή σε διαστάσεις ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησής της.
· Να διαθέτει δύο (2) ανεξάρτητα κανάλια μέτρησης για ταυτόχρονη εξέταση ανάλυσης αιμόστασης σε δύο δείγματα αίματος
· Να βασίζεται στη μέθοδο της περιστροφικής θρομβοελαστογραφίας και να δέχεται ως δείγμα ολικό αίμα.
· Να έχει μικρό αρχικό χρόνο προθέρμανσης (περίπου 5 λεπτά), η απεικόνιση των αποτελεσμάτων να ξεκινάει αμέσως και να διαρκεί το πολύ 30 λεπτά.
· Να συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή σταθερό ή/και φορητό για την απεικόνιση και αποθήκευση των αποτελεσμάτων και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο λογισμικό. Να αναφερθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή.
· Να εκτιμά συνολικά τον αιμοστατικό μηχανισμό, ταυτόχρονα δε να απεικονίζει το ποσοστό σχηματισμού θρόμβων, την ισχύ και τη σταθερότητα του θρόμβου, την επίδραση :
o στον αριθμό και την λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων
o των παραγόντων πήξης
o του ινωδογόνου
o την αλληλεπίδραση κυττάρων στη δημιουργία θρόμβου
o την καταγραφή της ινωδόλυσης
· Να μπορεί να διακρίνει σε ολικό αίμα την επίδραση της ηπαρίνης στον ασθενή και ειδικότερα ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους. Θα εκτιμηθεί αν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα που το αποδεικνύουν.
· Να αναφερθούν τα αντιδραστήρια για το Quality Control της συσκευής και ξεχωριστά τα αντιδραστήρια που απαιτούνται για την εξέταση ανάλυσης αιμόστασης. Στην οικονομική προσφορά να δοθεί ξεχωριστά τιμή για τον ποιοτικό έλεγχο και μία τιμή ανά εξέταση για το βασικό αιμορραγικό έλεγχο ασθενούς.
· Θα εκτιμηθεί αν υπάρχουν δεδομένα στη βιβλιογραφία που κατευθύνουν τη μετάγγιση παραγώγων αίματος βάση των παραμέτρων της.
179 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Αντιδραστήρια για ταχεία ποιοτική ανοσολογική δοκιμασία, για την ανίχνευση αντιηπαρινικών IgG αντισωμάτων στον ορό ή το πλάσμα του ασθενούς. | 13.01.02.90.003 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 4/ΗΠΑΡΙΝΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) | 23.783
· Δοκιμασία με εσωτερικό control για κάθε έλεγχο (τεστ).
· Να μην επηρεάζεται από την παρουσία λιπιδίων, αιμοσφαιρίνης, χολερυθρίνης στον ορό ή πλάσμα του ασθενούς.
· Ευαισθησία μεθόδου: 100% , ειδικότητα > 90
180 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  |  | 13.01.03.02.002 | ΧΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ MAY GRÜNWALD-GIEMSA | 20
181 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ, COOMBS, κλπ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ (MANUAL)Τα αντιδραστήρια για την ανίχνευση και ταυτοποίηση αντιγονικών ομάδων των ερυθροκυττάρων με την κλασσική μέθοδο πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: | 13.03.01.01.001 | ΟΜΑΔΑ ΑΒΟ (ΕΥΘΕΙΑ) | 13080.6676
Να είναι άριστης ποιότητας αντιοροί, κάτι που πιστοποιείται αφενός από την υψηλή συγγένεια και ειδικότητά τους, αφ’ ετέρου από τον τίτλο τους.
Για τα Rh οι τίτλοι πρέπει να είναι πάνω από 1/16 για Anti-A, Anti-B πάνω από 1/128.
Για τα Anti-(C,c,E,e,D) θα προτιμηθούν αυτοί οι αντιοροί που επιτρέπουν χρήση στις παρακάτω τεχνικές ( σε τεχνική πλακιδίων, σωληναρίου, μικροπλάκας καθώς και σε έμμεση αντισφαιρίνη, γέλης και στήλης)
Να μην προκαλούν διασταυρούμενες αντιδράσεις ή φαινόμενο προζώνης.
Να έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε να ανιχνεύονται ομάδες χαμηλής αντιγονικότητας, να είναι απαλλαγμένα δε μη ειδικών αντισωμάτων, ώστε να αποφεύγονται ψευδών θετικά αποτελέσματα.
Η προκαλούμενη αντίδραση να είναι καθαρή, εμφανής ώστε να αποφεύγονται λάθη αναγνώρισης και ο χρόνος συγκόλλησης να είναι <2 min.
Τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση να δίνουν σαφή συγκόλληση 3-4 σταυρών με εναιώρημα ερυθρών.
Η συγκολλητική τους δράση να συμφωνεί με τα standards της Αιμοδοσίας μας που έχει οικοδομηθεί εδώ και χρόνια και στα οποία το προσωπικό είναι εξοικειωμένο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία της Αιμοδοσίας.
Το anti-human πρέπει να έχει ευρέως φάσματος δράση και η προσθήκη του να μην δημιουργεί αιμόλυση ή συγκόλληση με ευαισθητοποιημένων ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Ο αντιορρός anti-D να είναι μίγμα IgG & IgM ώστε να ανιχνεύονται καλύτερα οι υποομάδες D.
Ο χρόνος ζωής να είναι μεγάλος και να είναι τουλάχιστον ενός έτους από την στιγμή της παράδοσής του.
Οι αντιοροί όπου ζητείται στην αναλυτική κατάσταση των αντιδραστηρίων να είναι μονοκλωνικοί και να περιέχουν κλώνους που η ποιότητά τους να έχει επιβεβαιωθεί και να έχουν αποδεκτό ποιοτικό έλεγχο από μεγάλους οργανισμούς (FDA,Paul Ehrlich).
Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε άλλες Αιμοδοσίες .
Α . ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΛΗ
Ο αναλυτής θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που θα τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή ή άλλα επίσημα έγγραφα:
· Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένοι σε εξειδικευμένο εργοστάσιο με πιστοποίηση κατά ISO, να φέρει τη σήμανση CE και να λειτουργεί με 220V/50HZ.
182 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Να κάνει όλες τις εξετάσεις της Αιμοδοσίας που αναφέρονται στην συγκεκριμένη μέθοδο όπως : προσδιορισμό ομάδων αίματος, προσδιορισμό παράγοντα Rh , συμβατοτήτων, επιβεβαίωση ομάδων αίματος, πλήρη φαινότυπο Rh (D-E-e-C-e-K), υποομάδων, μεμονωμένων αντιγόνων και profiles, έλεγχο και ταυτοποίηση αντισωμάτων, άλλων ελέγχων σε κάρτες με ενσωματωμένους η μη αντιορούς ανθρωπείας και μονοκλωνικής προέλευσης. | 13.02.01.02.001 | ΟΜΑΔΑ ΑΒΟ (ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ) | 5945.758
183 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Να είναι πλήρως αυτόματος αναλυτής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (προετοιμασία, πιπετάρισμα, φυγοκέντρηση, ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων) Να έχει στατώ με μεγάλη χωρητικότητα δειγμάτων (πάνω από 80) , δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης, ελεύθερης και τυχαίας επιλογής εξετάσεων από τον χρήστη. | 13.03.01.20.001 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Α1 ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ | 5945.758
184 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Να διαθέτει ξεχωριστούς χώρους φύλαξης καρτών και να δέχεται πάνω από 250 κάρτες έτσι ώστε ο αναλυτής να λειτουργεί αυτόνομα για τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον να είναι δυνατή η τροφοδοσία των καρτών χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή. | 13.03.01.21.001 | ΟΜΑΔΑ ΒΟΜΒΑΗ Ή ΠΑΡΑΒΟΜΒΑΗ | 12.0745
185 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Να έχει μεγάλη ταχύτητα επεξεργασίας δειγμάτων | 13.03.01.90.003 | ΟΜΑΔΑ ΑΒΟ (ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ) | 2140.4729
186 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | o Διασταυρωση + Επιβεβαιωση ομάδας (ασθενή και αιμοδότη) >20/h | 13.03.02.01.001 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ RhD | 23783.032
187 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | o Ταυτοποίηση ομάδας (ABO RH) + φαινότυπος + έμμεση Coombs >15/h | 13.03.02.02.001 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ Rh C, c, E, e (ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟ) | 6183
o Ομάδα, ανάστροφη > 60/h
o Screening > 30-40/h
· Να διαθέτει πάνω από ένα σταθμό επώασης και φυγοκέντρισης έτσι ώστε η λειτουργία του αναλυτή να μην διακόπτεται σε περίπτωση βλάβης ενός σταθμού.
· Να υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού πρωτοκόλλων ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου
· Να εκτελεί αυτόματη προετοιμασία εναιωρήματος
· Να ανιχνεύει την παρουσία πήγματος ή ινικής
· Να διαθέτει σύστημα δειγματοληψίας τέτοιο που να αποφεύγεται η επιμόλυνση δειγμάτων και αντιδραστηρίων
· Να διαθέτει αυτόματο ηλεκτρονικό αναγνώστη γραμμικού κώδικα Να υπάρχει δυνατότητα αρχειοθέτησης, αποθήκευσης και ανάκτησης αποτελεσμάτων για λόγους ιχνηλασιμότητας και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων
· Να δέχεται διαφορετικούς τύπους σωληναρίων και διαφορετικούς τύπους δειγμάτων α) Συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα ή ολικό αίμα. β) Εναιώρημα ερυθροκυττάρων 0,8%, 3-5% και 5% γ) Ορό ή πλάσμα.
· Να εκτελεί καθημερινό εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο
· Να υπάρχει ικανότητα διαχείρισης αντιδραστηρίων και αυτόματη αναγνώριση σωστής θέσης κάθε αντιδραστηρίου
· Τα αντιδραστήρια που είναι συμβατά με τον αναλυτή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά και στο χέρι
· Να διατρυπά αυτόματα και ανά στήλη το κάλυμμα αλουμινίου των καρτών
· Να ξαναχρησιμοποιεί τις κάρτες οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως, χωρίς χρονικό περιορισμό.
· Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και να αναγνωρίζει μέσω BAR CODE αντιδραστήρια και δείγματα.
· Να υπάρχει προηγούμενη και συνεχής εμπειρία στον χώρο των Αιμοδοσιών
· Θα πρέπει να συνδεθεί με το μηχανογραφικό σύστημα του εργαστηρίου με ευθύνη και δαπάνη της εταιρείας.
· Να συνοδεύεται με UPS.
· Να υπάρχει υποστήριξη τεχνική για τυχόν επίλυση προβλημάτων λόγω του αυξημένου όγκου δουλειάς του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα εξετάσεων που να περιλαμβάνουν τόσο αντιδραστήρια για κλασσική μέθοδο όσο και για κάρτες και κατά το δυνατόν πλήρη γκάμα αντιδραστηρίων
· Επίσης σε διαγωνισμούς να γίνεται κατακύρωση αντιδραστηρίων σε 2 τουλαχιστον προμηθευτές για την ασφαλεια και την ακριβεια του αποτελεσματος και για την επιβεβαιωση και διασταυρωση αμφιβολων αποτελεσματων οπως και για τον ποιοτικό κατά διαστήματα έλεγχο των εξετάσεων
· Ο προμηθευτής του αυτόματου αναλυτή θα δεσμευτεί να προσφέρει και τις απαραίτητες συσκευές (επωαστήρα, φυγόκεντρο κλπ) για χρήση των καρτών και manual σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του αναλυτή όπως αναφέρεται παρακάτω στο ημιαυτόματο σύστημα :
. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ
Ο αναλυτής θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που θα τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή ή άλλα επίσημα έγγραφα:
· Ο ένας αναλυτής να χρησιμοποιεί την τεχνική των μικροσφαιριδίων
· Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένοι σε εξειδικευμένο εργοστάσιο με πιστοποίηση κατά ISO, να φέρει τη σήμανση CE και να λειτουργεί με 220V/50HZ.
· Να κάνει όλες τις εξετάσεις της Αιμοδοσίας που αναφέρονται στην συγκεκριμένη μέθοδο όπως : προσδιορισμό ομάδων αίματος, προσδιορισμό παράγοντα Rh , συμβατοτήτων, επιβεβαίωση ομάδων αίματος, πλήρη φαινότυπο Rh (D-E-e-C-e-K), υποομάδων, μεμονωμένων αντιγόνων και profiles, έλεγχο και ταυτοποίηση αντισωμάτων, άλλων ελέγχων σε κάρτες με ενσωματωμένους η μη αντιορούς ανθρωπείας και μονοκλωνικής προέλευσης.
· Να είναι πλήρως αυτόματος αναλυτής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (προετοιμασία, πιπετάρισμα, φυγοκέντρηση, ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων) Επιπλέον να είναι δυνατή η τροφοδοσία των καρτών χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή.
· Να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης, ελεύθερης και τυχαίας επιλογής εξετάσεων από τον χρήστη.
· Να έχει μεγάλη ταχύτητα επεξεργασίας δειγμάτων
o Ταυτοποίηση ομάδας (ABO RH) + φαινότυπος + έμμεση Coombs
· Να διατρυπά αυτόματα το κάλυμμα διασφαλίζοντας την αποφυγή επιμολύνσεων.
· Να υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού πρωτοκόλλων ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου
· Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης περεταίρω ανάλυσης σε αμφίβολα αποτελέσματα ( reflex testing)
· Να εκτελεί αυτόματη προετοιμασία εναιωρήματος
· Να ανιχνεύει την παρουσία πήγματος ή ινικής
· Να διαθέτει σύστημα δειγματοληψίας τέτοιο που να αποφεύγεται η επιμόλυνση δειγμάτων και αντιδραστηρίων
· Να διαθέτει αυτόματο ηλεκτρονικό αναγνώστη γραμμικού κώδικα Να υπάρχει δυνατότητα αρχειοθέτησης, αποθήκευσης και ανάκτησης αποτελεσμάτων για λόγους ιχνηλασιμότητας και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων
· Να δέχεται διαφορετικούς τύπους σωληναρίων και διαφορετικούς τύπους δειγμάτων α) Συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα ή ολικό αίμα. β) Εναιώρημα ερυθροκυττάρων 0,8%, 3-5% και 5% γ) Ορό ή πλάσμα.
188 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Να εκτελεί καθημερινό εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο | 13.03.03.09.900 | ΟΜΑΔΑ ABO-Rh επιβεβαι | 20000
189 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Να υπάρχει ικανότητα διαχείρισης αντιδραστηρίων και αυτόματη αναγνώριση σωστής θέσης κάθε αντιδραστηρίου | 13.03.03.01.001 | ΟΜΑΔΑ ABO-RhD ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ | 20000
190 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Τα αντιδραστήρια που είναι συμβατά με τον αναλυτή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά και στο χέρι | 13.03.03.02.001 | ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS | 1902.6426
191 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Να ξαναχρησιμοποιεί τις κάρτες οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως. | 13.03.04.02.001 | ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΕ 3 ΕΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ | 2853.9638
192 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και να αναγνωρίζει μέσω BAR CODE αντιδραστήρια και δείγματα. | 13.03.04.03.001 | ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΕ ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΖΥΜΟ | 214.0473
193 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Επίσης σε διαγωνισμούς να γίνεται κατακύρωση αντιδραστηρίων σε 2 τουλαχιστον προμηθευτές για την ασφαλεια και την ακριβεια του αποτελεσματος και για την επιβεβαιωση και διασταυρωση αμφιβολων αποτελεσματων οπως και για τον ποιοτικό κατά διαστήματα έλεγχο των εξετάσεων | 13.03.04.03.002 | PANEL ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟ ΟΡΟ (ΕΜΜΕΣΗ COOMBS) | 214.0473
194 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Ο προμηθευτής του αυτόματου αναλυτή θα δεσμευτεί να προσφέρει και τις απαραίτητες συσκευές (επωαστήρα, φυγόκεντρο κλπ) για χρήση των καρτών και manual σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του αναλυτή | 13.03.04.03.003 | PANEL ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΖΥΜΟ (ΠΑΠΑΪΝΗ, ΦΙΣΙΝΗ, ΒΡΩΜΕΛΙΝΗ, ΚΑ) | 214.0473
195 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Θα πρέπει να συνδεθεί με το μηχανογραφικό σύστημα του εργαστηρίου με ευθύνη και δαπάνη της εταιρείας. | 13.03.04.90.001 | ΑΜΕΣΗ COOMBS | 214.0473
196 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Να συνοδεύεται με UPS. | 13.03.04.90.002 | TΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΤΑΞΕΩΝ IgG ΕΠΙ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΜΕΣΗΣ COOMBS | 23.783
197 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ | 13.03.04.90.003 | ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ COOMBS ΜΕ ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟΥΣ ΑΝΤΙΟΡΟΥΣ (IgG, IgM, IgA, C3D ΚΟΚ) | 23.783
198 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Για τους αντιορούς που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους με κάρτες γέλης & στήλες με αδρανή μικροσφαιρίδια θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές που έχουν ήδη αναφερθεί στους αντιορούς της κλασσικής μεθόδου και επιπλέον: | 13.03.04.90.004 | ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ COOMBS | 10
199 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Τα αντιδραστήρια να είναι ανθρώπειας (Human) η και μονοκλωνικής προέλευσης | 13.03.04.90.005 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ | 10
200 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Για την δοκιμασία συμβατότητας (προϋπόθεση να μην συνιστάται πλύσιμο ερυθροκυττάρων) | 13.03.04.90.006 | ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ COOMBS | 10
201 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Θα προτιμηθούν αυτοί οι αντιοροί που επιτρέπουν χρήση στις παρακάτω τεχνικές ( σε τεχνική πλακιδίων, σωληναρίου, μικροπλάκας καθώς και σε έμμεση αντισφαιρίνη, γέλης και στήλης) με την πιστοποίηση τους | 13.03.04.90.007 | ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ | 10
202 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Να προσδιορίζει/αναγνωρίζει μεικτούς πληθυσμούς | 13.03.04.90.008 | ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ ΑΝΤΙ-Α ΚΑΙ ΑΝΤΙ-Β | 10
203 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα εξετάσεων που να περιλαμβάνουν κατά το δυνατόν πλήρη γκάμα αντιδραστηρίων | 13.03.04.90.009 | ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ | 10
204 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | o Panel ερυθρών για screening ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων | 13.03.04.90.010 | ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ | 10
205 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | o Coombs control | 13.03.04.90.011 | ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ) | 6659.249
206 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | o Panel ερυθρών ανίχνευσης ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων κατεργασμένων με ένζυμα και μη | 13.03.04.90.012 | ΕΚΛΟΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΕΚΛΟΥΜΑ) | 10
207 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | o Συμπληρωματικό Panel για ανίχνευση ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων | 13.03.04.90.013 | ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ DONATH-LANDSTEINER (ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΑΙΜΟΛΥΣΙΝΗ) | 10
208 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ |  | · Να περιέχουν όλα τα κλινικώς σημαντικά αντιγόνα των ερυθρών σε διπλή δόση, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. | 13.03.05.90.001 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ (KELL, CELLANO, JKA, JKB, LEA, LEB, FYA, FYB, M, N, S, S, P1, LUA, LUB, ΚΑΙ ΑΛΛΑ) (ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟ) | 2021.5577
· Το 2ο Panel να περιέχει και σπάνια αντιγόνα ερυθρών που δεν περιέχονται στο 1ο Panel για ταυτοποίηση σπάνιων αντισωμάτων.
· Τα αντιδραστήρια και τα διαλύματα να έχουν διάρκεια χρήσεως τουλάχιστον ενός έτους
· Τα ερυθροκύτταρα να έχουν διάρκεια χρήσεως πέραν των 30 ημέρων
· Απαραίτητη προϋπόθεση κατάθεση πιστοποιητικών CE, ISO.
· Επίσης σε διαγωνισμούς να γίνεται κατακύρωση αντιδραστηρίων σε 2 τουλαχιστον προμηθευτές για την ασφαλεια και την ακριβεια του αποτελεσματος και για την επιβεβαιωση και διασταυρωση αμφιβολων αποτελεσματων οπως και για τον ποιοτικό κατά διαστήματα έλεγχο των εξετάσεων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
· Φυγόκεντρος καρτών μικροστηλών.
Να δέχεται για φυγοκέντρηση κάρτες μικροστηλών σε προεισαγμένο πρόγραμμα φυγοκέντρησης (χρόνος και ταχύτητα), κατάλληλο για την προτεινόμενη μεθοδολογία.
Να υπάρχει ηλεκτρονική ένδειξη στην οθόνη της συσκευής για τον υπολειπόμενο χρόνο και την ταχύτητα της φυγοκέντρησης.
Να υπάρχει ακουστική ειδοποίηση με την λήξη της φυγοκέντρησης.
Η ορθή λειτουργία της φυγοκέντρου να ελέγχεται ηλεκτρονικά.
· Επωαστήρας Καρτών
Να είναι κατάλληλος για την επώαση καρτών μικροστήλης σε προεισαγμένο πρόγραμμα χρόνου και θερμοκρασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προσφερόμενης μεθοδολογίας.
Να αποτελείται από δύο ανεξάρτητες μονάδες επώασης ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητα του συστήματος στον καθημερινό φόρτο δουλειάς του εργαστηρίου.
Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων για την παρακολούθηση του υπολειπόμενου χρόνου επώασης και της θερμοκρασίας επώασης των καρτών μικροστήλης.
Να διαθέτει ακουστική ειδοποίηση κατά την ολοκλήρωση του χρόνου επώασης.
· Δοσομετρητής διαλυμάτων
Με δυνατότητα διανομής 500 ml & 1000 ml.
· Πιπέτα πολλαπών ρίψεων
Με δυνατότητα επαναληπτικής διανομής 10 μl, 25 μl και 50 μl.
· Στατώ εργασίας
Κατάλληλο για την στήριξη φιαλιδίων διαλυμάτων, σωληναρίων δειγμάτων και καρτών μικροστήλης.
209 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ για τις παρακάτω ανοσολογικες εξετάσεις | 15.01.03.03.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΝΕΣ) ΕΝΑΝΤΙ TREPONEMA PALLIDUM (ΣΥΦΙΛΗΣ) | 2378.3032
· Ο αναλυτής να είναι τυχαίας (random), συνεχούς (continuous) και αμέσου (immediate) προσπέλασης.
· Να είναι υψηλήςταχύτητας με απόδοση σημαντικού αριθμού εξετάσεων ανά ώρα (>150).
| ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | · Να διαθέτει τουλάχιστον 18 θέσεις αντιδραστηρίων προκειμένου να είναι εφικτή η ταυτόχρονη φόρτωση περισσότερων αντιδραστηρίων για κάθε εξέταση, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αναλυτή | 15.01.03.03.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ TREPONEMA PALLIDUM (ΣΥΦΙΛΗΣ) | 118.9152
· Να διαθέτει ψυγείο για την συντήρηση των αντιδραστρίων επί του αναλυτή
· Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης των υγρών (αντιδραστηρίων και δειγμάτων) καθώς και πήγματος
· Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης συγκεκριμένης εξέτασης (rerun) και αυτόματης εκτέλεσης νέας εξέτασης ανάλογα με το αποτέλεσμα (retest)
· Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων και δειγμάτων με barcode καθώς και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό λογισμικό
· Να διαθέτει δειγματολήπτη με τουλάχιστον 50 θέσεις δειγμάτων
· Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, επομένως η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση ,να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σταθερότητα,για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
· Τα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται ανασύσταση
· Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να διατηρεί τα δεδομένα για μεγάλο χρονικό διάστημα ( >6 μηνών)
· Να υπάρχει εμπειρία στο χώρο των Αιμοδοσιών ως προς την χρήση του και να κατατεθεί σχετικό πελατολόγιο
· Να φέρει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ( CE, ISO κ.α)
· Να παρέχεται άμεση ανταπόκριση και service σε περιπτώσεις προβλημάτων ή βλαβών.
· Να παρέχεται από τον προμηθευτή κατάλληλο UPS για την υποστήριξη του προσφερόμενου αναλυτή
· Να δέχεται και να εκτελεί όλο το πάνελ των ζητούμενων εξετάσεων όπως:
HBsAg, Anti-HCV, HIV Ag/Ab, Anti-HTLV I/II, Σύφιλη
Επιβεβαιωτική δοκιμασία για τον έλεγχο HBsAg
Anti-HBc total / Anti-HBs
HBeAg / Anti-HBe
Θετικά θα αξιολογηθεί αναλυτής που θα μπορεί να εκτελεί και επιπλέον εξετάσεις (για μελλοντικές ή έκτακτες ανάγκες)
· Tα αντιδραστήρια για τον ποιοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων έναντι του Treponema pallidum (ωχράς σπειροχαίτης) σε ορό ή πλάσμα, να είναι τελευταίας γενεάς και να εφαρμόζονται σε πλήρως αυτοματοποιημένο ανοσολογικό αναλυτή τυχαίας προσπέλασης (random access).
· Η αρχή προσδιορισμού να στηρίζεται σε τεχνολογία χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης.
· Να χρησιμοποιούνται τα τρία βασικά ανασυνδυασμένα αντιγόνα (TpN15, TpN17, TpN47) για την ανίχνευση των αντισωμάτων έναντι του Treponema pallidum.
· Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση των αντισωμάτων να είναι 100% και η ειδικότητα της εξέτασης σε δείγμα ελέγχου εθελοντών αιμοδοτών να είναι >99,70%.
· Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών.
· Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.
· Τα αντιδραστήρια να έχουν κριθεί κατάλληλα για τον έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια κυκλοφορίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
210 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | · Η αρχή προσδιορισμού να στηρίζεται σε τεχνολογία χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης. | 15.02.02.01.001 | AΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B, (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ) | 3091.7942
· Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα δείγμα να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά.
· Η ευαισθησία της εξέτασης να είναι τουλάχιστον 99,8% και η ειδικότητα της εξέτασης να είναι τουλάχιστον 99,9%. Τα αντιδραστήρια θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς και για την ανίχνευση των μεταλλάξεων του HbsAg. Να επισυναφθεί σχετική βιβλιογραφία.
· Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών.
· Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.
· Τα αντιδραστήρια να έχουν κριθεί κατάλληλα για τον έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια κυκλοφορίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να φέρουν πιστοποιητικά / άδεια κυκλοφορίας από μεγάλους οργανισμούς (FDA, Paul Ehrlich).
211 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | »» | 15.02.02.04.001 | ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B, (ANTI-HBS) | 214.0473
212 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | »» | 15.02.02.14.001 | ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β | 214.0473
213 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | »» | 15.02.02.21.001 | AΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ E ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B | 47.5661
214 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | »» | 15.02.02.24.001 | ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ E ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β | 47.5661
215 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | · Tα αντιδραστήρια για τον ποιοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C σε ορό ή πλάσμα, να είναι τελευταίας γενεάς και να εφαρμόζονται σε πλήρως αυτοματοποιημένο ανοσολογικό αναλυτή τεχνολογίας τυχαίας προσπέλασης (random access). | 15.02.03.04.001 | ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C | 3091.7942
· Η αρχή προσδιορισμού να στηρίζεται σε τεχνολογία χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης.
· Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα δείγμα να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά .
· Η ευαισθησία και η ειδικότητα της εξέτασης να είναι τουλάχιστον 99,0%.
· Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών.
· Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.
· Τα αντιδραστήρια να έχουν έχει κριθεί κατάλληλα για τον έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια κυκλοφορίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να φέρουν πιστοποιητικά / άδεια κυκλοφορίας από μεγάλους οργανισμούς (FDA, Paul Ehrlich).
216 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | · Tα αντιδραστήρια για τον ταυτόχρονο ποιοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι των ιών HIV-1, ΗΙV-1 group O και HIV-2 καθώς και του αντιγόνου p24 σε ορό ή πλάσμα, να είναι τελευταίας γενιάς και να εφαρμόζονται σε πλήρως αυτοματοποιημένο ανοσολογικό αναλυτή τεχνολογίας τυχαίας προσπέλασης (random access). | 15.03.20.09.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV 1/2 | 3091.7942
· Η αρχή προσδιορισμού να στηρίζεται σε τεχνολογία χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης.
· Η ανίχνευση του HIV-1, ΗΙV-1 group O και HIV-2 να γίνεται άμεσα και όχι με διασταυρούμενη αντίδραση. Να επισυναφθεί σχετική βιβλιογραφία.
· Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα δείγμα να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά .
· Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση των αντισωμάτων να είναι 100 % και για τους δύο ιούς HIV-1 και HIV-2 ενώ η ειδικότητα σε δείγμα ελέγχου εθελοντών αιμοδοτών να είναι τουλάχιστον 99.8%. Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση του αντιγόνου p24 να είναι < 50 pg/ml.
· Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών.
· Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.
· Τα αντιδραστήρια να έχουν κριθεί κατάλληλα για τον έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια κυκλοφορίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να φέρουν πιστοποιητικά / άδεια κυκλοφορίας από μεγάλους οργανισμούς (FDA, Paul Ehrlich)
217 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ | · Tα αντιδραστήρια να είναι τελευταίας γενεάς για τον ταυτόχρονο ποιοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι των ιών HTLV I, ΗTLV II σε ορό ή πλάσμα και να εφαρμόζονται σε πλήρως αυτοματοποιημένο ανοσολογικό αναλυτή τεχνολογίας τυχαίας προσπέλασης (random access). | 15.03.32.04.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ HTLV Ι & IΙ | 3091.7942
· Η αρχή προσδιορισμού να στηρίζεται σε τεχνολογία χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης.
· Η ανίχνευση του HTLV I και HTLV II να γίνεται άμεσα και όχι με διασταυρούμενη αντίδραση. Να επισυναφθούν επίσημα στοιχεία .
· Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα δείγμα να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά .
· Η ευαισθησία της εξέτασης να είναι 100% και για τους δύο ιούς HTLV I και HTLV II, ενώ η ειδικότητα σε δείγμα ελέγχου εθελοντών αιμοδοτών να είναι τουλάχιστον 99,8% .
· Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών.
· Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.
· Τα αντιδραστήρια να έχουν έχει κριθεί κατάλληλα για τον έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια κυκλοφορίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να φέρουν πιστοποιητικά / άδεια κυκλοφορίας από μεγάλους οργανισμούς (FDA, Paul Ehrlich).
218 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Έτοιμο ΚΙΤ με προκαλυμμένες πλάκες μικροτιτλοδότησης (96Θ) για τον προσδιορισμό ανοσολογικών παραμέτρων σε ορό, πλάσμα, βιολογικά υγρά με την μέθοδο ELISA χρωματομετρικά, ;;ή εναλλακτικά κιτ με τα απαραίτητα αντιδραστήρια/ αναλώσιμα για την προετοιμασία της πλάκας από το εργαστήριο. | 12.14.01.04.001 | Παράγοντας Νέκρωσης Όγκων -άλφα (TNF-α) | 118.9152
219 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Έτοιμο ΚΙΤ με προκαλυμμένες πλάκες μικροτιτλοδότησης (96Θ) για τον προσδιορισμό ανοσολογικών παραμέτρων σε ορό, πλάσμα, βιολογικά υγρά με την μέθοδο ELISA χρωματομετρικά, ;;ή εναλλακτικά κιτ με τα απαραίτητα αντιδραστήρια/ αναλώσιμα για την προετοιμασία της πλάκας από το εργαστήριο. | 12.14.01.04.001 | Παράγοντας Νέκρωσης Όγκων -άλφα υψηλής ευαισθησίας | 35.8575
220 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Έτοιμο ΚΙΤ με προκαλυμμένες πλάκες μικροτιτλοδότησης (96Θ) για τον προσδιορισμό ανοσολογικών παραμέτρων σε ορό, πλάσμα, βιολογικά υγρά με την μέθοδο ELISA χρωματομετρικά, ;;ή εναλλακτικά κιτ με τα απαραίτητα αντιδραστήρια/ αναλώσιμα για την προετοιμασία της πλάκας από το εργαστήριο. | 12.14.01.04.001 | Υποδοχέας Ι του Παράγοντα Νέκρωσης Όγκων (TNFRI) | 83.4236
221 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Έτοιμο ΚΙΤ με προκαλυμμένες πλάκες μικροτιτλοδότησης (96Θ) για τον προσδιορισμό ανοσολογικών παραμέτρων σε ορό, πλάσμα, βιολογικά υγρά με την μέθοδο ELISA χρωματομετρικά, ;;ή εναλλακτικά κιτ με τα απαραίτητα αντιδραστήρια/ αναλώσιμα για την προετοιμασία της πλάκας από το εργαστήριο. | 12.05.02.12.001 | Διαλυτός Υποδοχέας1 του Αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGFRI) | 35.8575
222 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Έτοιμο ΚΙΤ με προκαλυμμένες πλάκες μικροτιτλοδότησης (96Θ) για τον προσδιορισμό ανοσολογικών παραμέτρων σε ορό, πλάσμα, βιολογικά υγρά με την μέθοδο ELISA χρωματομετρικά, ;;ή εναλλακτικά κιτ με τα απαραίτητα αντιδραστήρια/ αναλώσιμα για την προετοιμασία της πλάκας από το εργαστήριο. | 12.06.90.17.001 | Λεπτίνη | 83.4236
223 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Έτοιμο ΚΙΤ με προκαλυμμένες πλάκες μικροτιτλοδότησης (96Θ) για τον προσδιορισμό ανοσολογικών παραμέτρων σε ορό, πλάσμα, βιολογικά υγρά με την μέθοδο ELISA χρωματομετρικά, ;;ή εναλλακτικά κιτ με τα απαραίτητα αντιδραστήρια/ αναλώσιμα για την προετοιμασία της πλάκας από το εργαστήριο. | 12.06.04.03.001 | Αυξητικός Παράγοντας ινσουλίνης-1(IGF-1) | 14.2698
224 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Έτοιμο ΚΙΤ με προκαλυμμένες πλάκες μικροτιτλοδότησης (96Θ) για τον προσδιορισμό ανοσολογικών παραμέτρων σε ορό, πλάσμα, βιολογικά υγρά με την μέθοδο ELISA χρωματομετρικά, ;;ή εναλλακτικά κιτ με τα απαραίτητα αντιδραστήρια/ αναλώσιμα για την προετοιμασία της πλάκας από το εργαστήριο. | 12.06.04.90.001 | Τροποιητικός Αυξητικός Παράγοντας βήτα-1 (TGF-β1) | 35.8575
225 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Έτοιμο ΚΙΤ με προκαλυμμένες πλάκες μικροτιτλοδότησης (96Θ) για τον προσδιορισμό ανοσολογικών παραμέτρων σε ορό, πλάσμα, βιολογικά υγρά με την μέθοδο ELISA χρωματομετρικά, ;;ή εναλλακτικά κιτ με τα απαραίτητα αντιδραστήρια/ αναλώσιμα για την προετοιμασία της πλάκας από το εργαστήριο. | 12.03.90.16.002 | Μεταλλοπρωτεϊνάση -9 | 83.4236
226 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Έτοιμο ΚΙΤ με προκαλυμμένες πλάκες μικροτιτλοδότησης (96Θ) για τον προσδιορισμό ανοσολογικών παραμέτρων σε ορό, πλάσμα, βιολογικά υγρά με την μέθοδο ELISA χρωματομετρικά, ;;ή εναλλακτικά κιτ με τα απαραίτητα αντιδραστήρια/ αναλώσιμα για την προετοιμασία της πλάκας από το εργαστήριο. | 12.12.01.05.001 | Αναστολέας Μεταλοπρωτεϊνασών-1 (TIMP-1) | 83.4236
227 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Προσδιορισμός ΝΟ-2 /ΝΟ-3 σε ορό, πλάσμα, βιολογικά υγρά με την αντίδραση Gries σε πλάκα μικροτιτλοδότησης | 12.14.01.04.001 | Προσδιορισμός ντρωδών/νιτρικών ιόντων (ΝΟ-2/ΝΟ-3) | 35.8575
228 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Προσδιορισμός αμμωνίας σε πλάσμα | 11.03.01.01.001 | Ενζυμικός Προσδιορισμός αμμωνίας | 23.783
229 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | ΠροσδιορισμόςTOTAL REDOX σε ορό, βιολογικά υγρά με χημειοφωταύγεια σε πλάκα μικροτιτλοδότησης | 12.14.01.04.001 | Προσδιορισμός Ολικού Οξειδωτικού Φορτίου (TOTAL REDOX (/Τotal antioxidant capacity) | 35.8575
230 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Προσδιορισμός GSH (glutathione) σε πλάσμα βιολογικά υγρά χρωματομετρικά σε πλάκα μικροτιτλοδότησης | 12.14.01.04.001 | Προσδιορισμός Γλουταθειόνης (GSH) | 142.6982
231 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Έτοιμο ΚΙΤ με προκαλυμμένες πλάκες μικροτιτλοδότησης (96Θ) για τον προσδιορισμό LALσε ορό, πλάσμα, βιολογικά υγρά, κυτταρικά υπερ-κείμενα χρωματομετρικά | 15.01.15.02.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ E. COLI ΤΟΞΙΝΗΣ | 95.1321
232 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | Έτοιμο ΚΙΤ με προκαλυμμένες πλάκες μικροτιτλοδότησης (96Θ) για τον προσδιορισμό ανοσολογικών παραμέτρων σε ορό, πλάσμα, βιολογικά υγρά με την μέθοδο ELISA χρωματομετρικά, ;;ή εναλλακτικά κιτ με τα απαραίτητα αντιδραστήρια/ αναλώσιμα για την προετοιμασία της πλάκας από το εργαστήριο. | 13.01.09.01.009 | NITROTYROSINE | 35.8575
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 2 ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΚΑΙ 1 ΑΠΛΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΦΕΔΡΙΚΟ).
233 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να μπορεί να εκτελεί απαραίτητα όλες τις αναφερόμενες εξετάσεις της ομάδας. | 12.08.03.10.001 | Vancomycin | 50
234 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να αποτελείται κατ ελάχιστον από 2 μικτά (βιοχημικά-ανοσοχημικά) αναλυτικά συστήματα τυχαίας προσπέλασης (random access) που να διαθέτουν έκαστο είται να ελέγχονται συνολικά από κοινή μονάδα ελέγχου (Η/Υ, λειτουργικό σύστημα και οθόνη) και κοινό σύστημα φόρτωσης δειγμάτων επί των αναλυτών | 12.08.02.08.001 | Phenytoin | 50
235 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Οι ταχύτητες του καθενός αναλυτικού συστήματος θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστον: | 12.08.02.01.001 | Carbamazepine | 50
236 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Εξετάσεις του βιοχημικού τήματος του καθενός μικτού αναλυτικού συστήματος συμπεριλαμβανομένης φωτομετρικής μονάδας και μονάδας μέτρησης ηλεκτρολυτών 800 ανά ώρα. | 12.08.02.10.001 | Valproic Acid | 50
237 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Εξετάσεις του ανοσολογικού τμήματος του καθενός αναλυτικού συστήματος, 150 ανά ώρα | 12.08.02.07.001 | Phenobarbital | 50
238 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Ο κάθε μικτός αναλυτής θα πρεπει: | 12.08.01.01.001 | Digoxin | 50
239 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να δέχεται πρωτογενή σωληνάρια και καψάκια | 12.08.03.01.001 | AMICACIN(*) | 50
240 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης επειγόντων δειγμάτων και να διαθέτει ειδικές θέσεις επειγόντων δειγμάτων συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων | 12.08.03.04.001 | GENTAMICIN(*) | 50
241 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να υποστηρίζεται η ανάγνωση γραμμωτού κώδικα (bar-code) δειγμάτων και αντιδραστηρίων | 11.02.01.13.001 | ΓΛΥΚΟΖΗ | 40000
242 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να δέχεται τα εξής βιολογικά υγρά: ορό πλάσμα ούρα ΕΝΥ | 11.02.01.31.001 | ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ | 5305.4456
243 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να ανιχνεύεται το πήγμα, η στάθμη του δείγματος και των αντιδραστηρίων | 12.01.03.08.001 | ΤΡΑΝΣΦΕΡΡΙΝΗ | 402.4821
244 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να εκτελούνται αυτόματες αραιώσεις επαναλήψεις reflex testing κατ επιλογή του χειριστή | 12.01.04.01.001 | ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α Ι | 182.9464
245 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων συνολικών ή ανά ασθενή, των καμπυλών βαθμονόμησης και αντίδρασης | 12.01.04.03.001 | ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β | 182.9464
246 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Ο χωρος των αντιδραστηρίων στον αναλυτή να διατηρεί την θερμοκρασία σε τέτοια επίπεδα ώστε να μην απαιτείται φόρτωση-εκφόρτωσή τους για την διατήρηση της σταθερότητάς τους , για όλες τις προαναφερόμενες εξετάσεις. | 11.02.01.21.001 | LDL-ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ | 219.5357
247 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να δύναται να συνδεθεί με εξωτερικό υπολογιστή και στο δίκτυο του νοσοκομείου | 11.02.01.15.001 | HDL-ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ | 5488.392
248 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να παρεχεται συνοδευτικά πληροφοριακό σύστημα διαχείρησης των δεδομέων των αναλυσεων (LIS) το οποίο να εχει CE mark και δυνατοτητα σύνδεσης με το κεντρικό πληροφριακό σύστημα του νοσοκομείου και να επιτρέπει την αμφιδρομη επικοινωνία με τις κλινικές του νοσοκομείου | 11.02.01.01.001 | ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ | 5671.3384
249 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Οι προσφερόμενοι αναλυτές να χωρούν στους υπάρχοντες χώρους του εργαστηρίου οι οποίοι δέχουν τις εξής διαστάσεις:Δωμάτιο 1:διαθέσιμο μήκος 10,20m και διαθέσιμο πλάτος 3,5 m και Δωμάτιο 2 :διαθέσιμο μήκος 3,10 m και διαθέσιμο πλάτος 4,90 m. | 12.01.04.21.001 | ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (a) | 219.5357
250 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ | 11.02.01.05.001 | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ | 5305.4456
251 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Στην τιμή ανά εξέταση θα περιλαμβάνονται διακριτά τα επί μέρους κόστη όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των αντιστοίχων εξετάσεων (αντιδραστήρια, υλικά βαθμονόμησης, αναλώσιμα υλικά, αραιωτικά δειγμάτων, αντιδραστήρια επεξεργασίας δειγμάτων, ρυθμιστικά διαλύματα, πλυστικά διαλύματα κλπ) με βάση των ζητουμένων αναλυτών αλλά και την κατανάλωση αντιδραστηρίων για βαθμονόμηση άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται. | 12.04.01.05.001 | ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ | 2500
252 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Ο αριθμός των αναγραφομένων εξετάσεων, είναι ο απαιτούμενος για τη διενέργεια των αναλύσεων των ασθενών. | 12.04.01.07.001 | ΘΥΡΟΞΙΝΗ | 2500
253 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Τα calibrators απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, εφόσον ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος βαίνει καλώς. Αν υπάρχει πρόβλημα από τον έλεγχο ποιότητας η εξέταση θα βαθμονομείται συχνότερα με κόστος της εταιρίας που παρέχει το αντιδραστήριο. | 12.04.01.11.001 | ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ | 4000
254 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Ο αριθμός των αντιδραστηρίων για τις ζητούμενες αναλύσεις θα παρέχεται σε συσκευασίες που θα εξασφαλίζουν την σταθερότητα των αντιδραστηρίων στους αναλυτές και τη δυνατότητα χρήσης τους προ της ημερομηνίας λήξης. | 12.04.01.01.001 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ | 1426.9819
255 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.04.01.02.001 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ | 1426.9819
256 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 18.10.03.04.001 | ΑΝΤΙ-ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | 786.6695
257 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 18.10.03.01.001 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ | 786.6695
258 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.07.01.02.001 | ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ | 2000
259 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.07.01.03.001 | ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ | 1573.339
260 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.07.02.04.001 | ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 | 1244.0355
261 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.03.90.01.001 | Α-ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ | 1100
262 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.03.01.31.001 | ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ | 1100
263 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.03.01.06.001 | ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 125 | 1000
264 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.03.01.03.001 | ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 19-9 | 1000
265 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.03.01.02.001 | ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 15-3 | 1000
266 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.03.01.32.001 | ΟΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ | 1100
267 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.03.01.33.001 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ | 347.5982
268 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.03.90.02.001 | Β2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ | 640.3124
269 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.04.01.03.001 | ΧΛΩΡΙΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ) | 40000
270 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.03.01.03.001 | ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 7317.856
271 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.03.01.07.001 | ΜΑΓΝΗΣΙΟ | 3274.7406
272 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.03.01.08.001 | ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ | 2542.955
273 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.06.02.04.001 | ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ | 102.45
274 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.01.03.01.002 | ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ/ΕΝΥ | 600
275 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.01.03.01.001 | ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ ή Λευκωματινη ουρων ή μικροαλβουμίνη | 731.7856
276 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.01.90.09.001 | ΚΥΣΤΑΤΙΝΗ C | 1024.4998
277 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.06.02.07.001 | ΛΙΠΟΚΑΛΙΝΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣΗ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ-NGAL | 1024.4998
278 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.13.01.01.001 | ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ-BNP | 100
279 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.13.01.07.001 | ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι ή T | 15000
280 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.13.01.03.001 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ-H-FABP | 695.1963
281 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.13.01.09.001 | ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ | 200
282 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.13.01.10.001 | C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ | 640.3124
283 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.02.01.22.001 | ΜΗ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ-NEFA | 603.7231
284 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.01.01.14.001 | ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ-ΜΒ (ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ) | 3256.4459
285 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.01.01.13.001 | ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ | 20000
286 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.01.01.05.001 | ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ | 5305.4456
287 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.01.01.03.001 | ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΑΛΑΝΙΝΗΣ | 20000
288 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.01.01.16.001 | γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ | 6403.124
289 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.01.01.10.001 | ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ | 20000
290 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.01.01.19.001 | ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ | 20000
291 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.01.01.07.001 | α-ΑΜΥΛΑΣΗ | 10000
292 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.01.01.11.001 | ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ | 1902.6426
293 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.02.01.03.002 | ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ | 16282.2296
294 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.02.01.03.001 | ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ | 16282.2296
295 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.02.01.30.001 | ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ | 4573.66
296 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.02.01.32.001 | ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ | 4207.7672
297 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.02.01.16.001 | ΣΙΔΗΡΟΣ | 1829.464
298 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.02.01.04.001 | ΟΥΡΙΑ | 40000
299 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.02.01.07.001 | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ | 40000
300 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.04.01.06.001 | ΚΑΛΙΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ) | 40000
301 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 11.04.01.07.001 | ΝΑΤΡΙΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ) | 40000
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HPLC
302 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | 1. Να είναι υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης με στήλη ανταλλαγής κατιόντων για τον καλύτερο διαχωρισμό της γλυκοζυλιωμένης και των παθολογικών αιμοσφαιρινών. | 11.02.01.14.001 | ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Μέθοδος: αναλυτές, HPLC | 1006.2052
Η συσκευή να έχει την δυνατότητα να αναλύει ταυτόχρονα χωρίς να χρειάζεται αλλαγή αντιδραστηρίων ή στήλης (column) την αιμοσφαιρίνη Α1c και άλλες παθολογικές αιμοσφαιρίνες για τον έλεγχο του διαβήτη. Να παρατεθούν και τα αντίστοιχα χρωματογραφήματα που να το αποδεικνύουν.
Να έχει πιστοποιητικά από διεθνείς οργανισμούς όπου να πιστοποιείται η χρήση του και να προσκομισθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύεται η επαναληψιμότητα και η ακρίβεια των μετρήσεων στην A1c ακόμη και παρουσία υψηλού ποσοστού αιμοσφαιρίνης F (άνω του 15%)
Να μην επηρεάζεται η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης από την παρουσία καρβαμυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Επίσης να μην επηρεάζεται από διακυμάνσεις στην τιμή του αιματοκρίτη η την παρουσία παθολογικής αιμοσφαιρίνης στο δείγμα.
Ο χρόνος ανάλυσης κάθε δείγματος στην περίπτωση του προσδιορισμού της A1c να μην ξεπερνά τα 2 λεπτά
Να έχει μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα με CV < 2% για την μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης σε χαμηλές, ενδιάμεσες και υψηλές τιμές A1c.
Το σύστημα να πραγματοποιεί αυτόματα δειγματοληψία από κοινά σωληνάρια γενικής αίματος (K2EDTA) τα οποία περιέχουν ολικό αίμα, χωρίς να χρειάζεται αποπωματισμός των σωληναρίων για μεγαλύτερη ασφάλεια των χειριστών.
Η προσφερόμενη συσκευή να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιείται για διαφορετικούς τύπους δειγμάτων (ολικό αίμα, αιμόλυμα), διαφορετικούς τύπους σωληναρίων (ανοικτά- κλειστά σωληνάρια, καψάκια δείγματος) κατά την διάρκεια της εργαστηριακής ρουτίνας.
Η προσφερόμενη συσκευή να χρησιμοποιεί τουλάχιστον 2 μήκη κύματος για την ανίχνευση των διαφόρων κλασμάτων αιμοσφαιρίνης.
Το σύστημα να είναι απλό ευκολόχρηστο και να μην απαιτεί ειδικές διαδικασίες κατά την αλλαγή των αντιδραστηρίων
Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη / δειγματοφορέα τουλάχιστον 60 δειγμάτων.
Η προσφερόμενη συσκευή να ειδοποιεί το χειριστή σε περίπτωση χαμηλής στάθμης αντιδραστηρίων και να είναι εύκολη η απευθείας οπτική παρατήρηση της στάθμης των αντιδραστρηρίων.
Να υποστηρίζεται η ανάγνωση γραμμωτού κώδικά (bar-code) δειγμάτων και αντιδραστηρίων
Να δύναται να συνδεθεί με εξωτερικό υπολογιστή και στο δίκτυο του νοσοκομείου
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
303 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Ο αναλυτής να είναι προηγμένης τεχνολογίας. | 12.06.01.01.001 | c-peptide (*) | 350
304 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Ο αναλυτής να εκτελεί όλες τις ζητούμενες εξετάσεις | 12.06.90.16.001 | ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ | 900
305 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Η ταχύτητα του να είναι τουλάχιστον 80 τεστ την ώρα | 12.06.01.03.001 | Insulin (*) | 350
306 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να διαθέτει πολλές θέσεις αντιδραστηρίων | 12.06.03.18.001 | ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι-PINP | 400
307 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης επειγόντων δειγμάτων (δυνατότητα stat). | 12.06.03.13.001 | ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (ΑΚΕΡΑΙΟ ΜΟΡΙΟ) | 1200
308 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και να μπορεί να δεχτεί όλων των ειδών τα σωληνάρια καθώς και Sample Cups | 12.06.03.12.001 | ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ | 500
309 |  |  | Να υποστηρίζεται η ανάγνωση γραμμωτού κώδικα (barcode) δειγμάτων και αντιδραστηρίων. | 12.06.03.05.001 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΑ C-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ | 500
310 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να έχει ασφαλή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων
311 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου | 12.06.03.13.001 | 25 YΔΡΟΞΥ-ΒΙΤΑΜΙΝΗ D | 2000
312 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να δίνει στο χειριστή τη δυνατότητα ελέγχου της πορείας των εξετάσεων των υπολοίπων των αντιδραστηρίων των διαλυμάτων καθώς και των αποβλήτων | 12.05.01.05.001 | ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ | 300
313 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να δύναται να συνδεθεί με εξωτερικό Η/Υ και στο δίκτυο του Νοσοκομείου. | 12.05.01.04.001 | ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ | 300
314 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Να ανιχνεύεται πήγμα, η στάθμη του δείγματος και των αντιδραστηρίων. | 12.05.01.08.001 | ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ | 300
315 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Το service και τα αναλώσιμα πέραν των αναφερομένων θα βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος θα έχει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του οργάνου δωρεάν, στο χώρο των εργαστηρίων του Νοσοκομείου. | 12.05.01.10.001 | ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (ΟΛΙΚΗ) | 300
316 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  |  | 12.05.01.06.001 | ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ | 300
317 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  |  | 12.05.01.03.001 | ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ | 300
318 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  |  | 12.03.90.08.001 | ΕΙΔΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ | 175.6285
319 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  |  | 12.03.90.18.001 | ΠΡΩΤΕΙΝΗ S100-B | 175.6285
320 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | » | 12.04.01.08.001 | Thyroglobulin | 100
321 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | ΜΕΘΟΔΟΣ ELISA | 12.06.03.01.001 | ΟΣΤΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ | 800
322 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | Ανοσοχρωματογραφική μέθοδος | 11.70.03.01.001 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ή MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ | 100
323 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΡΩΝΝα πλήρως αυτοματοποιημένος | 11.70.02.03.001 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΧΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) | 5000
Να μετρά τις κάτωθι παραμέτρους:
Ειδικό βάρος
Πρωτεΐνες
Νιτρικά
Λευκοκυτταρική εστεράση
Αιμοσφαιρίνη
Γλυκόζη
Χολερυθρίνη
Ουροχολινογόνο
Κετονικά σώματα
pH
Να μετρά πολυχρωματικά όλες τις ζητούμενες παραμέτρους.
Τα αντιδραστήρια και αναλώσιμα που απαιτούνται για τη λειτουργία του αναλυτή και τη βαθμονόμησή του να είναι έτοιμα προς χρήση.
Να έχει παραγωγικότητα τουλάχιστον 50 δειγμάτων την ώρα, με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων.
Nα κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης του χρώματος κάθε δείγματος ούρων στη μέτρηση όλων των ανωτέρω παραμέτρων (λιγότερα ψευδή αποτελέσματα
Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης πιθανής πρωτεϊνουρίας και γλυκοζουρίας κάθε δείγματος ούρων στη μέτρηση του εβ.
Να απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό όγκο δείγματος.
Να δύναται να συνδεθεί με εξωτερικό υπολογιστή και στο δίκτυο του νοσοκομείου
ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι καινουριοος και τελευταίας τεχνολογίας
324 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  |  | 11.02.01.35.001 | ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ | 400
325 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ |  |  | 18.01.01.30.002 | ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ | 20
Θα πρέπει να παραγματοποιούνται σε αυτόματο ή ημιαυτόματο σύστημα ηλεκτροφόρησης κατά προτίμηση.
Η κάθε εταιρεία θα πρέπει υποχρεωτικά στη προσφορά της να προσφέρει όλα τα συμπληρωματικά αντιδραστήρια που απαιτούνται για κάθε εξέταση όπως ορούς ελέγχου, ρυθμιστικά διαλύματα, χρωστικές, πλυστικά, αναλώσιμα κλπ που απαιτούνται για την εκτέλεση των εξετάσεων.
Για την ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων να διατίθενται πλήρη kit με ταινίες το πολύ 8 θέσεων για ευελιξία στη χρήση και ελαχιστοποίηση των απωλειών και του χρόνου αναμονής των απαντήσεων. Το αντιδραστήριο να διαθέτει CE mark και να είναι σύμφωνο με την οδηγία IVD της Ε.Ε.
Για την ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού να διατίθεται πλήρες kit με επιθέτες τοποθέτησης των δειγμάτων, ρυθμιστικό διάλυμα, ταινίες αγαρόζης (για ένα (1) και δύο (2) δείγματα ανά ταινία), χρωστική, αποχρωματιστικό και όλα τα απαραίτητα για την τεχνική. Το αντιδραστήριο να διαθέτει CE mark και να είναι σύμφωνο με την οδηγία IVD της Ε.Ε.
Η προσφορά της κάθε εταιρείας θα πρέπει να συνοδεύεται από την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για την πραγματοποίηση των εξετάσεων. Για τις ηλεκτροφορήσεις λευκωμάτων προτιμάται η προσφορά αυτόματου αναλυτή. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από εύχρηστο Πρόγραμμα πυκνομέτρησης που να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και να παρέχει πλήρως διαμορφώσιμο απαντητικό εξετάσεων. Να μπορεί να παραχθεί ένα πλήρες απαντητικό ασθενούς. Ο χειριστής να έχει δυνατότητα πλήρους παρέμβασης στο αποτέλεσμα που λαμβάνει από το scanner. Για τις ανοσοκαθηλώσεις προτιμάται η προσφορά ημιαυτόματου συστήματος.
326 | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (ΤΕΠ) /Α΄ΜΕΘ/Β' ΜΕΘ/ΒΒ' ΜΕΘ/ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ | Ο αναλυτής αερίων αίματος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος, κατάλληλος για καθημερινή και 24ωρη νοσοκομειακή χρήση με ενσωματωμένο εκτυπωτή, έγχρωμη οθόνη αφής, λειτουργικό σύστημα, windows και να έχει δυνατότητα μηχανογράφησης μέσω πρωτοκόλλων TCP & ΑSTM. | 13.90.90.90.900 | ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ | 20000
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ(ΤΕΠ) 1.000 |  |  | Να μπορεί να μετράει απευθείας και ταυτόχρονα σε κάθε δείγμα αίματος τις ακόλουθες παραμέτρους: pH, pCO2, pO2, K+, Νa+, Ca+2, Cl-, Glu, Lac, Hb ή Hct, sO2, FCOHb, FHHb, FO2Hb.
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 500 |  |  | Ο αναλυτής να αποδίδει υπολογιστικά τουλάχιστον τις παραμέτρους cHCO3(p), cBase(Ecf), BE, Anion Gap, ctO2(B), ctCO2(B), pO2(a)/FO2(I).
Β ΜΕΘ - ΒΒ ΜΕΘ14.500 |  |  | Nα διαθέτει υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα. Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 2.000 |  |  | Ο αναλυτής για την λειτουργία του, να χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια ή αντίστοιχη τεχνολογία με εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο, η οποία να κατατεθεί.
Α ΜΕΘ 2.000 |  |  | Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος να είναι μικρότερος από 0.25ml.
Να αναφερθεί ο χρόνος από την εισαγωγή του δείγματος μέχρι την εκτύπωση του τελικού αποτελέσματος
H εισαγωγή δείγματος να γίνεται αυτοματοποιημένα
Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτόματου ποιοτικού ελέγχου .
Να συμπεριληφθούν στην προσφορά και όλα τα απαραίτητα υλικά (αντιδραστήρια και αναλώσιμα) στις ποσότητες που απαιτούνται για τον γενικότερο ημερήσιο ποιοτικό έλεγχο.
Να περιγραφεί η διαδικασία εισαγωγής δείγματος και διαχείρισης αποβλήτων ώστε να αξιολογηθεί η φιλικότητα προς το χρήστη και η υγειονομική του ασφάλεια.
Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ανιχνευσιμότητας, ακρίβειας και επαναληψιμότητας όλων των μετρούμενων παραμέτρων με γραφικές παραστάσεις και σε σύγκριση με τις μεθόδους αναφοράς.
Να μην απαιτείται καμμία ιδιαίτερη προετοιμασία και κατεργασία του δείγματος από τον χρήστη.
Ο αναλυτής να διαθέτει μνήμη αναλύσεων και να μπορεί να συνδεθεί με πληροφοριακό σύστημα για ανταλλαγή δεδομένων, μέσω κατάλληλης θύρας (όπως USB, RS232 κ.λπ).
Να προσφερθεί σταθεροποιητής τάσης (UPS) σε περίπτωση που ο αναλυτής δεν διαθέτει ενσωματωμένο.
Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο να αποδεικνύονται όλα τα αναγραφόμενα με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του οίκου κατασκευής.
Να κατατεθούν σχετικές βεβαιώσεις.
Όλες οι συντηρήσεις και επισκευές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες (εγχειρίδιο λειτουργίας) του κατασκευαστικού οίκου.
Να κατατεθεί το απαιτούμενο πρόγραμμα συντήρησης και να σημειωθεί ποιες εργασίες θα επιβαρύνουν το προσωπικό του Νοσοκομείου.
Να αναφερθεί ο απαιτούμενος ετήσιος χρόνος συντήρησης.
Το εργοστάσιο και ο προμηθευτής να διαθέτουν τα αντίστοιχα ISO. Επίσης ο προμηθευτής α) να διαθέτει πιστοποιητικό 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι εντεταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004 και β) να διαθέτει πιστοποιημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης από τον οίκο κατασκευής για το προσφερόμενο είδος.
Να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και να φέρει απαραίτητα πιστοποιητικό ποιότητας CE.
Nα κατατεθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών και μηχανικού για τη συντήρηση και επισκευή
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας σε όλη την διάρκεια της σύμβασης.
Να δοθεί εγγύηση για ανταλλακτικά και συντήρηση για όλη την διάρκεια της σύμβασης.
Με την εγκατάσταση των αναλυτών να παραδοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Να κατατεθεί πελατολόγιο.
327
328 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ | 17.05.01.01.048 | BCL 2 ONCOPROTEIN | 40
329 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Όλα τα ανοσοϊστοχημικά αντιδραστήρια πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τα παρακάτω: | 17.05.01.01.049 | CA 19-9 | 3
330 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Να αναφέρονται σε τομές παραφίνης, να έχουν σήμανση CE-IVD, να είναι σε συμπυκνωμένη μορφή, εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά (C-CONCENTRATED, D-DILUTED). | 17.05.01.01.003 | Calretinin | 9.5132
331 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Τα αντισώματα να είναι μονοκλωνικά (MOUSE-M,RABBIT-R), ή πολυκλωνικά (RABBIT-R), και να προσφέρονται οι συγκεκριμένοι κλώνοι, όπου ζητούνται. Να αναφέρεται στη προσφορά και η ποσότητα σε ml που περιέχεται σε κάθε συσκευασία η οποία δεν πρέπει να είναι λιγότερη από 1 ml, εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά. | 17.05.01.01.006 | ENDOTHELIAL CELL CD 31 | 35
332 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Από την παραλαβή τους έως την ημερομηνία λήξης τους να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον τριών ετών για τα πολυκλωνικά αντισώματα και ενός έως δύο ετών για τα μονοκλωνικά. | 17.05.01.01.009 | ΑΝTI HUMΑΝ MACROPHAGE CD 68 CLONE KP1 | 18
333 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Παρακαλούνται οι αντιπρόσωποι να προμηθεύσουν το εργαστήριο με δείγματα συμπυκνωμένων αντισωμάτων, προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των προϊόντων τους με τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε στο τμήμα μας. | 17.05.01.01.010 | ΑΝTI HUMΑΝ MACROPHAGE CD 68 CLONE PG-MI | 18
334 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Τα αντισώματα να είναι συμβατά με ΚΙΤ ανοσοϊστοχημείας όλων των εταιριών. | 17.05.01.01.015 | CYTOKERATIN 5 | 5
335 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Στην προσφορά να αναφέρεται το αν είναι απαραίτητη η προετοιμασία του δείγματος με κάποιο ένζυμο (proteinase K, trypsin) | 17.05.01.01.015 | CYTOKERATINE 5,6 | 25
| ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Στην προσφορά η αναφερόμενη αραίωση, καθώς και ο αριθμός των tests ,να υπολογιστεί αυστηρά με βάση τα 200μL ανα πλακίδιο και την μικρότερη προτεινόμενη αραίωση όπως αυτή προκύπτει από: | 17.05.01.01.052 | CD10 | 10
336 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | · Το επίσημο Data Sheet του αντισώματος . | 17.05.01.01.116 | CD1a Ab.S 1ml | 4.7566
337 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Απαραιτήτως με την προσφορά να προσκομίσουν και το φύλλο πληροφοριών (DATA SHEET) της κατασκευάστριας εταιρείας των αντιδραστηρίων που προσφέρουν και να αναγράφεται η προτεινόμενη αραίωση και ο χρόνος επώασης, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εξήντα (60) λεπτά. | 17.05.01.01.120 | CD7, Mouse Anti-Human, T Cell | 3
338 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Στην οικονομική προσφορά οι τιμες να αντιστοιχούν στη μονάδα μέτρησης των ζητούμενων προϊόντων: kg, gr, lt, ml kit ,η τεμάχια. | 17.05.01.01.055 | LCA - LEUKEMIA COMMON ANTIGEN | 20
339 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.054 | Ki-1-CD30 | 10
340 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.129 | CD57 | 25
341 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.030 | MELΑΝ A | 20
342 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.032 | MESOTHELIAL CELLS HMBE1 | 30
343 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.173 | MYELIN | 2
344 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.033 | PS2 PROTEIN l | 3
345 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.033 | p53 Protein, | 200
346 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.039 | ALPHA SMOOTH MUSCLE ACTIN SMA | 100
347 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.109 | Somatostatin | 2
348 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.034 | p63, | 60
349 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.035 | P-504S | 5
350 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.002 | E-CADHERIN | 10
351 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.028 | Ki-67 Antigen, | 200
352 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.050 | Caldesmon | 40
353 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.118 | CD4 | 8.4155
354 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | NEURON SRECIFIC ENOLASE NSE | 30
355 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.042 | THYROID TRANSCRIPTION FACTOR TTF- | 35
356 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.047 | b-CATENIN | 10
357 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.057 | CDK4 C-22 | 12.0745
358 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.082 | Wiles' Tumour 1 (WT1) Protein, | 10
359 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.081 | Renal Cell Carcinoma | 8
360 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.137 | Epstein-Barr Virus, | 2
361 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.001 | Cancer Antigen 125 (IHC) | 3
362 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.004 | CD3 (IHC) | 15
363 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.005 | CD20 (IHC) | 15
364 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.007 | CD34 (IHC) | 100
365 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.008 | CD56 (IHC) | 30
366 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | CK10 | 15
367 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.011 | CD117 (IHC) | 21.9536
368 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.012 | Carcinoembryonic Antigen (IHC) | 91.4732
369 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.013 | C-ERB-B2 (IHC) | 25
370 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.014 | Chromogranin A (IHC) | 35
371 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.016 | Cytokeratin 7 (IHC) | 90
372 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.017 | Cytokeratin 8 (IHC) | 10
373 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.018 | Cytokeratin 8/18 (IHC) | 10
374 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.019 | Cytokeratin 19 (IHC) | 80.4964
375 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.020 | Cytokeratin 20 (IHC) | 90
376 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.021 | Cytokeratin high molecular weight AE3 (IHC) | 10
377 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.022 | Cytokeratin Pan (IHC) | 200
378 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | CK17 | 5.4884
379 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.024 | Desmin (IHC) | 60
380 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.025 | Estrogen Receptor (IHC) | 45
381 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.026 | Inhibin -A (IHC) | 5
382 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.027 | Kappa light chain (IHC) | 14.6357
383 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.029 | Lambda light chain (IHC) | 14.6357
384 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.031 | Melanosome (IHC) HMB45 | 30
385 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.036 | Progesterone Receptor (IHC) | 45
386 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.037 | Prostatic Specific Antigen (IHC) | 5
387 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.038 | S100 (IHC) | 200
388 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.040 | Synaptophysin (IHC) | 30
389 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.041 | Thyroglobulin (IHC) | 15
390 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.043 | Vimentin (IHC) | 237.8303
391 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.044 | Antitrypsin A1 (IHC) | 3
392 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.045 | Antichymotrypsin A1 (IHC) | 5
393 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.046 | Alpha-1 Fetoprotein (IHC) | 6
394 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.051 | Calcitonin (IHC) | 15
395 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.053 | CD15 (IHC) | 30
396 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.055 | CD45 (IHC) | 10
397 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.056 | CD99 (IHC) | 20
398 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.058 | CDX2 (IHC) | 10
399 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.059 | Chorionic Gonadotropin Beta (IHC) | 5.4884
400 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.060 | Cyclin D1 (IHC) | 10
401 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.061 | Cytokeratin 14 (IHC) | 30
402 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.062 | Epithelial Antigen (BEREP4) (IHC) | 20
403 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.063 | Epithelial Membrane Antigen (IHC) | 170
404 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.064 | Factor VIII-Related Antigen (IHC) | 3
405 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.065 | Gross Cystic Disease Fluid Protein-15 (IHC) | 5
406 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.066 | Glial Fibrillary Acidic Protein | 35
407 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.067 | Human Papilloma Virus | 3
408 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | CK18 | 7.3179
409 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.070 | Herpes Virus Type 8 (IHC) HHV8 | 10
410 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.071 | Hepatocyte (IHC) | 5
411 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | HHF35 | 50
412 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.216 | MDM-2 | 10
413 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | PCNA | 3
414 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.075 | Myo-D1 (IHC) | 3
415 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.076 | Myogenin (IHC) | 3
416 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.077 | p16 (IHC) | 15
417 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.079 | Placental Alkaline Phosphatase (IHC)PLAP | 5
418 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.086 | Collagen III (IHC) | 3
419 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.087 | Collagen IV (IHC) | 3
420 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.088 | D2-40 (IHC) | 10
421 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.089 | DOG1 (IHC) | 5
422 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.092 | Glypican | 3
423 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.093 | Glucagon (IHC) | 3
424 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.095 | HLA DR (IHC) | 3
425 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.098 | MutL Protein Homolog 1 (IHC) MLH1 | 3
426 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.099 | MutS Protein Homolog 2 (IHC) MSH2 | 3
427 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.101 | Mucin 1 glycoprotein (IHC) | 5
428 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.103 | Mucin 3 glycoprotein (IHC) | 5
429 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.114 | BCL6 (IHC) | 10
430 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.117 | CD2 (IHC) | 5.4884
431 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.119 | CD5 (IHC) | 14.6357
432 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.121 | CD8 (IHC) | 15
433 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.122 | CD21 (IHC) | 3
434 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | CK4 | 15
435 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | PAN-MELANOMA NK1/C3 | 15
436 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.126 | CD43 (IHC) | 5
437 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.131 | CD79a (IHC) | 25
438 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.132 | CD138 (IHC) | 15
439 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.133 | CD163 (IHC) | 3
440 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.134 | CD246 (ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΑ) ALK1 | 3
441 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.135 | Cyclin D2 (IHC) | 3
442 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.138 | Fascin (IHC) | 5
443 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.143 | Granzyme-Β (IHC) | 3
444 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | MLM -1 | 5.4884
445 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.146 | Immunoglobin A (IHC) | 5
446 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.147 | Immunoglobin D (IHC) | 5
447 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.148 | Immunoglobin G (IHC) | 5
448 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.149 | Immunoglobin M (IHC) | 5
449 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.150 | Lysozyme (IHC) | 3
450 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.152 | Mast Cell Tryptase (IHC) | 3
451 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.153 | Myeloperoxidase (IHC) | 3
452 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.154 | Melanoma Associated Antigen (MUM-1) (IHC) | 5
453 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.155 | B Cell Specific Activator Protein PAX5 | 5
454 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.156 | Programmed Death 1 (IHC) PD1 | 3
456 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.161 | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (IHC) | 7
457 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | CATHEPSIN D | 10
458 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.164 | Epithelial Related Antigen (IHC) | 3
459 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.165 | Glucose Transporter 1 (IHC) GLUT1 | 3
460 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.167 | Thrombomodulin (IHC) | 7
461 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | OSTEONECTIN | 3
462 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | OSTEOCALCIN | 3
463 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.172 | Isocitrate dehydrogenase1 (IHC) IDH1 | 10.9768
464 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.174 | Neurofilament (IHC) | 10
465 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | EGFR | 25
466 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.178 | Thyroid Stimulating Hormone (IHC) | 3
467 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.184 | Prostatic acid phosphatase (IHC) | 3
468 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.022 | CAM5,2 | 59.6405
469 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | P27 | 3
470 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | CK10/13 | 16.8311
471 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.016 | MELANOMA | 20
472 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.0190.900 | PLASMA CELL | 3
473 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.189 | IgE | 5
474 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | nM23 PROTEIN | 3
475 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.084 | CALPONIN | 40
476 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.140 | Fli-1 | 5
477 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | PGP 9,5 | 3
478 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | VGFR-3 (FLT4) | 5
479 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.197 | PDGFR | 3
480 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | TAG72 | 3
481 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | MELANOMA PNL-2 | 10
482 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | CD 19 | 3
483 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | TFE-3 | 3
484 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | TLE-1 | 3
485 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.90.900 | β-TUBULIN CLASS III | 3
486 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.05.01.01.215 | C-MYC PROTEIN | 3
487
488 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 17.04.01.01.001 | Alcian Blue | 8
489 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Να αναφέρονται σε τομές παραφίνης, να έχουν σήμανση CE-IVD | 17.04.01.02.001 | Alcian Blue/Pas | 475.6606
490 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Από την παραλαβή τους έως την ημερομηνία λήξης τους να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 2 ετών. | 17.04.01.02.001 | Alcian blue Pas Diastase | 402.4821
491 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Απαραιτήτως με την προσφορά να προσκομίσουν και το φύλλο πληροφοριών (DATA SHEET) της κατασκευάστριας εταιρείας. | 17.04.01.03.001 | Congo Red | 10.9768
492 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | Τα ΚΙΤ των ιστοχημικών χρώσεων να είναι πλήρη και να αναφέρεται η ποσότητα των τεστς ανά ΚΙΤ. | 17.04.01.05.001 | Giemsa | 170
493 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.04.01.09.001 | Grocott Methenamine | 8
494 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.04.01.10.001 | Masson Fontana | 2
495 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.04.01.11.001 | Masson Trichrome | 8
| ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.04.01.24.001 | von Cossa | 3
496 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.04.01.27.001 | Ziehl Nielsen | 8
497 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.04.01.17.001 | Perls Prussian Blue | 5
498 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.04.01.17.001 | Reticuline | 10
499 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.04.01.06.001 | Gomori Trichrome | 10
500 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.04.01.14.001 | Orcein Shikata | 12
501 | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ | » | 17.04.01.14.001 | Gordon Sweet's | 3.6589
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
502 | ΠΑΘΑΝ/ΚΥΤΤΑΡ | ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  | ACETIC ACID GLACIAL CH2COOH | 5 LT
503 | ΠΑΘΑΝ/ΚΥΤΤΑΡ | ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  | CITRIC ACID OHCOOHCH2COOH2 | 1 KG
504 | ΠΑΘΑΝ/ΚΥΤΤΑΡ | ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  | ETHANOL ABSOLUTE CH3CH2OH | 350 LT
505 | ΠΑΘΑΝ/ΚΥΤΤΑΡ | ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  | FORMALDEYDE 37-40% SOLUTION HCHO | 20 LT
506 | ΠΑΘΑΝ/ΚΥΤΤΑΡ | ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  | ALCIAN BLUE 8G 6 | 100 GR
507 | ΠΑΘΑΝ/ΚΥΤΤΑΡ | ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  | GOLD CHLORIDE 0,2% IN AQUEOUS SOLYTION | 1 GR
508 | ΠΑΘΑΝ/ΚΥΤΤΑΡ |  |  |  | FORMIC ACID HCOOH 98-100% | 30 LT
509 | ΠΑΘΑΝ/ΚΥΤΤΑΡ |  |  |  | GIEMSA S AZUR EOSIN METHYLENH BLUE SOLUTION | 10 LT
510 | ΠΑΘΑΝ/ΚΥΤΤΑΡ |  |  |  | HAEMATOXYLIN MONOHYDRATE POWDER FOR MICROSCOPICAL STAINING | 500 GR
511 | ΠΑΘΑΝ/ΚΥΤΤΑΡ |  | ΚΑΘΑΡΗ ΧΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΙΖΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ |  | HAEMATOXYLIN HARRIS SOLUTION MERCURY FREE | 30 LT
512 | ΠΑΘΑΝ/ΚΥΤΤΑΡ |  |  |  | HDROCHLORIC ACID 37% HCL | 5 LT
513 |  |  |  |  | HYDROGEN PEROXIDE 30% H2O2 | 36 LT
514 |  |  |  |  | PICRIC ACID (O2N)3C6H2OH | 500 GR
515 |  |  | ΚΑΘΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ 56-58˙C ΧΩΡΙΣ ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ |  | PARAPLAST-TISSUE EMBEDDING MEDIUM | 600 KG
516 |  |  |  |  | ISO-PROPYL-ALCOHOL CH32CHOH | 40 LT
517 |  |  |  |  | SCHIFFS REAGENT | 5 LT
518 |  |  | ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΥΠΕΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 5 LT |  | XYLENE C6H4CH32 WITH TOTAL ASSAY OF ISOMERES 99,8% | 1000 LT
519 |  |  |  |  | ACETONE CH3COCH3 | 100 LT
520 |  |  | ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 10 LT |  | BUFFER FORMALDEHYDE 4% | 2000 LT
521 |  |  |  |  | PERIODIC ACID H5IO6 | 200 GR
522 |  |  |  |  | SODIUM HYDROXIDE NaOH | 1 KG
523 |  |  |  |  | POTASSIUM HYDROXIDE KOH | 1 KG
524 |  |  | ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ-ΣΥΜΒΑΤΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ |  | ΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ | 20 LT
525 |  |  |  |  | LITHIUM SULFATE LiSO.H2O | 2000 GR
526 |  |  |  |  | SODIUM CHLORIDE NaCl | 2 KG
527 |  |  |  |  | DI-SODIUM CHLORIDE PHOSPHATE AR Na2HPO4 | 500 GR
528 |  |  |  |  | POTASSIUM DIHYDRATE PHOSPHATE GR KH2PO4 | 500 GR
529 |  |  |  |  | CITRIC ACID 1-HYDRATE GR | 1 KG
530 |  |  |  |  | FERRIC AMMONIUM III SULFATE-12HYDRATE NH4Fe(SO4)2.12 H2O | 500 GR
531 |  |  |  |  | CHLORAL HYDRATE C2H3CL3O2 | 100 GR
532 |  |  |  |  | SODIUM ACETATE CH3COONa.H2O | 100 GR
533 |  |  |  |  | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE II K4Fe(CN)6 | 100 GR
534 |  |  |  |  | AMMONIUM ALUMINIUM SULFATE 12 HYDRATE | 500 GR
535 |  |  |  |  | EOSIN YELLOWISH | 500 GR
536 |  |  |  |  | METHYLENE BLUE C16H18CIN3S.H2O | 50 GR
537 |  |  |  |  | SODIUM BICARBONATE | 500 GR
538 |  |  |  |  | FAST RED TR-SALT | 50 GR
539 |  |  |  |  | SILVER NITRATE PURE AgNO3 | 100 GR
540 |  |  |  |  | FUCHSIN ACID 2OH17N3O9S3Na2 (70% DYE CONTENT_) | 200 GR
541 |  |  |  |  | FUCHSIN BASIC C2OH2CINN3 | 100 GR
542 |  |  |  |  | TRICHLROACETIC ACID CRYSTALS CCI3COOH | 200 GR
543 |  |  |  |  | IRON III CHLORIDE-6-HYDRATE FeCl3.6 H2O | 2000 GR
544 |  |  |  |  | OIL RED FOR MICROSCOPY | 50 GR
545 |  |  |  |  | SODIUM IODATE GR | 100 GR
546 |  |  |  |  | PHENOL CRYSTALS | 1000 GR
547 |  |  |  |  | OXALIC ACID (COOH)2.2H2O | 1 LT
548 |  |  |  |  | THYMOL CRYSTALS | 1000 GR
549 |  |  |  |  | ALUMINIUM SULFATE AI2(SO4)3.18H2O | 500 GR
550 |  |  |  |  | POTASSIUM PERMANGANATE KMnO4 | 200 GR
551 |  |  |  |  | POTASSIUM CARBONATE K2CO3 | 500 GR
552 |  |  |  |  | POTASSIUM METABISULFITE K2S2O5 | 200 GR
553 |  |  |  |  | ORCEIN C.I | 100 GR
554 |  |  |  |  | SODIUM HYPOSULPHITE Na2S2O3.5H2O | 100 GR
555 |  |  |  |  | NEUTRAL RED INDICATOR C15H17CIN4 | 100 GR
556 |  |  |  |  | SULFURIC ACID H2SO4 | 100 GR
557 |  |  |  |  | NITRIC ACID 65% | 30 LT
558 |  |  |  |  | METHYL ALCOHOL CH3OH 99,5% | 1 LT
559 |  |  |  |  | HEMATOXYLIN ALUMINIUM SOLUTION ACIDIC ASSORDING TO MAYER | 5 LT
560 |  |  |  |  | EA5O POLYCHROME | 20 LT
561 |  |  |  |  | PAPANICOLAOU S STAIN ORANGE G | 20 LT
562 |  |  |  |  | NAPHTHOL AS-TR PHOSPHATE ACID | 2 GR
563 |  |  |  |  | HAEMATOXYLIN ΤΥΠΟΥ GILLS ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ | 50 LT
564 |  |  | ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟ ΚΙΤ PEROXIDASE DUAL LINK ME HRP ME TA ΧΡΩΜΟΓΟΝΑ ΤΟΥ,ΕΝΌΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PROTEIN BLOCK ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΕΠΩΑΣΗΣ 10-30 ΛΕΠΤΑ.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΕΣ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ DEXTRAN |  | KIT PEROXIDASE DUAL LINK | 1 KIT
565 |  |  |  | ml ΠΥΚΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ | TARGET RETRIEVAL SOLUTION PH 6,0 DEPARAFINIZATION | 3 ΣΥΣΚ.
566 |  |  |  | ml ΠΥΚΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ | TARGET RETRIEVAL SOLUTION HIGH PH DEPARAFINIZATION REHYDRATION AND UNMASKING BUFFER CONCEN TRADED X 50 | 2 ΣΥΣΚ.
567 |  |  |  | LT ΠΥΚΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ | TBST TRIS BUFFERED NaCL SOLUTION WITH TWEEN 20 PH 7,8 CONCENTRATED X 20 | 5 LT
568 |  |  | ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ BACKGROUND |  | ANTIBODY DILUENT | 15 LT
569 |  |  | ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ |  | DAB AWAY CLEANING AGENT DECOLORIZER CYTOMATION | 2 KIT
570 |  |  | ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ .ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΑΜΜΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ |  | HAEMATOXYLIN | 1000 ML
571 |  |  |  |  | ENZYMATIC DIGESTION DIASTASE FROM PIG PANCREAS | 20 KIT
572 |  |  | ΠΛΗΡΕΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΚΙΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (MANUAL).ΤΟ ΚΙΤ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ,ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΕΝΌΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ (AMPLIFICATION) ,ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ,ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΑΡΑΦΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΡΗ 9,0 ,ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΟΓΟΝΟΥ DAB.ΤΟ ΚΙΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΔΕΞΤΡΑΝΗΣ (DEXTRAN-100 MORIA HRP ΑΝΑ 20 ΜΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΑΝΑ ΑΝΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ-BACKBONE)'H ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PROTEIN BLOCK.NA EXEI ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ 20-30 ΛΕΠΤΩΝ ΕΠΩΑΣΗ .ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ |  | ΚΙΤ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ | 3
573 |  |  |  |  | PROTEINASE -K READY TO USE | 2 ΣΥΣΚ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ,ΚΗΦΙΣΙΑ 21/11/2016
|  | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΣΙΠΡΑ ΜΑΡΙΑ ,Παθολογοανατομικό
|  | ΑΝ.ΜΕΛΟΣ | ΝΤΟΖΕ ΓΕΩΡΓΙΑ , Βιοχημικό
|  | ΜΕΛΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΑΦΝΗ , Παθολογοανατομικό